Załącznik nr 1 do SIWZ

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

- Nazwa sprzętu: Naczynie Dewara do przechowywania prób

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: B-45

Zamawiana ilość (szt.): pozycja 9 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 44612000-3 Pojemniki na gaz skroplony

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr hab. Łukasz Adaszek telefon stacjonarny: 81 445-61-92, mail: ukaszek0@wp.pl Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt UP w Lublinie |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Naczynie Dewara do przechowywania prób 9 szt. |
|  | Pojemność zbiornika, | 35-50 l |  |
|  | Możliwość przechowywania minimum | 750 kriofiolek 2ml |  |
|  | Statyczny czas przechowywania | min. 130 dni |  |
|  | Normalny czas pracy | minimum 75 dni |  |
|  | Statyczna szybkość parowania | poniżej 0.3 l/ 24 godz |  |
|  | Średnica otworu zbiornika | min. 115-120 mm |  |
|  | Wymiary całkowite zbiornika nie większe niż | Wysokość 70cm, zew. średnica Φ 50cm |  |
|  | Waga | mniejsza niż 20kg (niż 50 kg dla napełnionego zbiornika) |  |
|  | Wyposażenie: 6 statywów na pudełka o pojemności 5 pudełek / statyw Podstawa na kółkach | Tak |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące | tak |  |
|  | Instalacja i szkolenie w miejscu instalacji dla 4 osób | tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim | tak |  |
|  | Nazwa urządzenia/ model, kraj pochodzenia, typ/seria |  |  |

      - Nazwa sprzętu: pH-metr/ miernik wielofunkcyjny

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: B-48

Zamawiana ilość (szt.): pozycja 5 szt

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38416000-4pH metr

| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| pH-metr/ miernik wielofunkcyjny 5 szt. |
|  | Urządzenie 2-kanałowe: 2 niezależne kanały pomiarowe, 2 kanały pomiaru temperatury | Tak |  |
|  | pH | od –2 do +16, mV ±2000 |  |
|  | przewodnictwo | 0-2000 mS/cm |  |
|  | rezystywność | 0-200 MΩcm |  |
|  | Temperatura | –10oC -+130oC |  |
|  | Rozdzielczość regulowana | 0,001/0,01 pH; 0,1/1mV; 0,1oC; 0,001µS/cm /0,01µS/cm (λ); 1MΩcm (R), 0,01mg/l (TDS) |  |
|  | Kalibracja 1-5 punktowa (pH), 1-3 punktowa (λ); 9 pre-programowanych buforów, 5 programowanych przez użytkownika, zegar do okresowej kalibracji 0-999 godzin Automatyczny dobór zakresu pomiaru przewodnictwa i stałej K, kompensacja pojemnościowa przewodnictwa | Tak |  |
|  | Automatyczna/manualna kompensacja temperatury | Tak |  |
|  | Podświetlany wyświetlacz LCD, dwusekcyjny, funkcja hold, zegar czasu rzeczywistego; pamięć wyników z interwałem czasowym 1-10000s (GLP), zapis wartości pomiarowych + temperatura + data + czas Zabezpieczeni programatora: numer ID, hasło | Tak |  |
|  | Wyjście: dwukierunkowy RS-232, USB lub równoważne, analogowe programowane 0-2V | Tak |  |
|  | Wejście: 2x BNC 1012Ω, bananowe 2x2 dla Pt 1000 | Tak |  |
|  | elektroda kombinowana, szklana, z wbudowanym czujnikiem Pt1000, komplet ze zbiornikiem na płyn kondycjonujący statyw z uchwytem na elektrody, na wysięgniku bufory kalibracyjne certyfikowane, po 500ml; pH 4, 7 i 10 roztwory kalibracyjne do przewodnictwa | tak |  |
|  | Oprogramowanie do akwizycji danych na PC po WIN lub równoważnym | Tak |  |
|  | Zasilanie | 210-230V/50Hz (adapter AC) |  |
|  | Gwarancja | minimum 24 miesiące |  |
|  | Instalacja i szkolenie w miejscu instalacji dla 4 osób | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim | Tak |  |
|  | Nazwa urządzenia/ model, kraj pochodzenia, typ/seria |  |  |

- Nazwa sprzętu: Aparat do Western blottingu

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: B-7

Zamawiana ilość (szt.): pozycja 1 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38 50 00 00-0 - Aparatura kontrolna i badawcza

| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Aparat do Western blottingu 1szt. |
|  | Aparat do techniki blottingu półsuchego (western) białek o masie | do minimum 150kD |  |
|  | Wymiary elektrod | minimum 16x20 cm |  |
|  | Wymiary żelu | minimum 15.5x19.5 cm |  |
|  | Katoda: stal nierdzewna Anoda: stop tytanowy pokryty platyną | Tak |  |
|  | Warunki pracy:Maksymalne napięcie | minimum 50V |  |
|  | Warunki pracy:Maksymalne natężenie prądu | minimum 5mA/cm2 żelu |  |
|  | Maksymalna moc | minimum 8W |  |
|  | Zakres pH buforu | nie mniejszy niż 3-10 pH |  |
|  | Wbudowana spirala do chłodzenia medium zewnętrznym o przepływie nie mniejszym niż 0.5-1 l/min | Tak |  |
|  | Waga | nie większa niż 2.5kg |  |
|  | Wymiary maksymalne | 26x22x11cm ±1cm |  |
|  | Urządzenia kompletne, wyposażone w pokrywy i przewody zasilające do bezpiecznej pracy | Tak |  |
|  | Zasilacz | Tak |  |
|  | Dwa tryby pracy: Elektroforeza: 0-400V i 0-500mA, krok 1V, 1mA Blotting: 0- 200V i 0-1000mA, krok 1V, 1mA Maksymalna moc: minimum 200W | Tak |  |
|  | Wbudowany zegar pracy 0-1,999 minut z funkcją wyświetlania pozostałego czasu pracy, tryb pracy ciągłej | Tak |  |
|  | Wyświetlacz LCD parametrów pracy, diody kontrolne informujące o aktualnym statusie urządzenia | Tak |  |
|  | 4 wyjścia równoległe | Tak |  |
|  | Zasilanie 230V/50Hz, | Tak |  |
|  | pobór mocy | nie większy niż 150 W |  |
|  | Gwarancja : minimum 24 miesiące | Tak |  |
|  | Instalacja i szkolenie w miejscu instalacji dla 4 osób | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim | Tak |  |
|  | Nazwa urządzenia/ model, kraj pochodzenia, typ/seria |  |  |

      - Nazwa sprzętu: Zestaw do elektroforezy pionowej i blottingu

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: A-62

Zamawiana ilość (szt.): pozycja 2 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38 50 00 00-0 - Aparatura kontrolna i badawcza

| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Zestaw do elektroforezy pionowej i blottingu 2 szt. |
|  | Aparat do elektroforezy pionowej PAGE, przeznaczony do jednoczesnej elektroforezy 1-4 żeli, z wykorzystaniem żeli wylewanych i komercyjnie dostępnych (8x10cm i 10x10cm) | Tak |  |
|  | Wymiary żelu | Sz x Dł, 9.5x8cm ±5% |  |
|  | Aparat musi zawierać: - zbiornik na bufor z wbudowaną spiralą do chłodzenia buforu, wyposażony w pokrywę z przewodami - moduł do elektroforezy i wylewania do 4 żeli, - kompletny moduł do blottingu do 4 żeli (kasety i przekładki) | Tak |  |
|  | Płyty szklane, gr. 2 mm, z wklejonymi przekładkami o grubości 1.0 mm, płyty szklane, grubość 2mm, z wycięciem, | po 2 szt |  |
|  | Płyta zaślepiająca | Co najmniej 1szt. |  |
|  | Grzebień, PTFE, 10-dołkowy, grubość 1mm | Co najmniej 2szt. |  |
|  | Kaseta do blottingu, na żele 9.5x8cm | Co najmniej 4 szt. |  |
|  | Przekładka piankowa | Co najmniej 8 szt. |  |
|  | Urządzenia kompletne, wyposażone w pokrywy i przewody zasilające do bezpiecznej pracy | Tak |  |
|  | Zasilacz | Tak |  |
|  | Dwa tryby pracy: Elektroforeza: 0-400V i 0-500mA, krok 1V, 1mA Blotting: 0- 200V i 0-1000mA, krok 1V, 1mA | Tak |  |
|  | Maksymalna moc | minimum 200W |  |
|  | Wbudowany zegar pracy 0-1,999 minut z funkcją wyświetlania pozostałego czasu pracy, tryb pracy ciągłej | Tak |  |
|  | Wyświetlacz LCD parametrów pracy, diody kontrolne informujące o aktualnym statusie urządzenia | Tak |  |
|  | 4 wyjścia równoległe | tak |  |
|  | Waga | maksymalne 3 kg |  |
|  | Wymiary maksymalne | 30x25x10cm |  |
|  | Zasilanie | 230V/50Hz |  |
|  | pobór mocy | nie większy niż 150 W |  |
|  | Gwarancja | minimum 24 miesiące |  |
|  | Instalacja i szkolenie w miejscu instalacji dla 4 osób | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim | tak |  |
|  | Nazwa urządzenia/ model, kraj pochodzenia, typ/seria |  |  |

- Nazwa sprzętu: Zestaw do elektroforezy pionowej dwukierunkowej

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: B-79

Zamawiana ilość (szt.): pozycja 1 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38 50 00 00-0 - Aparatura kontrolna i badawcza

| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Zestaw do elektroforezy pionowej i dwukierunkowej 1 szt. |
|  | Zestaw do elektroforezy 2D złożony z dwóch niezależnych urządzeń, do „pierwszego kierunku” i do „drugiego kierunku” | Tak |  |
|  | 1). Zestaw do IEF IEF „pierwszy kierunek” - aparat umożliwiający rozdziały elektroforetyczne techniką izo-elektroogniskowania - możliwość stosowania pasków żelowych o długości od 7 do24 - możliwość przeprowadzenia rozdziału elektroforetycznego w 1-6 paskach żelowych o długości od 7 do 24 cm - możliwość przeprowadzenia rozdziału elektroforetycznego w 2-12 paskach żelowych o długości 7 cm - urządzenie wyposażone w tackę do prowadzenia rozdziału oraz tackę do rehydratacji - możliwość aplikowania próbek podczas rehydratacji lub po rehydratacji za pomocą aplikatorów | Tak |  |
|  | -wbudowany element Peltier, utrzymujący dokładnie zadaną temperaturę w trakcie rozdziału - zakres temperatury 15–25oC | Tak |  |
|  | - wbudowany zasilacz wysokonapięciowy programowany, kontrola: czasu, napięcia, natężenia i mocy - napięcie do 12 000V - natężenie do 10mA - moc do 10W | Tak |  |
|  | - wyświetlacz LCD parametrów aktualnych i zadanych - możliwość wyświetlania w czasie rzeczywistym parametrów rozdziału w formie graficznej - możliwość monitorowania parametrów procesu dla każdego paska oddzielnie - możliwość zapisania do 30 protokołów w pamięci - wbudowany port RS232 i Ethernet | Tak |  |
|  | 2). Zestaw do SDS PAGE „ drugi kierunek” - aparat pionowy, przeznaczony do rozdziałów elektroforetycznych białeki kwasów nukleinowych - system umożliwia równoczesny rozdział w dwóch żelach o wymiarach 18 x 16 cm - możliwość zwiększenia ilości żeli do czterech (opcjonalnie) - wbudowany wymiennik ciepła oraz możliwość podłączenia do zewnętrznego termostatu - możliwość rozdziału w “drugim” kierunku z czterech pasków o długości 7 cm lub dwóch o długości 13 cm - aparat wyposażony w komplet szyb, przekładek | Tak |  |
|  | - urządzenie wyposażone w zasilacz, programowany, Kontrola parametrów: - napięcie w zakresie od 5 do 600V, co 1 V - natężenia prądu od 3 do 750mA, co 1mA - mocy 3-150W, co 1W 4 wyjścia równoległe | Tak |  |
|  | Zasilanie 230V/50Hz | Tak |  |
|  | Gwarancja | minimum 24 miesiące |  |
|  | Instalacja i szkolenie w miejscu instalacji dla 4 osób | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim | tak |  |
|  | Nazwa urządzenia/ model, kraj pochodzenia, typ/seria |  |  |

      - Nazwa sprzętu: Zestaw do elektroforezy kwasów nukleinowych

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: A-61, B-78

Zamawiana ilość (szt.): pozycja 3 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38 50 00 00-0 - Aparatura kontrolna i badawcza

| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Zestaw do elektroforezy kwasów nukleinowych 3 szt. |
|  | Aparaty do agarozowej elektroforezy horyzontalnej, odlewane (nieklejone) | Tak |  |
|  | wymiary żelu | Sz x Dł, 7x7cm, 15x15cm, 20x20cm |  |
|  | Tacki, transparentne dla UV, z paskami wizualizacyjnymi ułatwiającymi nanoszenie prób, możliwość zainstalowania grzebieni co 2.5 cm | Tak |  |
|  | Komplet zapór polimerowych do zamykania tacki przy wylewaniu agarozy | Tak |  |
|  | Grzebienie: 8-dołkowy, grubość 1mm, 2szt./aparat 7x7cm 20-dołkowy, grubość 1mm, 2szt./aparat 15x15cm 20-dołkowy, grubość 1mm, 2szt./aparat 20x20cm | Tak |  |
|  | Urządzenia kompletne, wyposażone w pokrywy i przewody zasilające do bezpiecznej pracy | Tak |  |
|  | Zasilacz do elektroforezy | Tak |  |
|  | Stabilizacja napięcia | 4-400V |  |
|  | rozdzielczość | ±1V |  |
|  | Stabilizacja prądu | 5-500mA |  |
|  | Stabilizacja mocy | 1-50W |  |
|  | Zegar | 0-99godz.59min |  |
|  | Integracja czasowa | 0-99.99kVh |  |
|  | Programowany, 9 programów użytkownika, 9 kroków/program | Tak |  |
|  | Pamięć wyników | minimum 3000 wartości |  |
|  | Wyświetlacz LCD | minimum 2 linie po 16 znaków |  |
|  | 3 wyjścia równoległe | Tak |  |
|  | Interfejs RS-232, USB lub równoważny | Tak |  |
|  | Waga | maksymalne 3.5kg |  |
|  | Zasilanie | 230V/50Hz |  |
|  | Gwarancja | minimum 24 miesiące |  |
|  | Instalacja i szkolenie w miejscu instalacji dla 4 osób Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim | tak |  |
|  | Nazwa urządzenia/ model, kraj pochodzenia, typ/seria |  |  |

- Nazwa sprzętu: Zestaw do elektroforezy pulsacyjnej

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: A-63

Zamawiana ilość (szt.): pozycja 1 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38 50 00 00-0 - Aparatura kontrolna i badawcza

| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Zestaw do elektroforezy pulsacyjnej 1 szt. |
|  | Aparat PFGE przeznaczony do stosowania technik: separacja wysokocząsteczkowego DNA w zakresie 100kb-8Mb, ROFE, CHEF, PACE, FIGE, AFIGE | Tak |  |
|  | Swobodnie wirujący rotor o maksymalnym kącie rotacji 1600, z 14 zainstalowanymi elektrodami platynowymi | Tak |  |
|  | Wbudowana pompa do wewnętrznej cyrkulacji buforu | Tak |  |
|  | Wbudowany wewnętrzny obwód chłodzący ze sterowanym przez kontroler urządzenia sensorem temperatury, do przyłączenia do zewnętrznego cyrkulatora chłodzącego Kontrola temperatury w zakresie od 5oC do 22oC | Tak |  |
|  | Komora akrylowa z automatycznym odcięciem zasilania przy jej otwarciu Objętość robocza buforu < 2.5 L | Tak |  |
|  | Tacka na żel o wymiarach 20x20cm, poziomowana, maxymalna długość rozdziału 18cm, grzebień 18-dołkowy, gr. 2mm, forma do wylewania żelu, matryca do bloczków agarozowych | Tak |  |
|  | Kontroler typu PC pod WINDOWS lub równoważny, LCD 22”, z wbudowanym interfejsem do sterowania i akwizycji danych | Tak |  |
|  | Oprogramowanie: Zainstalowanych 17 programów do separacji prób 100kb do 6Mb Możliwość sekwencyjnego łączenia do 11 programów, łączenie programów w celu otrzymania złożonych procedur rozdziału 8 preinstalowanych sekwencji programów Możliwość tworzenia i optymalizacji nowych programów, zmienne parametry - kąt, napięcie, długość impulsu Programowanie wektorów pola: liniowych lub logarytmicznych, 00 lub 950-1600 Programowanie długości impulsu w zakresie 0-10000 sek. Programowanie napięcia w zakresie 30-225V (1-8.5 V/cm) Kontrola temperatury buforu Możliwość transferu i wyświetlania rzeczywistego obrazu rozdziału elektroforetycznego Funkcja HELP on-line | Tak |  |
|  | Zasilanie 230V/50Hz | Tak |  |
|  | Gwarancja | minimum 24 miesiące |  |
|  | Instalacja i szkolenie w miejscu instalacji dla 4 osób | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim | tak |  |
|  | Nazwa urządzenia/ model, kraj pochodzenia, typ/seria |  |  |

      - Nazwa sprzętu: Zestaw do dokumentacji i analizy żeli

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: A-60, B-77

Zamawiana ilość (szt.): pozycja 2 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38 50 00 00-0 - Aparatura kontrolna i badawcza

| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Zestaw do dokumentacji i analizy żeli 2szt. |
|  | Cyfrowa monochromatyczna 16-bitowa kamera CCD, 2.0 mln pikseli, rozdzielczość interpolowana minimum 7.6 mln pikseli, z przetwornikiem typu HAD, 16 bitów, min. 65536 poziomów szarości (dynamika 4.8 rzędów wielkości), matryca minimum 1”, typu scientificgrade (0 grade, zero defect) | Tak |  |
|  | Obiektyw | zoom f1.2-1.4, z filtrem do bromku etydyny i do SybrGreen, |  |
|  | Dynamika rejestracji i zapisu obrazu | 16 bitów, zapisu 16 lub 8 bitów |  |
|  | Interfejs USB 2.0 lub równoważny | Tak |  |
|  | Ciemnia umożliwiająca rejestrację obrazów bez zaciemniania pomieszczenia, wyposażona w wewnętrzne oświetlenie i 6-cio pozycyjny zmieniacz filtrów, wysuwany transiluminator typu UV SuperBright i oświetlenie epi w technologii LED | Tak |  |
|  | Transiluminator UV, filtr 312nm, typu SuperBright, bez widma widzialnego palników i ze zredukowanym podczerwonym, intensywność sygnału 10000 mW/cm2, regulowana (100%/70%), | Tak |  |
|  | elektroniczna stabilizacja prądu palników, częstotliwość 25kHz, wielkość filtra 21x26cm, konwerter na światło białe, obudowa ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Stacja sterująca z monitorem LCD 22”, mysz i klawiatura, system WINDOWS 7 lub równoważny spełniający następujące kryteria: 1. integracja z posiadanym przez zamawiającego systemem Active Direktory pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci. 2. możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 3.publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. 4. praca w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa. 5.automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działających w tej sieci (np. drukarki, tablice interaktywne) oraz łączenie się automatycznie z raz zdefiniowanymi sieciami (również za pośrednictwem modemów 3G/USB). Nośnik(i) z systemem operacyjnym w wersji instalacyjnej | Tak |  |
|  | Zapis w popularnych formatach plików w postaci nieskompresowanej i skompresowanej TIFF 8-16 bitów, JPEG, RAW, BMP, GIF, Targa. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do sterowania i akwizycji danych oraz analizy wstępnej w języku polskim | Tak |  |
|  | Podgląd obrazów w postaci miniatur, w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | Automatyczny lub ręczny wybór zakresu tonalnego | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia obrazów multipleksowych | Tak |  |
|  | Możliwość korekcji zapisanego obrazu | Tak |  |
|  | Personalizacja konfiguracji, kontrast, jasność, inwersja, obrót obrazu, lustrzane odbicie (horyzontalnie i wertykalnie), pozycjonowanie żelu, | Tak |  |
|  | Oprogramowania analityczne 1D i statystyczne z bazą danych – 1 licencja/2 systemy | Tak |  |
|  | Umieszczanie opisów, daty, czasu, nazwy na obrazie, dokumentacja parametrów zapisu (GLP), drukowanie | Tak |  |
|  | Analiza 1D akceptacja plików w formatach: TIFF, BMP, VLI, TGA, PCX, WPG, MAC, PICT, JPEG, GIF o rozdzielczości 8 do 24 bitów i dowolnej wielkości - nieograniczona ilość obrazów podczas analizy - umieszczanie opisów na zapisanym obrazie (dowolna wielkość i rodzaj czcionek) - obrót, lustrzane odbicie, inwersja (negatyw), zmiana jasności - zmiana kontrastu obrazu z wyświetlaniem histogramu stopni szarości - powiększanie obrazu bez zaburzenia właściwości analitycznych - wycinanie i wstawianie obrazu lub jego fragmentów, możliwość łączenia kilku obrazów - katalog zapisanych obrazów z podglądem w postaci ikon | Tak |  |
|  | Analiza współczynników migracji (Rf) oraz związanych z nimi parametrów: -analiza obrazów o 16 bitów bez redukcji ich dynamiki - automatyczna i ręczna detekcja ścieżek (do 30 w jednym żelu) i pasm (rozbudowane możliwości ustawiania parametrów detekcji) - automatyczne i ręczne obliczanie mas cząsteczkowych, pI, współczynników Rf - korekcja zniekształceń poziomych i pionowych rozdziału („smiling”) - automatyczne lub ręczne wprowadzanie markerów mas molowych -automatyczne wyświetlanie wykrytych pasm i ich parametrów w bp, Da, Rf, pI zgodnie z krzywymi standardowymi - obliczanie stopnia podobieństwa między ścieżkami na żelu: Nei i Li (DICE), współczynniki Jaccarda - kryterium zgodności (przedział ufności) definiowane przez użytkownika - przedstawienie zgodności w odniesieniu do ścieżki wzorcowej; obecność/ nieobecność pasma - edycja ścieżki wzorcowej - wyświetlanie wyników w postaci macierzy - dendrogramy z wyświetlaniem obrazów ścieżek według 8 algorytmów (m.in. UPGMA) -generowanie wyników rozdziałów w postaci 3D, -barwienie wykresów (pseudo-kolor) | Tak |  |
|  | Analiza ilościowa: -dowolne definiowanie obszaru analizy (trójkąt, trapezoid, itd.) -odejmowanie tła obrazu (linia pozioma, minimum-minimum, linia łamana, dekonwolucja) -edycja pików do analizy -obliczanie intensywności, powierzchni pasm lub plam, stężeń -obliczanie stężeń w odniesieniu do próby wzorcowej, średniej lub sumy plam -ręczne lub automatyczne wykrywanie konturów plam -obliczanie gęstości optycznej (absorbancji) na podstawie krzywej wzorcowej liniowej, logarytmicznej, wielomianowej i eksperymentalnej - wyświetlanie wyników w postaci wykresów słupkowych, krzywych, profili - porównanie profili poprzez nakładanie - automatyczna ilościowa analiza dot i slot blotów - automatyczna analiza mikropłytek typu ELISA - automatyczne i ręczne liczenie kolonii bakteryjnych lub innych obiektów na obrazie | Tak |  |
|  | Wyniki - sposób wydruku zgodny z Windows lub równoważnym - własny rozbudowany edytor raportów (wyniki, obrazy przedstawione w formie zaprojektowanej przez użytkownika) - pliki wyników w formacie ASCII (.TXT) lub zgodne z EXCEL, do wyboru) - pliki graficzne (histogramy, krzywe itd.) w formacie .BMP - pliki obrazów w formatach :TIFF, BMP, VLI, TGA, PCX, WPG, MAC, PICT, JPEG, GIF, RAW - pliki GLP z zapisem parametrów analizy | Tak |  |
|  | Gwarancja | minimum 24 miesiące |  |
|  | Instalacja i szkolenie w miejscu instalacji dla 4 osób | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (skrócona) i angielskim | Tak |  |
|  | Nazwa urządzenia/ model, kraj pochodzenia, typ/seria |  |  |

- Nazwa sprzętu: Łaźnia wodna

Nr kontraktu/poz. W kontrakcie: B-42

Zamawiana ilość (szt.): pozycja 4 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 33100000-1 Urządzenia medyczne

| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Łaźnia wodna 4szt. |
|  | Pojemność | 25-30L |  |
|  | Wymiary komory: | szer. 50cm x dł. 30cm x gł. 18cm ±2cm |  |
|  | Komora wykonana ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Zakres temperatury 20-99.9oC, krok ±1oC Regulator temperatury typu PID | Tak |  |
|  | Stabilność temperatury | ±0.2oC |  |
|  | Wyświetlacz LCD/LED: temperatury aktualnej i zadanej limitów górnego/dolnego temperatury zadanej | Tak |  |
|  | Alarmy wizualny i dźwiękowy, niskiego poziomu wody w zbiorniku z odcięciem zasilania | Tak |  |
|  | Wyposażenie: Pokrywa na łaźnię transparentna – 1szt. Statywy ze stali nierdzewnej: min. 50xΦ15-17mm – 1szt. min. 90x1.5/2ml eppendorf – 1szt. min. 20x50ml Falcon – 1szt.. | Tak |  |
|  | Wymienność akcesoriów pomiędzy łaźniami | Tak |  |
|  | Zasilanie 230V/50Hz; | Tak |  |
|  | Moc grzewcza | minimum 2kW |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące | tak |  |
|  | Instalacja i szkolenie w miejscu instalacji dla 4 osób | tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim | tak |  |
|  | Nazwa urządzenia/ model, kraj pochodzenia, typ/seria |  |  |

      - Nazwa sprzętu: Łaźnia wodna

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: A-30

Zamawiana ilość (szt.): pozycja 1 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 33100000-1 Urządzenia medyczne

| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Łaźnia wodna 1szt. |
|  | Pojemność | 8-10 l |  |
|  | Wymiary komory: | szer. 25cm x dł. 25cm x gł. 15cm ±2cm |  |
|  | Komora wykonana ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Zakres temperatury 20-99.9oC, krok ±1oC Regulator temperatury typu PID | Tak |  |
|  | Stabilność temperatury | ±0.2oC |  |
|  | Wyświetlacz LCD/LED: temperatury aktualnej i zadanej limitów górnego/dolnego temperatury zadanej | Tak |  |
|  | Alarmy wizualny i dźwiękowy, niskiego poziomu wody w zbiorniku z odcięciem zasilania | Tak |  |
|  | Wyposażenie: Pokrywa na łaźnię transparentna Statywy ze stali nierdzewnej: min. 50xΦ15-17mm – 1szt. min. 90x 1.5/2ml eppendorf – 1szt. | Tak |  |
|  | Wymienność akcesoriów pomiędzy łaźniami | Tak |  |
|  | Zasilanie 230V/50Hz; | Tak |  |
|  | Moc grzewcza | minimum 2kW |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące | tak |  |
|  | Instalacja i szkolenie w miejscu instalacji dla 4 osób | tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim | tak |  |
|  | Nazwa urządzenia/ model, kraj pochodzenia, typ/seria |  |  |

- Nazwa sprzętu: Komora laminarna II kl. bezpieczeństwa

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: A-26, B-33

Zamawiana ilość (szt.): pozycja 13 szt

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 33191100-6 Urządzenia sterylizujące

| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Komora laminarna II kl. bezpieczeństwa 13 szt. |
|  | Spełnia II klasę bezpieczeństwa mikrobiologicznego zgodnie z normą PN EN 12469:2000 | Tak |  |
|  | Wyposażona w filtry ULPA o skuteczności 99,999% dla cząstek od 0,1 do 0,3 µm zapewniające 3 klasę czystości powietrza wg ISO 14644.1. | Tak |  |
|  | Szerokość wewnętrzna komory | minimum 1130 mm. |  |
|  | Szerokość zewnętrzna komory | maksimum 1200 mm |  |
|  | Wysokość wewnętrzna komory | > 650 mm |  |
|  | Głębokość wewnętrzna komory | > 580 mm |  |
|  | Szyba frontowa - ustawiona pod kątem, skośnie w stosunku do blatu roboczego. - nieprzepuszczalna dla promieniowania UV, umożliwiająca szczelne zamknięcie komory od frontu w pozycji całkowitego opuszczenia. - przesuwana elektrycznie góra-dół (nieuchylana). - zapewniająca wysokość roboczą 200mm | Tak |  |
|  | Ściany boczne transparentne, wykonane ze szkła hartowanego z wyprowadzeniami do podłączenia mediów – po 2 szt. na stronę | Tak |  |
|  | Automatyczna kompensacja prędkości strumienia laminarnego | Tak |  |
|  | Panel sterowania z wyświetlaczem LCD: prędkości przepływów powietrza wlotowego i laminarnego (wskazanie jednoczesne), trybu pracy komory, poziomu szyby frontowej, temperatury, łącznego czasu pracy filtrów i lampy UV, stanu zużycia filtrów i lampy UV (w %). | Tak |  |
|  | Wyświetlacz umieszczony centralnie pod kątem umożliwiającym obserwację parametrów pracy z pozycji roboczej operatora | Tak |  |
|  | Blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej, dzielony, składający się z 3 segmentów z czego środkowy o szerokości przynajmniej ½ szerokości wewnętrznej komory | Tak |  |
|  | Blat w części roboczej pełny – nieperforowany. | Tak |  |
|  | Oświetlenie obszaru pracy | intensywność ≥ 1100 lux |  |
|  | Poziom emitowanego hałasu | ≤ 51 dB mierzony wg normy EN 12469:2000 |  |
|  | Pod głównym filtrem demontowany dyfuzor chroniący filtr główny przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi i poprawiający jednorodność strumienia laminarnego | Tak |  |
|  | Wyposażenie: - na stałe zamontowana w górnej części tylnej ściany - lampa UV z licznikiem i programatorem czasu - gniazdo elektryczne zlokalizowane na tylnej ścianie. - statyw do pracy w pozycji siedzącej – na kółkach. - podłokietnik dla przedramion na całej szerokości blatu roboczego, wykonany ze stali nierdzewnej z elastyczną nakładką. Płaszczyzna podłokietnika powyżej płaszczyzny blatu roboczego | Tak |  |
|  | Zewnętrzne elementy malowane techniką proszkowo-piecową z powłoką antybakteryjną | Tak |  |
|  | Wszystkie elementy, których demontaż mógłby powodować jakiekolwiek zagrożenie elektryczne lub mikrobiologiczne winny być w kolorze czerwonym | Tak |  |
|  | Dwa sensory przepływu powietrza z kompensacją temperaturową, jeden dla strumienia laminarnego i jeden dla pomiaru kurtyny ochronnej. | Tak |  |
|  | Funkcja obniżania szyby frontowej poniżej poziomu blatu roboczego dla umożliwienia umycia górnej części wewnętrznej strony szyby frontowej | Tak |  |
|  | Funkcja stand-by – 50% wydajność wentylatora – dla ochrony personelu oraz produktu podczas nie używania komory oraz oszczędności energii. | Tak |  |
|  | Funkcja szybkiej gotowości komory do pracy poprzez automatycznie uruchomienie wentylatora i oświetlenia przy ustawieniu szyby do pozycji roboczej | Tak |  |
|  | Funkcja ograniczenia dostępu do funkcji komory dla administratora i operatorów. | Tak |  |
|  | Komora wyposażona w silnik typu EC (elektronicznie komutowany) zapewniający stabilną pracę urządzenia w przypadku wahań napięcia w sieci elektrycznej | Tak |  |
|  | Przekaźnik umożliwiający synchronizację pracy komory z zewnętrznym układem wentylacji | Tak |  |
|  | Regulacja balansu proporcji przepływu powietrza re-cyrkulowanego i wylotowego. | Tak |  |
|  | Wyjście RS 232 umożliwiające podłączenie komory do komputera | Tak |  |
|  | Zasilanie | 230V/50Hz |  |
|  | pobór mocy | < 200W. |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące | Tak |  |
|  | Instalacja urządzeń wraz ze szkoleniem dla 4 użytkowników | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim | Tak |  |
|  | Nazwa urządzenia/ model, kraj pochodzenia, typ/seria |  |  |

      - Nazwa sprzętu: Zamrażarka do głębokiego mrożenia

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: A-59, B-76

Zamawiana ilość (szt.): pozycja 7 szt

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: Zamrażarki 39711120-6

| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Zamrażarka do głębokiego mrożenia 7 szt. |
|  | Pojemność komory | minimum 400 l, minimum 240 pudełek o wys. 50mm |  |
|  | Wymiary maksymalne | wys. 192 cm, szer. 80 cm, gł. 86 cm |  |
|  | Komora i półki - stal nierdzewna, podział komory na 5 sekcji zamykanych niezależnymi, izolowanymi termicznie drzwiami wewnętrznymi | tak |  |
|  | Warstwa izolacyjna komory | o grubości minimum 130mm |  |
|  | Drzwi zewnętrzne zamykane na klucz z wyciąganą wkładką | Tak |  |
|  | Zakres temperatur | od -55°C do -86°C |  |
|  | nastawianie temperatury z dokładnością | 1°C |  |
|  | Kompresory gwarantujące bezawaryjną pracę zamrażarki przy temperaturze otoczenia do +32°C Hermetycznie zamknięty, kaskadowy system chłodzenia | Tak |  |
|  | Wyświetlacz temperatury i alarmów LED na wysokości oczu (150-170cm) z programatorem zabezpieczonym hasłem alarmy przekroczenia limitów temp., nieprawidłowej pracy, zaniku zasilania, wymiany filtra, zużycia baterii, autodiagnostyka z kodami błędów, wskaźnik konieczności wyczyszczenia filtra | Tak |  |
|  | Podgrzewany port do wyrównywania ciśnienia | Tak |  |
|  | Dwa porty dostępu o średnicy około 20mm każdy | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu alarmowego | Tak |  |
|  | Zasilanie 230V/50Hz, | Tak |  |
|  | Średnie zużycie mocy | maksymalnie 525W (12,6 kWh/dzień) |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim | Tak |  |
|  | Instalacja urządzeń wraz ze szkoleniem dla 4 użytkowników | Tak |  |
|  | Nazwa urządzenia/ model, kraj pochodzenia, typ/seria |  |  |

- Nazwa sprzętu: Aparat do real-time PCR z HRM

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: A-10, B-13

Zamawiana ilość (szt.): pozycja 2 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38951000-6 - Łańcuchowa reakcja polimeryzacji katalizowana przez polimerazę (PCR) w czasie rzeczywistym

| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Aparat do real-time PCR z HRM 2 szt. |
|  | system multipleksowy , minimum 4-kanałowy,- możliwość jednoczesnego oznaczania do 4 genów w jednej próbce (4-krotny multiplex) | Tak |  |
|  | Możliwość zastosowania barwnika ROX jako pasywnej kontroli wewnętrznej; | Tak |  |
|  | Pojemność bloku: | minimum 48 dołków |  |
|  | zakres temperatury: 30-100°C Blok z aktywną stabilizacją temperatury - równomierność rozkładu temperatury w bloku: ± 0.1 °C | Tak |  |
|  | Szybkość grzania/chłodzenia | 5.5°C/sec |  |
|  | Objętość mieszaniny reakcyjnej, | 5-20 ul |  |
|  | Źródło wzbudzenia: diody LED (452–486 nm i 542–582 nm), Detekcja: matryca CCD, cztery filtry emisyjne (505–545 nm, 562–596 nm, 604–644 nm, i 665–705 nm) Aparat fabrycznie kalibrowany do pracy z co najmniej dwoma barwnikami dla każdego kanału : Kanał 1 - SYBR Green, FAM Kanał 2 - ROX, Texas Red, TAMRA Kanał 3 - HEX, JOE, TET, VIC Kanał 4 - Cy5, Quasar 670 Możliwość stosowania barwników posiadających zakres wzbudzenia i emisji zgodny z poszczególnymi kanałami aparatu bez potrzeby kalibracji aparatu przez użytkownika | Tak |  |
|  | System przystosowany do prowadzenia reakcji denaturacji DNA z wysoką rozdzielczością (HRM) do identyfikacji mutacji punktowych (SNP) oraz do monitorowania denaturacji białek | Tak |  |
|  | Możliwość prowadzenia szybkich reakcji PCR : 40 cykli/30 min | Tak |  |
|  | Zewnętrzna stacja sterująca zawierająca oprogramowanie do detekcji i analizy danych posiadające co najmniej niżej wymienione funkcje: Funkcja szybkiego programowania systemu z graficznym edytorem danych Wstępny podział na kilka typów reakcji w zależności od stosowanego systemu detekcji, rodzaju prowadzonej reakcji oraz rodzaju stosowanych odczynników Tworzenie krzywej standardowej umożliwiającej oznaczania ilościowe Możliwość analizy dowolnej ilości eksperymentów w jednym pliku w oparciu o jedną lub kilka krzywych standardowych Analiza krzywej denaturacji amplikonu, wyznaczanie temperatury topnienia Analiza porównawcza metodą ΔΔCt lub z automatycznym uwzględnieniem różnic w wydajności reakcji genu badanego i genu referencyjnego i automatycznym zastosowaniem właściwej metody obliczania poziomu ekspresji genów Możliwość ręcznego wpisania wydajności reakcji PCR dla poszczególnych genów możliwość jednoczesnej analizy dowolnej ilości eksperymentów wykonanych w różnym czasie z uwzględnieniem do pięciu genów referencyjnych w jednej analizie prezentacja wyników poziomu ekspresji genów w formie wykresów barycznych w zależności od badanego genu oraz badanej próby – automatyczne tworzenie wykresów barycznych analiza krzywych topnienia o wysokiej rozdzielczości (HRM), tworzenie wykresów różnicowych Możliwość eksportu wyników do innych aplikacji w tym Microsoft Excel oraz PowerPoint, możliwość automatycznego tworzenia slajdów w programie PowerPoint zawierających dane z wykonanego eksperymentu | tak |  |
|  | Wyposażenie: komputer przenośny zawierający oprogramowanie do akwizycji i analizy danych podświetlany blok do przygotowywania reakcji PCR mikrowirówka do odwirowania mikropłytek, prędkość: 3,000 rpm , pojemność: 2 mikropłytki 48 dołkowe , waga: 2,5 kg komplet płytek wraz z folią uszczelniającą pozwalający na przeprowadzenie 2000 reakcji qPCR Zestaw odczynników startowych do przeprowadzenia reakcji z użyciem barwnika SYBR Green i reakcji z użyciem sond hydrolizujących | Tak |  |
|  | Bezpłatne wsparcie aplikacyjne po dostawie aparatu. | Tak |  |
|  | Instalacja urządzeń wraz ze szkoleniem dla kilku użytkowników Szkolenie obejmujące podstawy techniki qPCR , analizę błędów oraz zajęcia praktyczne z zakresu przygotowania reakcji qPCR, programowania aparatu oraz analizy otrzymanych wyników. Odczynniki niezbędne do przeprowadzenia szkolenia zawarte w cenie oferty. | Tak |  |
|  | Zasilanie | 230V/50Hz |  |
|  | Gwarancja | minimum 24 miesiące |  |
|  | Instalacja i szkolenie w miejscu instalacji dla 4 osób | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim | Tak |  |
|  | Nazwa urządzenia/ model, kraj pochodzenia, typ/seria |  |  |

- Nazwa sprzętu: Aparat PCR gradientowy

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: B-14

Zamawiana ilość (szt.): pozycja 1 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38950000-9 - Łańcuchowa reakcja polimeryzacji katalizowana przez polimerazę (PCR)

| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Termocykler gradientowy do PCR 1 szt. |
|  | Blok 96x0.2ml, pokryty metalem szlachetnym –złotem | tak |  |
|  | Praca z probówkami 0.2ml, paskami 0.2ml (8x, 12x), mikropłytkami 96 | tak |  |
|  | Zakres temperatury pracy | 3-99oC |  |
|  | dokładność kontroli temperatury | ±0.1oC |  |
|  | Zakres liniowego gradientu temperatury | 1-26oC |  |
|  | Równomierność rozkładu temperatury nie gorsza niż | ±0.2oC po 15 sek. w 55oC, ±0.3oC po 15 sek. w 70oC, ±0.6oC po 15 sek. w 95oC |  |
|  | Programowane funkcje minimum: Przyrost temperatury dT od -20oC do +20oC Przyrost czasu dt od 0-240 sek. Ramping 0.1-3.0oC/sek. | tak |  |
|  | Duży wyświetlacz min. ¼ VGA parametrów pracy w postaci arkusza kalkulacyjnego i w postaci graficznej X-Y | tak |  |
|  | programowanie: arkusz kalkulacyjny i w postaci graficznej -min. 300 programów użytkownika podzielonych na min. 10 folderów zabezpieczonych hasłem | tak |  |
|  | szybkie uruchamianie 5 ostatnio używanych programów w każdym z folderów | tak |  |
|  | asystent zdefiniowanego gradientu temperatury umożliwiający wprowadzenie przez użytkownika określonej różnicy temperatury pomiędzy sąsiadującymi ze sobą kolumnami studzienek w bloku; | tak |  |
|  | wyświetlanie wykresu gradientu temperatury | tak |  |
|  | wbudowana funkcja HELP do pomocy w czasie programowania i obsługi urządzenia | tak |  |
|  | Preinstalowane fabrycznie protokoły do reakcji: a. klasycznej amplifikacja DNA; b. hot-start PCR c. amplifikacji z liniowym gradientem temperatury; d. 2-etapowego PCR; e. amplifikacji typu longrange i touch-down” f. 1-etapowego RT-PCR; g. odwrotnej transkrypcji; h. trawienia; i. ligacji | tak |  |
|  | Pokrywa grzejna - regulowany i zdefiniowany nacisk, niezależny od rodzaju użytych probówek, pasków probówek, płytek | tak |  |
|  | Pokrywa wyłączana automatycznie przy różnicy temperatur | ΔT > 70oC pokrywa/blok |  |
|  | Funkcja auto-restart po zaniku zasilania z informacją o braku zasilania, czasu trwania zaniku, cyklu/etapu przerwania lub wznowienia wykonywania programu; | tak |  |
|  | Port RS-232 lub USB do sterowania przez PC, możliwość pracy w sieci, dostępność oprogramowania do zarządzania pracą i akwizycją wyników 5-30 urządzeń jednocześnie | tak |  |
|  | Procedury samotestujące urządzenie po każdorazowym włączeniu urządzenia z zapisem jego wyniku, w plikach diagnostycznych pamięci termocyklera, | tak |  |
|  | Generowanie raportów serwisowych w archiwum serwisowym, łącznie z ewentualnie wykrytymi błędami | tak |  |
|  | Aparat licencjonowany do pracy w technice PCR | tak |  |
|  | Zasilanie | 230V/50Hz |  |
|  | pobór mocy | nie większy niż 1kW |  |
|  | Gwarancja | 24 miesiące |  |
|  | Instalacja i szkolenie w miejscu instalacji dla 4 osób | tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim | tak |  |
|  | Nazwa urządzenia/ model, kraj pochodzenia, typ/seria |  |  |

      - Nazwa sprzętu: Termocykler jednoblokowy do PCR(aparat PCR personalny)

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: A-6, B-15

Zamawiana ilość (szt.): pozycja 4 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38950000-9 - Łańcuchowa reakcja polimeryzacji katalizowana przez polimerazę (PCR)

| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Termocykler jednoblokowy do PCR 4 szt. |
|  | Blok 96x0.2ml, pokryty metalem szlachetnym –złotem | Tak |  |
|  | Praca z probówkami 0.2ml, paskami 0.2ml (8x, 12x), mikropłytkami 96 | Tak |  |
|  | Zakres temperatury pracy | 3-99oC |  |
|  | dokładność kontroli temperatury | ±0.1oC |  |
|  | Równomierność rozkładu temperatury | nie gorsza niż: ±0.2oC po 15 sek. w 55oC, ±0.3oC po 15 sek. w 70oC, ±0.6oC po 15 sek. w 95oC |  |
|  | Programowane funkcje minimum | Przyrost temperatury dT od -20oC do +20oC Przyrost czasu dt od 0-240 sek./cykl, krok 1sek Ramping 0.1-3.0oC/sek. |  |
|  | Duży wyświetlacz min. ¼ VGA parametrów pracy w postaci arkusza kalkulacyjnego i w postaci graficznej X-Y -programowanie: arkusz kalkulacyjny i w postaci graficznej -min. 300 programów użytkownika podzielonych na min. 10 folderów zabezpieczonych hasłem, -szybkie uruchamianie 5 ostatnio używanych programów w każdym z folderów, -funkcja HELP do pomocy w czasie programowania i obsługi | Tak |  |
|  | Preinstalowane fabrycznie protokoły do reakcji: a. klasycznej amplifikacja DNA; b. hot-start PCR c. 2-etapowego PCR; d. amplifikacji typu longrange i touch-down” e. 1-etapowego RT-PCR; f. odwrotnej transkrypcji; g. trawienia; h. ligacji | Tak |  |
|  | Pokrywa grzejna - regulowany i zdefiniowany nacisk, niezależny od rodzaju użytych probówek, pasków probówek, płytek | Tak |  |
|  | Pokrywa wyłączana automatycznie przy różnicy temperatur ΔT > 70oC pokrywa/blok | Tak |  |
|  | Funkcja auto-restart po zaniku zasilania z informacją o braku zasilania, czasu trwania zaniku, cyklu/etapu przerwania lub wznowienia wykonywania programu; | Tak |  |
|  | Port RS-232 lub USB do sterowania przez PC, możliwość pracy w sieci, dostępność oprogramowania do zarządzania pracą i akwizycją wyników 5-30 urządzeń jednocześnie | Tak |  |
|  | Procedury samotestujące urządzenie po każdorazowym włączeniu urządzenia z zapisem jego wyniku, w plikach diagnostycznych pamięci termocyklera | Tak |  |
|  | Generowanie raportów serwisowych w archiwum serwisowym, łącznie z ewentualnie wykrytymi błędami | Tak |  |
|  | Aparat licencjonowany do pracy w technice PCR | Tak |  |
|  | Zasilanie | 230V/50Hz |  |
|  | pobór mocy | nie większy niż 1kW |  |
|  | Gwarancja | 24 miesiące |  |
|  | Instalacja i szkolenie w miejscu instalacji dla 4 osób | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim | Tak |  |
|  | Nazwa urządzenia/ model, kraj pochodzenia, typ/seria |  |  |

- Nazwa sprzętu: Aparat trójblokowy do PCR

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: A-9, B-16

Zamawiana ilość (szt.): pozycja 2 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38950000-9 - Łańcuchowa reakcja polimeryzacji katalizowana przez polimerazę (PCR)

| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Termocykler wieloblokowy do PCR 2 szt. |
|  | Termocykler w technologii Peltier | Tak |  |
|  | Minimum 3 niezależne bloki 48x0.2ml, paski probówek 8x, mikropłytki 48, | Tak |  |
|  | Bloki aluminiowe pokryte warstwą ochronną | Tak |  |
|  | Szybkość ogrzewania/chłodzenia | min 5oC/s / 4.5oC/s |  |
|  | Zakres temperatury pracy | od +3oC do +99oC |  |
|  | dokładność kontroli temperatury | ±0.1oC |  |
|  | Równomierność rozkładu temperatury | nie gorzej niż ±0.2oC w 50oC ±0.3oC w 70oC ±0.6oC w 95oC |  |
|  | Pamięć minimum 300 programów, podzielona na minimum 10 folderów/blok zabezpieczonych hasłem | Tak |  |
|  | Programowanie: T – cały zakres pracy t – 0 do 99h 99min 99sek + funkcja hold, dT od -20oC do +20oC/cykl, krok 0.01oC dt od 1 do 240 sekund/cykl, krok 1 sek. ramping od 0.01oC/s do 5.00oC/ | Tak |  |
|  | Duży wyświetlacz min. ¼ VGA parametrów pracy w postaci arkusza kalkulacyjnego i w postaci graficznej X-Y szybkie uruchamianie 5 ostatnio używanych programów w każdym z folderów, funkcja optymalizacji temperatury w dowolnym kroku programu amplifikacji dostępna bezpośrednio z klawiatury urządzenia | tak |  |
|  | Minimum trzy niezależne pokrywy grzejne programowana od 30o do 99oC, automatyczne wyłączanie pokrywy przy ΔT > 70oC pokrywa/blok, regulowany i zdefiniowany nacisk pokrywy niezależny od rodzaju używanych probówek | Tak |  |
|  | Interfejs RS232 oraz USB lub równoważne | Tak |  |
|  | Funkcja Auto-Restart po zaniku zasilania wraz z informacją o aktywowaniu funkcji restartu | Tak |  |
|  | Procedury samotestujące urządzenie po każdorazowym włączeniu urządzenia z zapisem jego wyniku, w plikach diagnostycznych pamięci termocyklera | Tak |  |
|  | Generowanie raportów serwisowych w archiwum serwisowym, łącznie z ewentualnie wykrytymi błędami | Tak |  |
|  | Aparat licencjonowany do pracy w technice PCR | Tak |  |
|  | Zasilanie | 230V/50Hz |  |
|  | pobór mocy | nie większy niż 1kW |  |
|  | Gwarancja | 24 miesiące |  |
|  | Instalacja i szkolenie w miejscu instalacji dla 4 osób | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim | Tak |  |
|  | Nazwa urządzenia/ model, kraj pochodzenia, typ/seria |  |  |

      - Nazwa sprzętu: Cieplarka mikrobiologiczna

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: B-21

Zamawiana ilość (szt.): 2 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: Szafa do hodowli medycznych 33192350-0

| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Cieplarka mikrobiologiczna 2 szt. |
|  | Pojemność | 130-150l |  |
|  | Wymuszona cyrkulacja powietrza z nastawną szybkością wentylatora i nastawną 0-100% śluzą wentylacyjną; zainstalowany zawór wydechowy | Tak |  |
|  | Komora ze stali nierdzewnej, co najmniej 4 półki ze stali nierdzewnej, możliwość instalacji dodatkowych pólek (min. 15) | Tak |  |
|  | Izolowane drzwi zewnętrzne z uszczelka silikonową, drzwi wewnętrzne ze szkła hartowanego | Tak |  |
|  | Wyświetlacz cyfrowy temperatury i czasu, regulator typu PID | Tak |  |
|  | Alarm wizualny i dźwiękowy: poniżej/powyżej limitu (nastawny), wyłączanie (nastawne) temperatury po przekroczeniu limitu bezpieczeństwa | Tak |  |
|  | Zegar 0-999min oraz 0-999 godz., z funkcją opóźnionego startu | Tak |  |
|  | Zakres temperatury pracy | od RT +5°C do +70°C, ±0.1oC |  |
|  | szybkość nagrzewania | od RT do 37oC < 35 minut |  |
|  | Odchylenia temperatury | Przestrzenne ±1.5% Czasowe ±0.2oC |  |
|  | Zasilanie | 230V/50Hz, moc < 400W |  |
|  | Gwarancja | minimum 24 miesiące |  |
|  | Instalacja i szkolenie w miejscu instalacji dla 4 osób Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim | Tak |  |
|  | Nazwa urządzenia/ model, kraj pochodzenia, typ/seria |  |  |

- Nazwa sprzętu: Cieplarka z przepływem CO2

Nr kontraktu/poz. W kontrakcie: A-18, B-29

Zamawiana ilość (szt.): pozycja 3 szt

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 33152000-0 – Inkubatory

| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 3. | 4. |
| Inkubator CO2 3 szt. |
|  | Pojemność | 170-180 l |  |
|  | Wysokość | < 85cm (pod stół) |  |
|  | Sześcioboczny układ bezpośredniego ogrzewania oraz system cyrkulacji gazu bez wentylatora i bez systemu wewnętrznych przewodów w celu zminimalizowania ryzyka kontaminacji i parowania próbki | Tak |  |
|  | Komora bezszwowa ze stali nierdzewnej, zaokrąglone narożniki, ruchomy (wyciągany bez narzędzi), wielopozycyjny stojak ze stali nierdzewnej z 4 półkami, co najmniej 8 pozycji półek | Tak |  |
|  | Drzwi zewnętrzne podgrzewane, szklane drzwi wewnętrzne | Tak |  |
|  | Wielofunkcyjny, graficzny, podświetlany wyświetlacz temperatury, czasu, poziomu CO2, zaprogramowanych alarmów, raportów diagnostycznych, otwarcia drzwi, czasu rzeczywistego i daty, programator zabezpieczony hasłem | Tak |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe, swobodne programowanie wszystkich parametrów, przechowywanie danych co najmniej 3 dni, program czasu rzeczywistego | Tak |  |
|  | Alarmy: wizualny i dźwiękowy, nastawna funkcja ostrzegawcza wartości zadanej, otwarcia drzwi, wyłączenie | tak |  |
|  | Automatyczne nastawianie limitów alarmowych dla nowej wartości zadanej | Tak |  |
|  | Zakres temperatury pracy: | Od RT +4°C do +50°C, ±0.1oC |  |
|  | Funkcja dezynfekcji w wysokiej temperaturze | minimum 120oC przez minimum 4 godziny |  |
|  | Stabilność temperatury | ±0.1oC |  |
|  | Jednolitość temperatury | ±0.4oC |  |
|  | Czujnik IR CO2 z programowalną funkcją Auto-Zero | Tak |  |
|  | Filtr HEPA na wlocie zasilania CO2 | Tak |  |
|  | Zbiornik ze stali nierdzewnej o pojemności min. 2.5l, z niezależnym ogrzewaniem termoelektrycznym | Tak |  |
|  | Wyposażenie: reduktor na butlę CO2 z dwoma manometrami-1szt./inkubator sieciowy regulator ciśnienia - 1szt./inkubator | Tak |  |
|  | Zasilanie 230V/50Hz/ ; 500W | Tak |  |
|  | Pobór mocy | < 0.1kWh przy 37oC |  |
|  | Gwarancja | minimum 24 miesiące |  |
|  | Instalacja urządzeń wraz ze szkoleniem dla 4 użytkowników | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim | Tak |  |
|  | Nazwa urządzenia/ model, kraj pochodzenia, typ/seria |  |  |

      - Nazwa sprzętu: Wirówka osobista

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: A-57, B-71

Zamawiana ilość (szt.): pozycja 10 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: Wirówki laboratoryjne i akcesoria 42931100-2

| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Wirówka osobista10szt. |
|  | Szybkość wirowania | 6000rpm, RCF 2000xg |  |
|  | Pojemność | 6x1.5/2.2ml, 2x8x0.2ml |  |
|  | Wyłącznik sieciowy | Tak |  |
|  | Włączana/wyłączana poprzez zamkniecie/otwarcie pokrywy | Tak |  |
|  | Wymiary nie większe niż | 15x15x12cm |  |
|  | Waga nie większa niż | 0.5kg |  |
|  | Wyposażenie: rotor kątowy 6x1.5/2.2ml RCF 2000xg rotor kątowy 2x8x0.2ml (strip) RCF > 1000xg adaptery na probówki 0.5ml I 0.4ml | Tak |  |
|  | Zasilanie | 230V/50Hz |  |
|  | Umowa z autoryzowanym serwisem o świadczeniu usług | Tak |  |
|  | Gwarancja | minimum 24 miesiące |  |
|  | Instalacja i szkolenie w miejscu instalacji dla 4 osób | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim | Tak |  |
|  | Nazwa urządzenia/ model, kraj pochodzenia, typ/seria |  |  |

- Nazwa sprzętu: Wirówka mikro z chłodzeniem

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: B-70

Zamawiana ilość (szt.): pozycja 1 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: Wirówki laboratoryjne i akcesoria 42931100-2

| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Wirówka mikro z chłodzeniem 1szt. |
|  | Obroty | 200-15000rpm, RCF 20-16500xg krok: 100rpm i 10xg |  |
|  | Zakres temperatury | -10oC do +40oC, krok 1oC |  |
|  | Temperatura przy maksymalnych obrotach < 4oC | Tak |  |
|  | Funkcja szybkiego schłodzenia | Tak |  |
|  | Czas programowany 10 sekund do 99 minut, krok 1sekunda tryb szybkiego zwirowania i pracy ciągłej | Tak |  |
|  | Podświetlany wyświetlacz LCD wszystkich parametrów wirowania jednocześnie | tak |  |
|  | Programowanie: temperatury, rpm, RCF, czasu, minimum 2 krzywe rozpędzania i 2 krzywe hamowania: soft start, fast start, soft stop, fast stop minimum 10 programów użytkownika | tak |  |
|  | Silnik indukcyjny, bezszczotkowy | Tak |  |
|  | Komora wykonana ze stali nierdzewnej, zmotoryzowane zamykanie pokrywy | Tak |  |
|  | Wymiary nie większe niż: | Szer. 28cm, Wys. 25cm, Głęb. 52cm |  |
|  | Waga nie większa niż | 20 kg |  |
|  | Wyposażenie: rotor kątowy 24x1.5/2.2ml z pokrywą, RCF > 16500xg komplet adapterów (24szt.) na probówki 0.2ml PCR | Tak |  |
|  | Pełna kompatybilność wyposażenia z wirówką hematokrytową i mikrowirówką | tak |  |
|  | Zasilanie 230V/50Hz | tak |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące | Tak |  |
|  | Instalacja i szkolenie w miejscu instalacji dla 4 osób | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim | tak |  |
|  | Nazwa urządzenia/ model, kraj pochodzenia, typ/seria |  |  |

      - Nazwa sprzętu: Wirówka z chłodzeniem

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie A-58

Zamawiana ilość (szt.): pozycja 1 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: Wirówki laboratoryjne i akcesoria 42931100-2

| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Wirówka z chłodzeniem 1 szt. |
|  | Obroty | 100-18000 rpm, RCF 10-30000xg, krok 1rpm i 100rpm, oraz 1xg i 10xg |  |
|  | Pojemność wirowania | 40x15ml Falcon - rotor horyzontalny 6x85ml, 8x50ml, 20x10ml, 48x1.5/2.2ml – rotor kątowy Zakres temperatury programowany od -200C do +400C, utrzymywanie temp. ≤ 40C przy maksymalnych obrotach4x400ml, 4x250ml, 4x200ml (szklane), 16x50ml Falcon |  |
|  | Czas: programowany 0-10 godz. + tryb pracy ciągłej | Tak |  |
|  | Podświetlany wyświetlacz graficzny LCD wszystkich parametrów pracy jednocześnie z funkcją zoomowania niektórych parametrów | tak |  |
|  | Programator: minimum 50 programów użytkownika, programowane przez użytkownika krzywe rozpędzania i hamowania (min. 20), preprogramowane krzywe rozpędzania i hamowania (min. 20), funkcja szybkiego zwirowania, funkcja integracji czasowej, obliczenia dla roztworów o gęstości >1.2g/cm3 programowanie przy pomocy wielofunkcyjnego pokrętła/ pokręteł elektronicznych | Tak |  |
|  | Komora ze stali nierdzewnej, silnik indukcyjny, bezszczotkowy, funkcja imbalansu alarm dźwiękowy (wyłączany) zakończenia pracy, wystąpienia błędów | Tak |  |
|  | Osiągi minimalne | 4x400ml RCF >4200xg, 4x200ml RCF > 5300xg 24x1.5/2.2ml, 30x1.5/2.2ml, RCF >29000xg 48x1.5/2.2ml RCF >21000xg 4x85ml, 6x50ml Falcon, 12x15ml Falcon, 8x50ml RCF >20000xg 6x30ml RCF > 28000xg, 10x10ml RCF >27000xg |  |
|  | Wyposażenie: Rotor kątowy 24x1.5/2.2ml RCF > 29500xg – 1 szt. Rotor horyzontalny 4x400ml RCF>4200xg – 1szt. Komplet (4szt.) adapterów na probówki 50ml Falcon (16x50ml) Komplet (4szt.) adapterów na probówki 15ml Falcon (36x50ml) Komplet (4szt.) adapterów na probówki 10-15ml (48x10-15ml) | Tak |  |
|  | Pełna kompatybilność wyposażenia z wirówką RCF do 30000xg i wirówką badawczą | Tak |  |
|  | Wymiary nie większe niż | Wys x Sz x Gł 36 x 63 x 60cm |  |
|  | Waga nie większa niż | 80 kg |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące | tak |  |
|  | Instalacja i szkolenie w miejscu instalacji dla 4 osób | tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim | tak |  |
|  | Nazwa urządzenia/ model, kraj pochodzenia, typ/seria |  |  |

- Nazwa sprzętu: Wirówka RCF do 30000xg

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: A-54, B-73

Zamawiana ilość (szt.): pozycja 4 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: Wirówki laboratoryjne i akcesoria 42931100-2

| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Wirówka RCF do 30000xg 4 szt. |
|  | Obroty | 100-18000 rpm, RCF 10-30000xg, krok 1rpm i 100rpm, oraz 1xg i 10xg |  |
|  | Pojemność wirowania: | 4x400ml, 4x250ml, 4x200ml (szklane), 16x50ml Falcon, 40x15ml Falcon - rotor horyzontalny 6x85ml, 8x50ml, 20x10ml, 48x1.5/2.2ml – rotor kątowy |  |
|  | Zakres temperatury programowany | od -200C do +400C, utrzymywanie temp. ≤ 40C przy maksymalnych obrotach |  |
|  | Czas: programowany 0-10 godz. + tryb pracy ciągłej | Tak |  |
|  | Podświetlany wyświetlacz graficzny LCD wszystkich parametrów pracy jednocześnie z funkcją zoomowania niektórych parametrów, | Tak |  |
|  | Programator: minimum 50 programów użytkownika, programowane przez użytkownika krzywe rozpędzania i hamowania (min. 20), preprogramowane krzywe rozpędzania i hamowania (min. 20), funkcja szybkiego zwirowania, funkcja integracji czasowej, obliczenia dla roztworów o gęstości >1.2g/cm3 programowanie przy pomocy wielofunkcyjnego pokrętła/ pokręteł elektronicznych | tak |  |
|  | Komora ze stali nierdzewnej, silnik indukcyjny, bezszczotkowy, funkcja imbalansu alarm dźwiękowy (wyłączany) zakończenia pracy, wystąpienia błędów | Tak |  |
|  | Osiągi minimalne: | 4x400ml RCF >4200xg, 4x200ml RCF > 5300xg 24x1.5/2.2ml, 30x1.5/2.2ml, RCF >29000xg 48x1.5/2.2ml RCF >21000xg 4x85ml, 6x50ml Falcon, 12x15ml Falcon, 8x50ml RCF >20000xg 6x30ml RCF > 28000xg, 10x10ml RCF >27000xg |  |
|  | Wyposażenie: Rotor kątowy 24x1.5/2.2ml RCF > 29500xg – 1 szt. Rotor horyzontalny 4x400ml RCF>4200xg – 1szt. Komplet (4szt.) adapterów na probówki 50ml Falcon (16x50ml) Komplet (4szt.) adapterów na probówki 10-15ml (48x10-15ml) | tak |  |
|  | Pełna kompatybilność wyposażenia z wirówką badawczą i wirówką z chłodzeniem | Tak |  |
|  | Wymiary nie większe niż: | Wys x Sz x Gł 36 x 63 x 60cm |  |
|  | Waga nie większa niż | 80 kg |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące | tak |  |
|  | Instalacja i szkolenie w miejscu instalacji dla 4 osób | tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim | tak |  |
|  | Nazwa urządzenia/ model, kraj pochodzenia, typ/seria |  |  |

      - Nazwa sprzętu: Wirówka laboratoryjno-badawcza

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: B-69

Zamawiana ilość (szt.): pozycja 1 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: Wirówki laboratoryjne i akcesoria 42931100-2

| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Wirówka laboratoryjno-badawcza 1 szt. |
|  | Obroty | 100-18000 rpm, RCF 10-30000xg, krok 1rpm i 100rpm, oraz 1xg i 10xg |  |
|  | Pojemność wirowania | 4x400ml, 4x250ml, 4x200ml (szklane), 16x50ml Falcon, 40x15ml Falcon - rotor horyzontalny 6x85ml, 8x50ml, 20x10ml, 48x1.5/2.2ml – rotor kątowy Zakres temperatury programowany od -200C do +400C, utrzymywanie temp. ≤ 40C przy maksymalnych obrotach |  |
|  | Czas: programowany 0-10 godz. + tryb pracy ciągłej | Tak |  |
|  | Podświetlany wyświetlacz graficzny LCD wszystkich parametrów pracy jednocześnie z funkcją zoomowania niektórych parametrów | tak |  |
|  | Programator: minimum 50 programów użytkownika, programowane przez użytkownika krzywe rozpędzania i hamowania (min. 20), przeprogramowane krzywe rozpędzania i hamowania (min. 20), funkcja szybkiego zwirowania, funkcja integracji czasowej, obliczenia dla roztworów o gęstości >1.2g/cm3 programowanie przy pomocy wielofunkcyjnego pokrętła/ pokręteł elektronicznych | tak |  |
|  | Komora ze stali nierdzewnej, silnik indukcyjny, bezszczotkowy, funkcja imbalansu alarm dźwiękowy (wyłączany) zakończenia pracy, wystąpienia błędów | tak |  |
|  | Osiągi minimalne | 4x400ml RCF >4200xg, 4x200ml RCF > 5300xg 24x1.5/2.2ml, 30x1.5/2.2ml, RCF >29000xg 48x1.5/2.2ml RCF >21000xg 4x85ml, 6x50ml Falcon, 12x15ml Falcon, 8x50ml RCF >20000xg 6x30ml RCF > 28000xg, 10x10ml RCF >27000xg |  |
|  | Wyposażenie: Rotor kątowy 24x1.5/2.2ml RCF > 29500xg – 1 szt. Rotor kątowy 8x50ml RCF > 20000xg – 1 szt. Rotor horyzontalny 4x400ml RCF>4200xg – 1szt. Komplet (4szt.) adapterów na probówki 50ml Falcon (16x50ml), Komplet (4szt.) adapterów na probówki 15ml Falcon (36x15ml), Komplet (4szt.) adapterów na probówki 10-15ml (48x10-15ml) Rotor ma MTP/DWP RCF > 2700xg, do wysokość 60mm – 1szt. Rotor cytologiczny RCF > 1100xg, 4 szkiełka, do osadzania komórek na szkiełkach, z funkcją odzyskania supernatantu– 1szt. Butelki PP 50ml, typu OakRidge z zakrętkami – 8szt | Tak |  |
|  | Pełna kompatybilność wyposażenia z wirówką RCF do 30000xg i wirówką z chłodzeniem | Tak |  |
|  | Wymiary nie większe niż | Wys x Sz x Gł 36 x 63 x 60cm |  |
|  | Waga nie większa niż | 80 kg |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące | tak |  |
|  | Instalacja i szkolenie w miejscu instalacji dla 4 osób | tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim | tak |  |
|  | Nazwa urządzenia/ model, kraj pochodzenia, typ/seria |  |  |

- Nazwa sprzętu: Wirówka mikro

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: A-56

Zamawiana ilość (szt.): pozycja 3 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: Wirówki laboratoryjne i akcesoria 42931100-2

| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Wirówka mikro 3 szt. |
|  | Obroty | 200-14800rpm, RCF 20-16000xg, krok: 100rpm i 10xg |  |
|  | Czas programowany | 10 sekund do 99 minut, krok 1sekunda |  |
|  | Tryb szybkiego zwirowania i pracy ciągłej | Tak |  |
|  | Podświetlany wyświetlacz LCD wszystkich parametrów wirowania jednocześnie | Tak |  |
|  | Programowanie: rpm, RCF, czasu, minimum 2 krzywe rozpędzania i 2 krzywe hamowania: soft start, fast start, soft stop, fast stop | Tak |  |
|  | Silnik indukcyjny, bezszczotkowy | Tak |  |
|  | Komora wykonana ze stali nierdzewnej, zmotoryzowane zamykanie pokrywy | Tak |  |
|  | Wymiary nie większe niż: | Szer. 22cm, Wys. 18cm (pod stół laminarny), Głęb. 27cm |  |
|  | Waga | nie większa niż 6kg |  |
|  | Wyposażenie: rotor kątowy 24x1.5/2.2ml z pokrywą, RCF > 16100xg | Tak |  |
|  | Pełna kompatybilność wyposażenia z wirówką hematokrytową i mikrowirówką z chłodzeniem | Tak |  |
|  | Zasilanie 230V/50Hz | Tak |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące | Tak |  |
|  | Instalacja i szkolenie w miejscu instalacji dla 4 osób | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim | Tak |  |
|  | Nazwa urządzenia/ model, kraj pochodzenia, typ/seria |  |  |

      - Nazwa sprzętu: Wirówka hematokrytowa

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: A-55

Zamawiana ilość (szt.): pozycja 1 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: Wirówki laboratoryjne i akcesoria 42931100-2

| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Wirówka hematokrytowa 1 szt. |
|  | Obroty | 200-14800rpm, RCF 20-16000xg krok: 100rpm i 10xg |  |
|  | Czas programowany 10 sekund do 99 minut, krok 1sekunda tryb szybkiego zwirowania i pracy ciągłej | Tak |  |
|  | Podświetlany wyświetlacz LCD wszystkich parametrów wirowania jednocześnie | Tak |  |
|  | Programowanie: rpm, RCF, czasu, minimum 2 krzywe rozpędzania i 2 krzywe hamowania: soft start, fast start, soft stop, fast stop | Tak |  |
|  | Silnik indukcyjny, bezszczotkowy | Tak |  |
|  | Komora wykonana ze stali nierdzewnej, zmotoryzowane zamykanie pokrywy | tak |  |
|  | Wymiary nie większe niż | Szer. 22cm, Wys. 18cm (pod stół laminarny), Głęb. 27cm |  |
|  | Waga: nie większa niż | 6kg |  |
|  | Wyposażenie: rotor horyzontalny hematokrytowy 24x1.5/2.2ml z pokrywą, RCF > 16100xg | tak |  |
|  | Pełna kompatybilność wyposażenia z mikrowirówką z chłodzeniem i mikrowirówką | Tak |  |
|  | Zasilanie 230V/50Hz | Tak |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące | tak |  |
|  | Instalacja i szkolenie w miejscu instalacji dla 4 osób | tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim | tak |  |
|  | Nazwa urządzenia/ model, kraj pochodzenia, typ/seria |  |  |

W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy