Załącznik nr 1 do SIWZ

Część 1

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Ssak chirurgiczny

1/ ssak chirurgiczny dla dużych zwierząt

2/ ssak chirurgiczny dla małych zwierząt

Nr kontraktu/poz. A/46, B/55	 ()

Zamawiana ilość (szt.): pozycja 1 – 2 szt.,   pozycja 2 – 6szt

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: Urządzenia używane na salach operacyjnych 33162100-4

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr Tomasz Szponder telefon stacjonarny: 81 445-61-93, mail: tomszpon@op.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin 4. Nazwa jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Ssak chirurgiczny dla dużych zwierząt. |
|  | Pompa membranowa , niewymagająca konserwacji | Tak |  |
|  | Szybkość zasysania powietrza | co najmniej 55 l/min |  |
|  | Poziom hałasu | mniej niż 48 dB |  |
|  | Sterowanie nożne oraz z pulpitu | Tak |  |
|  | Zakres regulacji podciśnienia | do 0,85 bar |  |
|  | Zasilanie | 230V/50Hz |  |
|  | Możliwość pracy ciągłej i przerywanej | Tak |  |
|  | Końcówka aplikacyjna typ BF | Tak |  |
|  | Pojemność naczyń ssących dwa słoje po 4l oraz jeden 2 l, poliwęglanowe, wielorazowego użytku. | Tak |  |
|  | Naczynie kontrolne poliwęglanowe 0,8 l z zaworem zabezpieczającym i filtrem | Tak |  |
|  | Zapasowe filtry antybakteryjne 20 sztuk | Tak |  |
|  | Przewód ssący minimum 1,5 m | Tak |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące, liczona od dnia podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego | Tak |  |
| Ssak chirurgiczny dla małych zwierząt |
|  | Pompa membranowa, niewymagająca konserwacji | Tak |  |
|  | Szybkość zasycania powietrza | co najmniej 40/l |  |
|  | Poziom hałasu | do 55 dB |  |
|  | Sterowanie nożne oraz z pulpitu | Tak |  |
|  | Możliwość pracy ciągłej oraz przerywanej | Tak |  |
|  | Zakres regulacji podciśnienia | maksymalnie do 0,85 bar |  |
|  | Naczynia ssące – 2 słoje poliwęglanowe po 2 l wielokrotnego użytku | Tak |  |
|  | Naczynie kontrolne poliwęglanowe 0,8 l z zaworem zabezpieczającym i filtrem | Tak |  |
|  | Zapasowe filtry antybakteryjne 10 sztuk | Tak |  |
|  | Wózek ramowy mały | Tak |  |
|  | Średni czas stabilizacji | nie dłuższy niż 5 s |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące, liczona od dnia podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego | Tak |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Dot. poz. 1 i 2 Instalacja i szkolenie w zakresie obsługi dla min. 3 osób w siedzibie użytkownika. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Część 2

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

A. Nazwa sprzętu: Zestaw do zapłodnienia in vitro z inkubatorem na zarodki

1.1/ komora laminarna,

1.2/ Inkubator CO2/O2 do hodowli komórkowych,

1.3/ System do monitorowania rozwoju zarodków,

1.4/ Zestaw do witryfikacji

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: A-64

Zamawiana ilość: szt. 1 (1 komplet)

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 33191110-6 Urządzenia sterylizujące, 33192350-0 Szafa do hodowli medycznych, 38510000-3 Mikroskopy, 30237300-2 Wyroby komputerowe, 38651600-9 Kamery cyfrowe, 48422000-2 Zestawy pakietów oprogramowania, 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr n. wet. Tomasz Piech telefon stacjonarny: 81 445 61 96 telefon komórkowy: 601 401 643, mail: tomasz.piech@up.lublin.pl Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin 4. Nazwa jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Zestaw do zapłodnienia in vitro z inkubatorem na zarodki – 1 zestaw |
|  | 1.1. Komora laminarna |  |  |
|  | Przepływ powietrza –pionowy | Tak |  |
|  | Wysoka sterylność, lepsza niż Klasa 100, zgodna z normą EN 1822 | Tak |  |
|  | Elektryczne podgrzewanie blatu | Tak |  |
|  | Komora przygotowana do instalacji mikroskopu po prawej stronie | Tak |  |
|  | Niski poziom drgań i hałasu | <51 dB |  |
|  | Blat wokół zamontowanego mikroskopu wyposażony w płytę grzejną (wymiennik ciepła) o wymiarach do: | 45 cm x 65 cm |  |
|  | Panel sterujący temperaturą blatu łatwo dostępny usytuowany w górnej części komory, pozwalający na wygodne i szybkie wprowadzenie zmian ustawienia temperatury. | Tak |  |
|  | Panel sterujący z opcją włączenia/wyłączenia wentylatora lub podgrzewania blatu | Tak |  |
|  | System filtrów: filtr wstępny i filtr HEPA klasy H14, o wydajności 99,999% dotyczy cząstek o wymiarach do 0,3 μm, 99,995% MPPS, zgodnie z normą EN 1822. | Tak |  |
|  | Oświetlenie z płynną regulacją od 0 do 2000 lux. z możliwością indywidualnej konfiguracji. | Tak |  |
|  | Średnia przepływu powietrza: 1050 m³/h | Tak |  |
|  | Szybkość przepływu powietrza wynosi | 0,34 m/s |  |
|  | Odchylenie szybkości przepływu powietrza | +/- 8% |  |
|  | Minimalna szerokość otworu roboczego 350 | 350 mm |  |
|  | Napięcie/częstotliwość | 230/50 V/Hz |  |
|  | Pobór mocy komory/podgrzewanego blatu | 150W/450W |  |
|  | Gniazda elektryczne wbudowane w komorę | min. 2 sztuki |  |
|  | Komora wyposażona w źródło światła mikroskopu | Tak |  |
|  | Komora wyposażona w 19” wbudowany monitor | Tak |  |
|  | Filtr wstępny karbonowy | Tak |  |
|  | Minimalne wymiary zewnętrzne (mm): | 690 x 1320 x 1245 |  |
|  | Minimalne wymiary powierzchni roboczej (mm): | 560 x 1235 x 635 |  |
|  | Minimalna wysokość podstawy komory: ( mm): | 850-950 |  |
| 24 | Wbudowany mikroskop stereoskopowy: zakres powiększeń: od 6,7 do 50x, zoom 7,5 razy, wyjście na kamerę, odległość robocza 115 mm, | Tak |  |
| 25 | Kamera do mikroskopu podłączona z monitorem : kontroler z ekranem dotykowym, możliwość bezpośredniego podłączenia do monitora lub rzutnika, możliwość współpracy z oprogramowaniem do analizy obrazu tego samego producenta, przesyłanie obrazu na żywo przez internet, zapis obrazów na karcie pamięci, pendrive lub serwerze FTP, przetwornik: 2/3 in. High density CCD; 5 megapixeli, rozdzielczość: 2560x1920, 1280x960, 640x480, czułość: zgodna z wymaganiami ISO 64, ISO 32-1250, prędkość: 2560x1920 ( max. 4.4 fps), 1280x960 ( max.18 fps), 640x480 (max.21 fps), ROI mode ( max.37 fps), czas ekspozycji: 130 µsec do 60 s. | Tak |  |
|  | Inkubator CO2/O2 do hodowli komórkowych |  |  |
| a) | Pojemność minimum: | 173 litry |  |
| b) | Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej typ 304L, | Tak |  |
| c) | Obudowa zewnętrzna: stal nierdzewna malowana, | Tak |  |
| d) | Zaokrąglone powierzchnie wewnętrzne dla łatwego utrzymania czystości | Tak |  |
| e) | Pojemność płaszcza wodnego minimum: | 34 litry |  |
| f) | Zakres temperatury, | +/-5 °C do +/- 50°C |  |
| g) | Dokładność temperatury | +/- 0,25°C |  |
| h) | Zakres poziomu CO2 | 0-20%, |  |
| i) | Dokładność CO2 | 0,1% |  |
| j) | Zakres poziomu O2: | 0,1%-20,9% |  |
| k) | Kontrola temperatury typu PID | Tak |  |
| l) | Sensor CO2- wiązka podczerwieni | Tak |  |
| m) | Wymiary zewnętrzne: (mm) szerokość x głębokość x wysokość do: | 600 x 600 x 990 |  |
| n) | Drzwi: podwójne, wyposażone w magnez zabezpieczony silikonem | Tak |  |
| o) | Półki: inkubator wyposażone w minimum 3 półki, wykonane ze stali nierdzewnej, perforowane | Tak |  |
| p) | Zabezpieczenie- sygnał przekroczenie zakresu temperatury, oraz poziomu wody, | Tak |  |
| q) | Port podłączeniowy do gazów, regulator ciśnienia, port dostępu przez który można doprowadzić kabel do wnętrza, zasłonięty sylikonowym korkiem | Tak |  |
| r) | Waga pustego inkubatora do 114kg | Tak |  |
| s) | 230V, 4,2A, 50Hz | Tak |  |
| t) | wilgotność : 96% przy temp. 37 stopni | Tak |  |
|  | System do monitorowania rozwoju zarodków |  |  |
|  | 1.3.1.Oprogramowanie do pobierania obrazów i ciągłego monitorowania zarodków | Tak |  |
|  | 1.3.2. Oprogramowanie do analizy pobranych obrazów. ( dwie licencje) | Tak |  |
|  | 1.3.3.Mikroskop ze zintegrowaną kamerą do ciągłego automatycznego monitorowania zarodków – 1 sztuki | Tak |  |
| a) | Kontrola mikroskopu: metoda ustawiania ostrości zmotoryzowana z zewnątrz inkubator | Tak |  |
| b) | możliwość monitorowania do 16 zarodków jednocześnie | Tak |  |
| c) | focus plane: min. 3, max 11 | Tak |  |
| d) | - częstotliwość pobierania obrazów: konfigurowana przez użytkownika, minimum : co 5 minut | Tak |  |
| e) | wymiary zewnętrzne ( mm) do: 220 x8 0 x 110 | Tak |  |
| f) | Waga do 2,24 kg | Tak |  |
| g) | zakres obrazu (μm) : 2600x1900 | Tak |  |
| h) | kamera: BW, 5MP(2560 x 1920 pixeli) | Tak |  |
| i) | oświetlenie: typu LED koloru zielonego z możliwością ustawienia intensywności | Tak |  |
| j) | Kontrast Hoffmana | Tak |  |
| k) | mikroskop do pracy z szalkami WOW „well of the well”, na których umieszcza się zarodki, umożliwiające hodowle grupowe | Tak |  |
|  | 1.3.4. Jednostka kontrolująca pracę mikroskopu do monitorowania zarodków |  |  |
| a) | wymiary zewnętrzne (mm) do: 300 x 100 x 330 | Tak |  |
| b) | procesor: osiągający średnią wydajność na poziomie 3600 punktów w programie CPU Mark firmy passmark | Tak |  |
| c) | pamięć operacyjna: 4 GB ( 2xGB) | Tak |  |
| d) | pojemność dysku: 500 GB | Tak |  |
| e) | platforma: Windows lub równoważny | Tak |  |
| f) | format danych: obrazy – JPG, dane-PDF, Video- AVI | Tak |  |
| g) | wejścia i wyjścia: 6x USB, 1xHDMI, 1xVGA, LAN, | Tak |  |
| h) | możliwość podłączenia do 6 mikroskopów | Tak |  |
| i) | wyświetlacz: Monitor o rozdzielczości HD ( 1920x1080) | Tak |  |
| j) | myszka, mysz 3D, klawiatura, | Tak |  |
| k) | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | 1.4 Zestaw do witryfikacji |  |  |
| a) | Pojemnik na ciekły azot z systemem rynienek na słomki, wyposażony w magnez utrzymujący słomki w pionie. Wyposażony w dwie rączki po obu stronach pojemnika ułatwiając jego przenoszenie. | Tak |  |
| b) | Ultradźwiękowa zgrzewarka do słomek | Tak |  |
| c) | Pinceta do wyciągania płytki z zarodkami ze słomki | Tak |  |
| d) | Nożyczki do obcinania słomek | Tak |  |
| e) | Zestaw statywów na słomki wraz z gobletami 20 szt. | Tak |  |
| f) | Zestaw słomek wraz z płytkami do witryfikacji zarodków , stanowiące mrożeniowy system zamknięty 20 szt. | Tak |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Dot. poz. 1 Instalacja i szkolenie w zakresie obsługi dla min. 3 osób w siedzibie użytkownika | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |

B. Nazwa sprzętu: Kontener do nasienia mrożonego

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: A-28

Zamawiana ilość (szt.): 2 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 44612000-3 Pojemniki na gaz skroplony

| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. Zbiornik do przechowywania materiału biologicznego w ciekłym azocie – 2 szt. |
| 1.1. Zbiornika aluminiowy |
|  | Zbiornik aluminiowy do przechowywania materiału biologicznego w ciekłym azocie o pojemności co najmniej | 8,4 litra |  |
|  | Zbiornik wyposażony w kanistry w ilości co najmniej | 6 szt. |  |
|  | Możliwość przechowywania słomek w zbiorniku co najmniej | 1122 szt. |  |
|  | Parowanie azotu statyczne nie więcej niż: ( litra/dzień) | 0,15 litra/dzień |  |
|  | Normalny czas pracy zbiornika nie mniej niż ( dni) : | 35 dni |  |
|  | Szerokość szyjki zbiornika co najmniej: | 55 mm |  |
|  | Wysokość zbiornika do: | 470 mm |  |
|  | Średnica zewnętrzna zbiornika do: | 260 mm |  |
|  | Średnica kanistra do: | 41,9 mm |  |
|  | Wysokość kanistra co najmniej: | 127 mm |  |
|  | Waga pustego zbiornika do | 5,3 kg |  |
|  | Gwarancja na system próżniowy co najmniej 60 miesięcy | TAK |  |
| 1.2. Zbiornik aluminiowy |
|  | Zbiornik aluminiowy do przechowywania materiału biologicznego w ciekłym azocie o pojemności co najmniej | 20,5 litra |  |
|  | Zbiornik wyposażony w kanistry w ilości co najmniej | 6 szt. |  |
|  | Możliwość przechowywania słomek w zbiorniku co najmniej | 780szt. |  |
| d) | Parowanie azotu statyczne nie więcej niż: ( litra/dzień) | 0,09 litra/dzień |  |
| e) | Normalny czas pracy zbiornika nie mniej niż ( dni) : | 142 dni |  |
| f) | Szerokość szyjki zbiornika co najmniej: | 51 mm |  |
| g) | Wysokość zbiornika do: | 652 mm |  |
| h) | Średnica zewnętrzna zbiornika do: | 368 mm |  |
| i) | Średnica kanistra do: | 38 mm |  |
| j) | Wysokość kanistra co najmniej: | 279 mm |  |
| k) | Waga pustego zbiornika do | 11,8 kg |  |
| l) | Gwarancja na system próżniowy co najmniej 60 miesięcy | TAK |  |

C. Nazwa sprzętu: Komputerowo wspomagany system do analizy nasienia

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: A-27

Zamawiana ilość (szt.): szt. 1 (1 komplet)

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38410000-2 Przyrządy pomiarowe, 38510000-3 Mikroskopy, 30237300-2 Wyroby komputerowe, 38651600-9 Kamery cyfrowe, 48422000-2 Zestawy pakietów oprogramowania

| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Komputerowo wspomagany system do analizy nasienia – 1 komplet |
| 1. | Możliwość doposażenia w oprogramowanie Capture do pobierania obrazów przeznaczonych do późniejszej analizy przez oferowany system CASA. | Tak |  |
|  | licencja zabezpieczona poprzez klucz HASP (USB) | Tak |  |
|  | system w polskiej wersji językowej | Tak |  |
|  | możliwość współpracy z modułem wymiany danych z zewnętrznymi bazami danych użytkownika, kompatybilnego z formatem SQL Serwer , XML, , HL7, XLS, XLSX, CSV, TXT | Tak |  |
|  | Moduł do oznaczania ruchliwości i koncentracji nasienia zwierząt. | Tak |  |
| a | Wizualizacja plemników i danych w czasie rzeczywistym. | Tak |  |
| b | Automatyczna selekcja plemników. | Tak |  |
| c | Wizualizacja toru ruchu plemnika. | Tak |  |
| d | Natychmiastowe przetwarzanie danych. | Tak |  |
| e | Obliczanie ilości plemników i innych komórek na określonym obszarze. | Tak |  |
| f | Możliwość wprowadzenia nowych definicji do danych i klasyfikacji komórek plemnikowych. | Tak |  |
| g | Możliwość klasyfikowania plemników wg indywidualnych kryteriów (możliwość dołączenia indywidualnej matrycy kryteriów). | Tak |  |
| h | Możliwość analizowania nasienia różnych gatunków zwierząt, przy użyciu tego samego oprogramowania. | Tak |  |
| i | Analiza wykonywana podczas obserwacji w kontraście fazowym negatywnym przy użyciu obiektywu z powiększeniem 10x. | Tak |  |
| j | Przechowywanie i emitowanie zindywidualizowanych raportów zawierających zdjęcia i grafiki. | Tak |  |
| k | Szczegółowe wartości następujących parametrów: Stężenie (M/ml), całkowitego ejakulatu VCL: Prędkość ruchu krzywolinijnego VSL: Prędkość ruchu prostolinijnego VAP: Średnia prędkość LIN: Wskaźnik liniowości STR: Wskaźnik prostoliniowości WOB: Wskaźnik oscylacji ALH: Średnia amplituda ruchu bocznego główki BCF: Częstotliwość uderzeń witki | Tak |  |
| l | Możliwość późniejszej rozbudowy systemu o moduł do oceny ilości kropli cytoplazmatycznych w nasieniu. | Tak |  |
| ł | Zintegrowana baza danych zwierząt. | Tak |  |
| m | Możliwość stosowania różnych szkiełek do analizy ( komora maklera, komory Leja, szkiełko podstawowe, Microcell, i inne.) | Tak |  |
| n | Możliwość oznaczania ruchliwości i koncentracji nasienia byka we fluorescencji przy użyciu specjalnych odczynników | Tak |  |
|  | Moduł do analizy morfologii nasienia zwierząt. | Tak |  |
| a | Automatyczne lub manualne wychwytywanie komórek przy analizie morfologii. | Tak |  |
| b | Wizualizacja plemników i danych w czasie rzeczywistym. | Tak |  |
| c | Automatyczne rozpoznawanie akrosomu, regionów poza akrosomem i środkowych plemnika. | Tak |  |
| d | Przechowywanie i emitowanie zindywidualizowanych raportów zawierających zdjęcia. | Tak |  |
| e | Możliwość wprowadzenia nowych definicji do danych i klasyfikacji komórek plemnikowych. | Tak |  |
| f | Możliwość stosowania różnych barwników do badania morfologii plemników ( cell-vu, papanicolau, shorr, diff-quick, sperm stain solution, sperm blue). | Tak |  |
| g | Analiza możliwa pod powiększeniem 60x, bądź 100x z imersją w jasnym polu widzenia. | Tak |  |
| h | Pomiar następujących parametrów: główka plemnika: rozmiar (długość, szerokość, powierzchnia, obwód), kształt ( wydłużony, eliptyczny, pofałdowany, regularny) akrosom : procent powierzchni główki, stopień szarości akrosomu i regionów poza akrosomem część środkowa plemnika: maksymalna szerokość, powierzchnia, odległość w stosunku do podłużnej osi główki, kąt pomiędzy podłużną osią główki a częścią środkową plemnika | Tak |  |
|  | Moduł do analizy fragmentacji DNA nasienia zwierząt | Tak |  |
| a | Automatyczna detekcja fragmentacji DNA plemników w naniesionej próbie | Tak |  |
| b | Możliwość stosowania testów rozproszenia chromatyny Halomax, Chromacell. | Tak |  |
| c | Możliwość wykonania analizy w jasnym polu widzenia lub we fluorescencji. | Tak |  |
| d | Analiza wykonywana przy użyciu obiektywu z powiększeniem 20x. | Tak |  |
|  | Moduł do analizy żywotności nasienia zwierząt | Tak |  |
| a | Automatyczna detekcja plemników żywych i martwych. | Tak |  |
| b | Natychmiastowe uzyskiwanie wyniku procentowego oraz liczbowego w zakresie martwe-żywe. | Tak |  |
| c | Możliwość stosowania testów Fluo Vit, single Vital Kit, Duo Vital Kit. | Tak |  |
| d | Analiza wykonywana przy użyciu obiektywu z powiększeniem 20x | Tak |  |
| e | Analiza przeprowadzana przy użyciu mikroskopii fluorescencyjnej. | Tak |  |
|  | Narzędzie umożliwiające manualne zliczanie różnego rodzaju komórek próby biologicznej | Tak |  |
| a | Domyślne konfiguracje do manualnego liczenia ruchliwości, morfologii, żywotności oraz fragmentacji DNA nasienia. | Tak |  |
| b | możliwość modyfikacji domyślnych konfiguracji lub wprowadzenie nowych zindywidualizowanych funkcji do zliczania komórek. | Tak |  |
|  | oprogramowanie pozwalające na odtworzenie filmów, zdjęć oraz wyników z analizy nasienia na dowolnym komputerze, nie posiadającym oprogramowania do analizy nasienia | Tak |  |
|  | 1.7 Kamera cyfrowa | Tak |  |
| a | - rozdzielczość - wymiary nie większe niż 42,0 mm x 29 mm x 29 mm | 780x580 |  |
| b | sensor | Tak |  |
| c | Skanowanie progresywne | CCD |  |
| d | Rozmiar sensora ( optyczny) | 1 / 2” |  |
| e | Rozmiar pixela ( µm) | 8,3 x 8,3 |  |
| f | Szybkość robienia zdjęć | 75 zdjęć na sekundę |  |
| g | Połączenie typu „ Fast Ethernet ( 100Mbit/s) lub Gigabit Ethernet ( 1000 MBit/s) | Tak |  |
| h | Nasadka z obiektywami C-mount | Tak |  |
| i | wymiary nie większe niż | 42 mm x 29 mm x 29 mm |  |
|  | Komputer |  |  |
| a | Procesor – osiągający średnią wydajność na poziomie 3600 punktów w programie CPU Mark firmy passmark | Tak |  |
| b | częstotliwość procesora ( min.) | 3,3 GHz |  |
| c | Pamięć ( min.) | 3 MB |  |
| d | Dysk ( min) | 500 GB |  |
| e | Pamięć 4 GB – 8 GB | Tak |  |
| f | Zintegrowana karta graficzna | Tak |  |
| g | Zintegrowana karta dźwiękowa | Tak |  |
| h | USB 2.0/3.0 | Tak |  |
| i | DVD+/- RW | Tak |  |
| j | System operacyjny Windows 7 Proffesional PL 64-bit lub równoważny | Tak |  |
| k | Klawiatura, mysz, monitor | Tak |  |
|  | 1.9. Mikroskop badawczy | Tak |  |
| a | nasadka trinokularowa | Tak |  |
| b | c-mount 1x bez optyki | Tak |  |
| c | stolik z automatycznym powrotem do płaszczyzny ostrości | Tak |  |
| d | pole widzenia ( FOV) 20mm | Tak |  |
| e | obiektywy achromat: CFI ACHROMAT BM 10x ujemny kontrast fazowy CFI Achromat LWD 20x A N.A. 0.40, W.D. 3.9mm CFI E Plan Achromat 40x N.A. 0,65, W.D. 0,65 mm CFI Achromat 60x N.A. 0,80 W.D. 0,30 mm CFI E Plan Achromat 100x olejowy, N.A. 1,25, W.D. 0,23 mm | Tak |  |
| f | kontrast fazowy na obiektywie 10x | Tak |  |
| g | kondensor karuzelowy | Tak |  |
| h | dwustopniowa regulacja wysokości położenia okularów | Tak |  |
| i | blokada ruchu w osi zabezpieczająca szkiełko przed stłuczeniem | Tak |  |
| j | cztero gniazdowa miska obiektywowa | Tak |  |
| k | filtr niebieski NCB | Tak |  |
| l | filtr zielony GIF | Tak |  |
| ł | oświetlenie 5 Wat LED | Tak |  |
| m | pokrowiec L | Tak |  |
| n | Fluorescencja 50 Wat | Tak |  |
| o | Palnik rtęciowy 50 Wat | Tak |  |
| p | Możliwa rozbudowa fluorescencji do 100 Wat | Tak |  |
| r | Cztery gniazda na filtry | Tak |  |
| s | Dwa filtry w zestawie ( EX 330-380, EM 420, DM 400, longpass oraz EX 510-560, EM 590, DM 575 longpass | Tak |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Dot. poz. 1 Instalacja i szkolenie w zakresie obsługi dla min. 3 osób w siedzibie użytkownika | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

Część 3

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Dostawa i montaż urządzenia do zaawansowanej analizy chemicznej mleka.

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: A-39

Zamawiana ilość: szt. 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38410000-2 Przyrządy pomiarowe

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr n. wet. Tomasz Piech telefon stacjonarny: 81 445 61 96, telefon komórkowy: 601 401 643, mail: tomasz.piech@up.lublin.pl Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. Urządzenie do badania składu mleka i płynnych produktów mleczarskich – 1 szt. |
|  | Fabrycznie nowy aparat do oznaczania składu mleka i płynnych produktów mleczarskich przy użyciu Transformaty Fouriera (FTIR) | Tak |  |
|  | Badane parametry w mleku surowym minimum : tłuszcz, białko (w tym ogólne i właściwe), laktoza, sucha masa, woda, mocznik, kazeina, profil kwasów tłuszczowych | Tak |  |
|  | Badane produkty: mleko surowe, mleko pasteryzowane, serwatka, śmietanka | Tak |  |
|  | Ekran dotykowy | Tak |  |
|  | Program operacyjny oparty na Windows (kontrola nad aparatem, archiwizowanie i transfer wyników, tworzenie i wydruk statystyk) | Tak |  |
|  | Układ pomiarowy umieszczony w hermetycznym, termostatowanym bloku eliminujący wpływ warunków zewnętrznych na pomiar | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznego mycia i zerowania | Tak |  |
|  | Możliwość analizy zimnych próbek – zintegrowany podgrzewacz | Tak |  |
|  | Automatyczne czyszczenie układu pomiarowego i jego zerowanie | Tak |  |
|  | Wydajność: 30-50 próbek na godzinę | Tak |  |
|  | Objętość próbki: mniej niż 18 ml | Tak |  |
|  | Dokładność: (Cv): < 0,5% | Tak |  |
|  | Powtarzalność: (Cv): < 1% | Tak |  |
|  | Zasilanie 100-240 VAC, 50/60 Hz | Tak |  |
|  | Zużycie energii: <1000 VA | Tak |  |
|  | Wymiary maksymalne 65cm x 70 cm x 45 cm (Dł x Szer x Wys) | Tak |  |
|  | Możliwość przenoszenia danych siecią wewnętrzną w formacie zgodnym z oprogramowaniem stosowanym w laboratorium (*.csv, *txt). | Tak |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie: - UPS - Drukarka - Monitor LCD - Komputer przenośny do archiwizacji danych i obróbki statystycznej | Tak |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Dot. poz. 1 1. Instalacja, uruchomienie i szkolenie w zakresie obsługi dla min. 3 osób w siedzibie użytkownika. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/ | Dot. poz. 1 2. Serwis: czas reakcji serwisu gwarancyjnego – do 48 godz. | TAK |  |
| 3/ | Dot. poz. 1 3. Gwarancja: co najmniej 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | TAK |  |
| 4/ | Dot. poz. 1 4. Zestaw startowy odczynników | TAK |  |
| 5/ | Dot. poz. 1 5. Zestaw podstawowych części zapasowych najczęściej podlegających zużyciu | TAK |  |
| 6/ | Dot. poz. 1 6. Instrukcje obsługi: jedna kopia kompletu instrukcji w języku polskim | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

Część 4

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Aparat do określania parametrów krzepnięcia

Nr kontraktu/poz. W kontrakcie: B/10

Zamawiana ilość (szt.): 1 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: Przyrządy do badania właściwości fizycznych,  38434520-7

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego 2. Osoba udzielająca informacji: dr Andrzej Milczak, tel. stacjonarny: 81 445 61 87, tel. komórkowy: 694293916, e-mail: tatotiny@o2.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin, Nazwa Jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego, budynek B |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Aparat umożliwiający ocenę zaburzeń krzepnięcia osoczowego w układzie zewnątrzpochodnym i wewnątrzpochodnym, zaburzeń związanych z hipo- i dysfibrynogenemią oraz ocenę funkcji płytek krwi. | Tak, należy opisać |  |
|  | Urządzenie medyczne nowe | Tak |  |
|  | Aparat przenośny o rozmiarach umożliwiających ustawienie na standardowych blatach laboratoryjnych. | Tak, należy opisać |  |
|  | Komputer zintegrowany z aparatem. Ekran LCD dotykowy. | Tak |  |
|  | Ilość niezależnych zintegrowanych stanowisk pomiarowych nie mniejsza niż cztery. | Tak, należy podać |  |
|  | Automatyczna (elektroniczna) pipeta, umożliwiająca pracę o wysokiej dokładności (pobieranie, odmierzanie i mieszanie próbek). | Tak |  |
|  | System detekcji powstawania skrzepu odporny na wibracje i wstrząsy mechaniczne. | Tak |  |
|  | Komora umożliwiająca utrzymanie właściwej temperatury próbek krwi przed rozpoczęciem pomiarów oraz uzyskanie pomiarów o wysokiej dokładności i powtarzalności wyników | Tak |  |
|  | Automatyczna kontrola i utrzymywanie żądanej temperatury próbek testowych. | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany temperatury standardowej (37o) wykonywanych testów do temperatury dla warunków hipotermii w zakresie od 32o do 39oC | Tak, opis |  |
|  | Automatyczne flagowanie wyników pomiarów przekraczających normy. | Tak |  |
|  | Wynik otrzymywany w czasie nie dłuższym niż 20 minut. | Tak, należy opisać |  |
|  | Archiwizacja co najmniej 20.000 wyników. | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru testów pomiarowych przez użytkownika. | Tak, należy opisać |  |
|  | Możliwość obserwacji i kontroli pomiarów na ekranie monitora w czasie rzeczywistym. | Tak |  |
|  | Możliwość przeglądu wyników wykonywanych pomiarów. | Tak |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie informacji, kierujących postępowaniem użytkownika podczas przygotowania próbek dla wybranego pomiaru. | Tak |  |
|  | Elektroniczna autokalibracja i samokontrola aparatu. | Tak |  |
|  | Mała objętość krwi pełnej lub osocza potrzebna do jednego pomiaru | Tak |  |
|  | Certyfikat CE na aparat załączony do protokółu zdawczo-odbiorczego | Tak |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące, liczona od dnia podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego | Tak |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

|  | Dostarczony aparat powinien być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w j. polskim lub angielskim, wypisany paszport techniczny | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw startowy kuwet pomiarowych i końcówek do pipety | Tak, należy podać ilość |  |
|  | Szkolenie personelu laboratoryjnego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji. | Tak |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych załączone do protokółu zdawczo-odbiorczego | Tak |  |
|  | Adres oraz fax, telefon, email obsługującego autoryzowanego punktu serwisowego lub innych dostępnych punktów serwisowych wskazane w formularzu „Oferta Wykonawcy” | Tak |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

Część 5

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

# Nazwa sprzętu: System udoju mechanicznego

# Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: A-49

Zamawiana ilość:

1/ przenośny zestaw do badania poziomu komórek somatycznych w mleku krowim – szt. 1

2/ kompletna dojarka bańkowa - szt. 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38410000-2 Przyrządy pomiarowe; 38570000-1 Przyrządy i aparatura nastawcza i kontrolna; 16620000-7 Dojarki;

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr n. wet. Tomasz Piech telefon stacjonarny: 81 445 61 96 telefon komórkowy: 601 401 643, mail: tomasz.piech@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Przenośny zestaw do badania poziomu komórek somatycznych w mleku krowim – szt. 1 |
| 1.1. | Urządzenie do pomiaru poziomu komórek somatycznych w mleku krowim | Tak |  |
| 1.2. | Zestaw dodatkowych materiałów eksploatacyjnych | Tak |  |
| 2. | Kompletna dojarka bańkowa - szt. 1 |
| a) | instalacja podciśnieniowa z rur ocynkowanych | Tak |  |
| b) | agregat próżniowy spełniający normy doju 2 bańkami ze zbiornikiem wyrównawczym | Tak |  |
| c) | kompletny aparat bańkowy (bańka, pulsator, kubki udojowe, kolektor) – szt. 2 z urządzeniem umożliwiającym dój z podziałem na fazy doju | Tak |  |
| d) | myjnia pulsacyjna – szt. 1 | Tak |  |
| e) | środki myjące | Tak |  |
| f) | komplet szczotek do mycia aparatu udojowego | Tak |  |
| g) | dodatkowy kpl gum strzykowych | Tak |  |
| 2.1. | Montaż dojarki | Tak |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Dot. poz. 1 i 2 Instalacja i szkolenie w zakresie obsługi dla min. 3 osób w siedzibie użytkownika. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

Część 6

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

# Nazwa sprzętu: Fantom do pobierania nasienia u ogiera

# Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: A-22

Zamawiana ilość: 1 szt

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 34150000-3 Symulatory

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr n. wet. Tomasz Piech telefon stacjonarny: 81 445 61 96 telefon komórkowy: 601 401 643, mail: tomasz.piech@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Fantom do pobierania nasienia u ogiera typu Hannover |
| a) | Możliwość ręcznej regulacji wysokości | Tak |  |
| b) | Możliwość regulacji kąta nachylenia | Tak |  |
| c) | Pokrycie ze wzmocnionego materiału syntetycznego | Tak |  |
| d) | Pas do gryzienia | Tak |  |
| e) | Możliwość wykorzystania fantomu do wszystkich ras | Tak |  |
| f) | Wymiary w cm: | 200x60x55 |  |
| g) | Możliwość regulacji wysokości fantomu od do w metrach | od 1,3 do 1,7 m |  |
| h) | Skórzane okrycie do fantomu typu Hannover z pasami do mocowania | Tak |  |
| i) | Folia ochronna do fantomu typu Hannover długości nie mniej niż 300 metrów | Tak |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Dot. poz. 1 Instalacja w siedzibie użytkownika oraz transport w cenie zamówienia. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ

Część 7

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Dostawa i montaż urządzenia do diagnostyki stanów zapalnych gruczołu mlekowego na podstawie liczby komórek somatycznych w mleku surowym – urządzenie do liczenia komórek somatycznych w mleku

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: A-23

Zamawiana ilość: szt. 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38410000-2 Przyrządy pomiarowe

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr n. wet. Tomasz Piech telefon stacjonarny: 81 445 61 96 telefon komórkowy: 601 401 643, mail: tomasz.piech@up.lublin.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Aparat do liczenia komórek somatycznych w mleku – 1 szt. |
|  | Fabrycznie nowe urządzenie do liczenia komórek somatycznych w mleku surowym w oparciu o cytometrię przepływową – bez podajnika automatycznego | Tak |  |
|  | Laser jonowy jako źródło światła | Tak |  |
|  | Możliwość liczenia komórek somatycznych w mleku krowim, kozim, owczym, klaczy, macior | Tak |  |
|  | Wydajność < 100 prób na godzinę | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy od 0 do co najmniej 10 mln komórek somatycznych | Tak |  |
|  | Dokładność: Korelacja do DMSCC> 0,96 | Tak |  |
|  | Powtarzalność: Cv<5% | Tak |  |
|  | Przenoszenie <1% | Tak |  |
|  | Współczynnik roboczy <100 | Tak |  |
|  | Objętość próbki: 4 ml | Tak |  |
|  | Zasilanie 100-240 VAC, 50/60 Hz | Tak |  |
|  | Zużycie energii: <1000 VA | Tak |  |
|  | Wymiary maksymalne 60cm x 50 cm x 50 cm (Dł x Szer x Wys) +-/10 cm | Tak |  |
|  | Masa < 50 kg | Tak |  |
|  | Możliwość przenoszenia danych siecią wewnętrzną w formacie zgodnym z oprogramowaniem stosowanym w laboratorium (*.csv, *txt). | Tak |  |
|  | Aplikacja do zarządzania wynikami uzyskanymi z aparatu w kontekście profilaktyki, diagnostyki i terapii mastitowej. | Tak |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie: - UPS: jednostka wolnostojąca, ilość gniazd wyjściowych min.3, moc pozorna min. 1600 VA, filtr przeciwzakłóceniowy, ochrona przepięciowa - Drukarka: monochromatyczna, laserowa, format druku A4, szybkość druku w czerni min 24 stron/min, min 1 port USB, możliwość pracy w sieci - Monitor LCD: przekątna ekranu min 17 cali, rozdzielczość nie gorsza niż 1280x1024, plamka nie gorsza niż 0,23-0,27 - Komputer przenośny do archiwizacji danych i obróbki statystycznej: przekątna ekranu nie mniejsza niż 15 cali, wielkość pamięci RAM nie mniej niż 4GB, rodzaj dysku twardego magnetyczny, pojemność dysku twardego nie mniej niż 500 GB, napęd optyczny DVD+/-RW, komunikacja zewnętrzna bezprzewodowa, system operacyjny Windows lub równoważny | Tak |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Dot. poz. 1 1. Instalacja, uruchomienie i szkolenie w zakresie obsługi dla min. 3 osób w siedzibie użytkownika. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/ | Dot. poz. 1 2. Serwis: czas reakcji serwisu gwarancyjnego – do 48 godz. | TAK |  |
| 3/ | Dot. poz. 1 3. Gwarancja: co najmniej 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego | TAK |  |
| 4/ | Dot. poz. 1 4. Zestaw startowy odczynników do oznaczania komórek somatycznych – na nie mniej niż 3 tys. prób | TAK |  |
| 5/ | Dot. poz. 1 5. Zestaw podstawowych części zapasowych najczęściej podlegających zużyciu (komplet wężyków, strzykawek, zaworów, uszczelek) | TAK |  |
| 6/ | Dot. poz. 1 6. Instrukcje obsługi: jedna kopia kompletu instrukcji w języku polskim | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 8 do SIWZ

Część 8

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Analizatory parametrów krytycznych

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: B/1; B/4; B6

Zamawiana ilość (szt.): 	1.: B/1 – Agregometr - 1szt.

2.: B/4 – Analizator gazometryczny - 1szt.

3.: B/6 – Analizator do badań endokrynologicznych - 1szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: Przyrządy do badania właściwości fizycznych,  1.: - 38434520-7; 2.: - 38434560-9; 3.: - 38434520-7

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba udzielająca informacji: dr Andrzej Milczak, tel. stacjonarny: 81 445 61 87, tel. komórkowy: 694293916, e-mail: tatotiny@o2.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego, budynek B |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. Agregometr |
|  | Przyrząd umożliwiający ocenę prawidłowości procesu hemostazy pierwotnej | Tak |  |
|  | Zasada pomiaru oparta na pomiarze adhezji i agregacji płytek | Tak |  |
|  | Możliwość wykrywania dysfunkcji płytek krwi o charakterze wrodzonym lub nabytym | Tak, należy podać |  |
|  | Możliwość potwierdzenia lub wykluczenia wpływu leków przeciwpłytkowych (kwas acetylosalicylowy, klopidogrel) na proces hemostazy pierwotnej | Tak, należy podać |  |
|  | Maksymalny czas oczekiwania na wynik około 10 min. | Tak |  |
|  | Materiał do badania krew pełna cytrynianowa | Tak |  |
|  | Objętość badanej próbki < 850 µl | Tak, należy podać |  |
|  | Możliwość korzystania z probówek: Sarstedt_Monovette i BD Vacutainer | Tak |  |
|  | Praca aparatu oparta na wykorzystaniu gotowych i kompletnych pakietów odczynnikowych, nie wymagających żadnych przygotowań, poza wstawieniem do aparatu | Tak, należy określić |  |
|  | Automatyczna identyfikacja zestawu odczynnikowego | Tak |  |
|  | Brak płynnych odpadów | Tak |  |
|  | Wynik pomiaru podawany w sekundach, jako czas okluzji znormalizowanej apertury | Tak |  |
|  | Wbudowany kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD umożliwiający komunikacje z aparatem oraz drukarka | Tak |  |
|  | Możliwość archiwizacji wyników w pamięci aparatu | Tak |  |
|  | Złącze USB umożliwiające transfer danych | Tak |  |
|  | Możliwość współpracy z LIS | Tak |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy | Tak |  |
|  | Zasilanie: 230-240V, 50 Hz | Tak |  |
| 2. Analizator gazometryczny |
|  | Pomiar parametrów krytycznych we krwi tętniczej | Tak |  |
|  | Parametry mierzone: pH, pO2, pCO2, Cl- lub Ca+, Na+, K+, Hematokryt | Tak, należy podać |  |
|  | Parametry wyliczane: HCO3 aktualne, HCO3 standardowe, BE we krwi i płynie pozakomórkowym, zawartość tlenu, wysycenie hemoglobiny tlenem | Tak, należy podać |  |
|  | Kalibracja płynna jedno- i dwupunktowa uruchamiana automatycznie, zależnie od stanu elektrod, w zadanych interwałach czasowych lub na żądanie. | Tak |  |
|  | Czas kalibracji jednopunktowej nie dłuższy niż 2,5 minuty. | Tak |  |
|  | Gazy kalibracyjne dostarczane w butlach. | Tak |  |
|  | Możliwość manualnego przesuwu próbki w torze pomiarowym | Tak |  |
|  | Detektor pęcherzyków powietrza | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania pełnego panelu badań z objętości krwi mniejszej niż 40 µl | Tak |  |
|  | Wbudowana drukarka | Tak |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy | Tak |  |
|  | Zestaw startowy odczynników i gazów kalibracyjnych w komplecie | Tak |  |
|  | Zasilanie: 230-240V, pobór prądu 2,5A, UPS | Tak |  |
| 3. Analizator do badań endokrynologicznych |
|  | Aparat do oznaczania stężenia hormonów, białek ostrej fazy i przeciwciał. | Tak |  |
|  | Parametry oznaczane: Hormony płciowe: androstenedion, DHEAS, estradiol, FSH, LH, PAPP-A, progesteron, prolactyna, SHBG, testosteron, niezwiązany estriol Hormony nadnerczy i przysadki i wskaźniki metabolizmu: Kortyzol, ACTH, hormon wzrostu oraz IGF-I, IGFBP-3, homocysteina Wskaźniki metabolizmu kostnego: Osteocalcyna, Dpd, PTH Hormony tarczycy i wskaźniki czynności tarczycy: wolne T3, wolne T4, całkowite T3, całkowite T4, TSH, TSI, Tyroglobulina, Anti-TG, Anti-TPO Specyficzne psie: TLI, T4, TSH, FT4 Wskaźniki cukrzycy: peptyd C, insulina, mikroalbumina Wskaźniki niedokrwistości: ferrytyna, kwas foliowy, kwas foliowy erytrocytów, witamina B12 Interleukiny: IL-10, IL-1B, IL-2R, IL-6, IL-8, LBP, TNF-a Stężenie leków: karbamazepina, digoxyna, fenobarbital, fenytoina, teofillina, kwas walproinowy Wskaźniki alergii: IgE całkowite i alergenowo specyficzne Wskaźniki stanu mięśnia sercowego: CKMB, D-Dimery, wysokoczułe CRP, mioglobina, troponina I | Tak, należy wymienić |  |
|  | Technologia oznaczeń – chemiluminescencja wzmocniona | Tak |  |
|  | Aparat typu „Benach-top” | Tak |  |
|  | Całkowita automatyzacja badań | Tak |  |
|  | Możliwość ciągłego dostawiania próbek | Tak |  |
|  | Możliwość dostępu do podzespołów aparatu będącego w trakcie pracy | Tak |  |
|  | Wydajność min. 100 testów na godzinę | Tak |  |
|  | Czas osiągnięcia dziennej gotowości do pracy < 5 min. | Tak, należy podać |  |
|  | Krótki czas codziennej konserwacji aparatu | Tak, około 5 min. |  |
|  | Brak konieczności tworzenia listy roboczej | Tak |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |
|  | Interfejs LIS z nawigacją dwukierunkową | Tak |  |
|  | Wbudowany system kontroli jakości QC | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia wykresów Levey- Jenningsa | Tak |  |
|  | Niewielka ilość materiałów zużywalnych | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe 220-240V 50 Hz | Tak |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1. Agregometr |
| --- |
|  | Transport do odbiorcy oraz ubezpieczenie aparatu w cenie ofertowej urządzenia | Tak |  |
|  | Instalacja i szkolenie w zakresie obsługi dla min. 3 osób w siedzibie użytkownika. | Tak |  |
|  | 24 miesięczny serwis analizatora i przegląd gwarancyjny w cenie ofertowej urządzenia | Tak |  |
|  | Zestaw startowy odczynników i kalibratorów umożliwiający wykonanie około 200 badań agregacji trombocytów wobec Kolagenu Epinefryny oraz 200 badań agregacji trombocytów wobec Kolagenu i ADP | Tak, należy podać ilość |  |
| 2. Analizator gazometryczny |
|  | Transport do odbiorcy oraz ubezpieczenie aparatu w cenie ofertowej urządzenia | Tak |  |
|  | Instalacja i szkolenie w zakresie obsługi dla min. 3 osób w siedzibie użytkownika. | Tak |  |
| 3. Analizator do badań endokrynologicznych |
|  | Transport do odbiorcy oraz ubezpieczenie aparatu w cenie ofertowej urządzenia | Tak |  |
|  | Instalacja i szkolenie w zakresie obsługi dla min. 3 osób w siedzibie użytkownika. | Tak |  |
|  | 24 miesięczny serwis analizatora i przegląd gwarancyjny w cenie ofertowej urządzenia | Tak |  |
|  | Po instalacji aparat gotowy do pracy | Tak |  |
|  | W cenie ofertowej urządzenia startowy zestaw odczynników do oznaczania specyficznych psich: TLI, T4, TSH, FT4, Vit B12, progesteronu, estradiolu, testosteronu, ferrytyny, TNF-α, insuliny, interleukiny-2, 6, 8 i 10, wystarczający na około 100 oznaczeń każdego z wymienionych parametrów. | Tak, należy podać |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 9 do SIWZ

Część 9

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Kamera dermatologiczna + otoskop wraz z wyposażeniem

Nr kontraktu/poz. W kontrakcie: B - 30

Zamawiana ilość (szt.): 1 szt.,

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 33100000-1 Urządzenia medyczne, 33120000-7 Systemy rejestrujące i urządzenia badawcze, 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr Krzysztof Buczek telefon stacjonarny: 81 445-65-66, mail: kabuczek@o2.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Kamera dermatologiczna 1 szt. |
|  | Zestaw złożony z: kamery, źródła światła, komputera, monitora, zewnętrznego urządzenia do przechowywania kopii danych, drukarki kolorowej i oprogramowania osadzony na wózku jezdnym. | TAK |  |
|  | Kamera Cyfrowa 5Mpx (rozdzielczość min. 2560x1920) | TAK |  |
|  | Cyfrowa kamera z autofocusem i automatycznym zoomem | TAK |  |
|  | Powiększenie optyczne od 7x do 100x | TAK |  |
|  | Możliwość personalizacji obszaru powiększenia | TAK |  |
|  | Wybór powiększenia przyciskiem na kamerze | TAK |  |
|  | Powiększenia kliniczne | TAK |  |
|  | Powiększenia polaryzacyjne | TAK |  |
|  | Możliwość obrazowania dużych zmian (do min. 3,5 cm) bez konieczności łączenia zdjęć | TAK |  |
|  | Powiększenia macro do analizy kapilaroskopowej | TAK |  |
|  | Automatyczna analiza konturu i pomiar rozmiaru zmiany | TAK |  |
|  | Zatrzymywanie obrazu, zrzucanie do archiwum, drukowanie, możliwość eksportowania | TAK |  |
|  | Zarządzanie jasnością poprzez przycisk na kamerze oraz funkcja automatycznego balansu bieli | TAK |  |
|  | Co najmniej 2 monitory Full HD 24” | TAK |  |
|  | Oprogramowanie (pełne zarządzanie archiwami, wizytami, badaniami, wyszukiwanie pacjentów, wizyt, zdjęć ) - możliwość analizy znamienia metodą ABCD - możliwość pomiaru liniowego znamienia - możliwość importu zdjęć z zewnętrznych urządzeń - baza danych wszystkich pacjentów i zdjęć - możliwość zautomatyzowanego mapowania zespołów znamion | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V | TAK |  |
| Zestaw do obrazowania klinicznego zmian makroskopowych z możliwością dokumentowania całej powierzchni skóry: 1 szt. |
|  | Matryca CMOS w formacie DX o rozdzielczości min 24 mln pikseli bez optycznego filtra dolnoprzepustowego | TAK |  |
|  | Profesjonalny system autofokusa min. 50 pól AF, w tym 15 czujników krzyżowych | TAK |  |
|  | Tryb kadrowania min. 1,3 x zwiększający potencjał formatu DX | TAK |  |
|  | Co najmniej 2000-pikselowy czujnik pomiaru ekspozycji RGB z rozpoznawaniem scenerii | TAK |  |
|  | Czułość ISO w zakresie min. 100–6400 z możliwością zwiększenia do co najmniej 25 000 | TAK |  |
|  | Wytrzymały korpus z pokrywami ze stopu magnezu | TAK |  |
|  | Obiektyw szerokokątny zmiennoogniskowy w zakresie co najmniej od: 25-70mm i maksymalnym światłem w całym zakresie ogniskowania nie gorszym niż F/2.8 Di VC USD | TAK |  |
|  | Obiektyw typu makro: 60 mm F/2.8 G ED | TAK |  |
|  | Bateria i ładowarka | TAK |  |
|  | Lampa pierścieniowa: liczba przewodnia min. 15, min. 6-stopniowy tryb manualny | TAK |  |
|  | System zasilania do lampy | TAK |  |
| Video-otoskop weterynaryjny 1 szt. |
|  | Rozdzielczość kamery nie mniej jak 1280 x 1024 | TAK |  |
|  | Regulacja ostrości na otoskopie | TAK |  |
|  | Możliwość powiększenia obrazu przyciskiem na urządzeniu | TAK |  |
|  | Rejestracja zdjęć przyciskiem na obudowie | TAK |  |
|  | Rodzaj złącza USB 2.0 | TAK |  |
|  | Źródło światła halogenowe | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe litowo-jonowe pozwalające na ciągłą pracę przez co najmniej 100 minut ciągłej pracy wraz z systemem ładowania | TAK |  |
|  | Balans bieli automatyczny | TAK |  |
|  | Waga do 100 g | TAK |  |
|  | Zestaw wzierników usznych po 4 szt.: długie o średnicy 4mm, 5mm, 7mm, wziernik instrumentowy 7mm oraz krótkie o średnicy 4mm, 5mm. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie – sterowniki pozwalające na współpracę z komputerem klasy PC | TAK |  |
| Wyposażenie: Automatyczny licznik kolonii bakteryjnych do analizy infekcji bakteryjnych skóry. 1 szt. |
|  | Kamera kolorowa CCD HD | TAK |  |
|  | Zoom cyfrowy przynajmniej 7x | TAK |  |
|  | Rozdzielczość obrazu 640 x 480 pikseli | TAK |  |
|  | Czas zliczania przynajmniej 1000 kolonii /s | TAK |  |
|  | Minimalny rozmiar kolonki nie większy niż 0,1mm | TAK |  |
|  | Oświetlenie: białe diody LED | TAK |  |
|  | Metody oświetlania: oświetlenie górne i dolne a także z funkcja „ciemnego pola” | TAK |  |
|  | Automatyczna korekcja wad w agarze | TAK |  |
|  | Automatyczne rozdzielanie złączonych koloni | TAK |  |
|  | Automatyczna eliminacja lini siatki pomiarowej | TAK |  |
|  | Automatyczna nastawa pola pomiarowego | TAK |  |
|  | Automatyczne z kontrolą manualną | TAK |  |
|  | Zliczanie dla płytek Petriego o wielkości przynajmniej w zakresie 55-90mm | TAK |  |
|  | Wymazy spiralne | TAK |  |
|  | Strefy zahamowań wzrostu – możliwość manualnego dodawani lub odejmowania. Dokładność Przynajmniej 0,2 mm | TAK |  |
|  | Znakowanie każdej liczonej koloni | TAK |  |
|  | Automatyczna nastawa dla predefiniowanych podłóż (przynajmniej : PCA/TSA, MRS, VRBL, TBX, TSC, Baird Parker, GVPC, L.Mono, YM) | TAK |  |
|  | Detekcja przynamniej 7 barw na badanej płytce | TAK |  |
|  | Współpraca z systemami LIMS | TAK |  |
|  | Możliwość eksportu danych pomiarowych w formacie PDF, JPEG, BMP, Excel | TAK |  |
|  | Zgodność danych z wymogami GLP i CFR 21 Part 11 | TAK |  |
|  | Wybór języka oprogramowania: przynajmniej: angielski, francuski, rosyjski. Solidna obudowa ze stali. Zasilanie 220V Masa licznika nie większa niż 7 kg | TAK |  |
|  | Złącza umożliwiające współpracę z komputerem klasy PC | TAK |  |
|  | Oprogramowanie i sterowniki | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1 | Szkolenie w zakresie obsługi dla min. 4 osób w siedzibie użytkownika. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Gwarancja na cały dostarczony zestaw urządzeń minimum 24 miesiące, liczona od dnia popisania protokółu zdawczo-odbiorczego | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 10 do SIWZ

Część 10

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Aparat rtg z oprzyrządowaniem cyfrowym dla dużych zwierząt przenośny, Wizjograf

Nr kontraktu/poz. A11; B74

Zamawiana ilość (szt.): Aparat rtg z oprzyrządowaniem cyfrowym dla dużych zwierząt przenośny - 1 sztuka Wizjograf- 1 sztuka,

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: Diagnostyczne systemy rentgenowskie 33111800-9; Stomatologiczne urządzenia rtg 33111500-6

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr Tomasz Szponder telefon stacjonarny: 81 445-61-93, mail: tomszpon@op.pl 3.Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Budynek A Nazwa jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego |
| --- |
|  | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | Lp. | 3. | 4. |
| Aparat rtg z oprzyrządowaniem cyfrowym dla dużych zwierząt przenośny – 1 szt. |
|  | Mobilny system cyfrowy z bezprzewodowym detektorem DR i walizą transportową |  |  |
|  | Model, producent systemu | Tak, należy podać |  |
|  | Certyfikat CE załączony najpóźniej do protokółu zdawczo-odbiorczego | tak |  |
|  | Model, producent detektora | Tak, należy podać |  |
|  | Detektor bezprzewodowy w technologii aSi | tak |  |
|  | Automatyczna detekcja promieniowania - nie wymagana synchronizacja z generatorem | tak |  |
|  | Wewnętrzny access point (wbudowany w detektor) | tak |  |
|  | Standard komunikacji bezprzewodowej: 802.11n | tak |  |
|  | Detektor wyposażony w baterie wymienne | tak |  |
|  | Ekran scyntylatora: CsI | tak |  |
|  | Rozmiar aktywnego obszaru detektora min. 35 x 43cm | tak |  |
|  | Jednoczęściowa konstrukcja wykonana z włókna węglowego | tak |  |
|  | Głębia bitowa (ADC) min. 16 bit | tak |  |
|  | DQE min. 75% (0cy/mm) | tak |  |
|  | Rozmiar pojedynczego piksela: max. 100 µm | tak |  |
|  | Rozdzielczość: 5cy/mm | tak |  |
|  | Długość pracy baterii detektora w trybie czuwania min. 8h | tak |  |
|  | Długość pracy baterii detektora w trakcie użytkowania min. 4h | tak |  |
|  | czas akwizycji obrazu max. 10 sekund | tak |  |
|  | Waga detektora z baterią max. 3.7 kg | tak |  |
|  | Detektor wyposażony w dwie baterie | tak |  |
|  | Ładowarka baterii, zasilanie 100 V - 240 VAC 50/60 Hz | tak |  |
|  | Fabryczna waliza transportowa mieszcząca notebook, detektor, akcesoria | tak |  |
|  | Całkowita waga walizy zawierającej: detektor, notebook wyposażenie max. 15kg. | tak |  |
|  | Rozmiar zewnętrzny walizy max. 450 mm x 380 mm x 160 mm | tak |  |
|  | Notebook o minimalnych parametrach 15"' 4 GB RAM, 500GB HD, nagrywarka CD/DVD, 3xUSB | tak |  |
|  | Oprogramowanie akwizycyjne proste do nauki i łatwe w obsłudze dostosowane dla potrzeb medycyny weterynaryjnej | tak |  |
|  | Zoptymalizowane algorytmy obróbki obrazu dla różnych części anatomicznych zwierząt | tak |  |
|  | Możliwość porównywania wielu zdjęć | tak |  |
|  | Pełna zgodność ze standardem DICOM 3.0 | tak |  |
|  | Funkcjonalność DICOM: store, worklist, send | tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające szybką i wygodną rejestracje badań | tak |  |
|  | Tworzenie kopii zapasowych na płytach CD, DVD lub pamięci zewnętrznej | tak |  |
|  | Funkcje dla bazy danych: import / export / archiwizacja | tak |  |
|  | Wypalanie płyt CD z badaniem | tak |  |
|  | Obszerny podręcznik radiologicznego pozycjonowania zawierające. zdjęcia medyczne dla koni innych zwierząt | tak |  |
|  | Funkcja e-mail bez oddzielnego oprogramowania, np. outlook lub podobnego | tak |  |
|  | Wbudowana przeglądarka wykonanych badań | tak |  |
|  | Specjalne funkcje pomiarowe (HD, VHS, TTA, TPLO, indeks rozproszenia) | tak |  |
|  | Moduł statystyczny | tak |  |
|  | Możliwość dostosowania graficznego interfejsu do upodobań użytkownika | tak |  |
|  | Baza danych w technologii SQL | tak |  |
|  | Mobilny aparat RTG | - |  |
|  | Model, producent aparatu RTG | Tak, należy podać |  |
|  | Certyfikat CE dostarczony odbiorcy do protokółu zdawczo-odbiorczego | tak |  |
|  | Maksymalna moc wyjściowa min. 2,4 kW | tak |  |
|  | Inverter wysokiej częstotliwości min. 50 kHz | tak |  |
|  | Płynny zakres wartości kV: min. 40-100 kV | tak |  |
|  | max. wartość mA: min. 35mA | tak |  |
|  | Zakres ustawień mAs min. 0,4-100mAs | tak |  |
|  | Całkowita filtracja: min. 2.5 mmAl. | tak |  |
|  | Rozmiar ogniska lampy RTG max. 1,2mm | tak |  |
|  | Pełna kolimacja wiązki pola promieniowania, ze wskaźnikiem laserowym | tak |  |
|  | Waga aparatu RTG (bez statywu jezdnego), max. 13kg | tak |  |
|  | Zasilanie 230 VAC, 50/60 Hz | tak |  |
|  | Mobilny statyw jezdny dedykowany dla aparatu RTG, możliwość wykonywania zdjęć promieniem poziomym na wysokości min. 30cm od podłoża | tak |  |
|  | Akcesoria | - |  |
|  | Osłona ochronna na detektor | tak |  |
|  | Zestaw do badania kopyt końskich składający się z: pozycjonera kopyta, obudowy detektora wraz z uniwersalnymi uchwytami, podstawy do zdjęć z możliwością bezpiecznego umieszczenia detektora w pozycji poziomej i pionowej, dodatkowej podstawy kopyta | tak |  |
|  | Zestaw osłon osobistych składający się z: fartuch 0,5mmPb 60x120cm - 2szt.; fartuch 0,5mmPb 60x90cm - 1szt.; osłona na tarczycę 0,5mmPb - 3szt.; jednopalcowa ochrona rąk 0,5mmPb - 2pary. | tak |  |
|  | Projekt osłon stałych | tak |  |
|  | Ochronny parawan jezdny min. 100x200cm, 1mmPb - 1szt. | tak |  |
|  | Przeglądarka do diagnostyki i obróbki obrazów dedykowana dla weterynarii mająca dostęp do obrazów zarchiwizowanych w PACS, możliwość instalacji na dowolnym PC. | tak |  |
|  | Wizjograf – 1 szt. |
| 1 | Aparat mocowany na ścianie | TAK |  |
| 2 | Ramię nożycowo – przegubowe typu pantograf | TAK |  |
| 3 | Waga | Max. 28 kg |  |
| 4 | Zasięg aparatu | Min. 200 cm |  |
| 5 | Filtracja całkowita | Min. 1,5 mmAl |  |
| 6 | Długość tubusa [mm] | Min. 200 mm |  |
| 7 | Średnica tubusa | Max. 60 mm |  |
| 8 | Prostokątny ogranicznik promieniowania | TAK |  |
| 9 | Generator wysokiej częstotliwości HF | TAK |  |
| 10 | Nominalna wartość kV [kV] | 60 kV, 70 kV |  |
| 11 | Nominalna wartość mA [mA] | Stała z zakresu: 6 - 8 mA |  |
| 12 | Zakres regulacji czasu ekspozycji [s] | 0,1 – 3,2 s |  |
| 13 | Wielkość ogniska lampy [mm] | Max. 0,4 mm |  |
| 14 | Automatyczny dobór czasu ekspozycji do projekcji i pacjenta | TAK |  |
| 15 | Sterownica z wyświetlaczem cyfrowym | TAK |  |
| 16 | Długość przewodu wyzwalacza [m] | Min. 8 m |  |
| 17 | Nominalne napięcie zasilania [V/Hz] | 230 V / 50 Hz |  |
| 18 | Przeprowadzenie na koszt dostawcy testów akceptacyjnych aparatu | TAK |  |
| 19 | Certyfikat CE i deklaracja zgodności jednego producenta na cały aparat rtg,, który wykonawca załącza do protokołu zdawczo-odbiorczego. | TAK |  |
| 20 | Wpis aparatu do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |  |
| 21 | Przeprowadzenie szkoleń personelu z obsługi aparatu rtg po instalacji i uruchomieniu. | TAK |  |
| 22 | Okres pełnej gwarancji na aparat - minimum 24 miesiące | TAK |  |
| 23 | Projekt osłon stałych | Tak |  |
|  | Radiografia cyfrowa |
| 1 | Stacja dokująca | Tak |  |
| 2 | Powierzchnia aktywna detektora: 20x30mm ± 3mm | Tak |  |
| 3 | Pozycjonery kąta prostego | Tak |  |
| 4 | Rozdzielczość teoretyczna 33,3 pl / mm | Tak |  |
| 5 | Rozmiar piksela: 15 µm | Tak |  |
| 6 | Długość przewodu sensora: min. 1,5 m | Tak |  |
| 7 | Zasilanie: port USB 5 V | Tak |  |
| 8 | CD z oprogramowaniem i sterownikami | Tak |  |
| 9 | Interface: USB | Tak |  |
| 10 | Gwarancja minimum. 60 miesięcy | Tak |  |
| 11 | Dedykowana stacja robocza z monitorem min. 20” | Tak |  |
|  | Akcesoria |
| 1 | Zestaw osłon osobistych składający się z: fartuch 0,5mmPb 60x100cm - 1szt. ; osłona na tarczycę 0,5mmPb - 1szt.; jednopalcowa ochrona rąk 0,5mmPb - 1para; okulary ochronne 0,75mmPb z osłoną boczną – 2szt. | Tak |  |
| 2 | Ochronny parawan jezdny min. 100x200cm, 1mmPb - 1szt. | Tak |  |
| 3 | Przeglądarka do diagnostyki i obróbki obrazów dedykowana dla weterynarii mająca dostęp do obrazów zarchiwizowanych w PACS, możliwość instalacji na dowolnym PC. | Tak |  |
|  | Warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| 1 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące | tak |  |
| 2 | Autoryzowany serwis gwarancyjny |  |  |
| 3 | Uruchomienie aparatu RTG musi zostać wykonane przez firmę posiadającą stosowne zezwolenie wydane przez Państwową Agencję Atomistyki | Należy podać nazwę i adres firmy oraz nr zezwolenia |  |
| 4 | Czas reakcji serwisu max. 48h (w dni robocze) | podać nazwę firmy serwisujacej |  |
| 5 | Paszport techniczny dla aparatu RTG dostarczony zamawiającemu najpóźniej do protokółu zdawczo-odbiorczego | tak |  |
| 6 | Projekt osłon stałych (z dostawą) | tak |  |
| 7 | Instrukcja obsługi w języku polskim | tak |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1 | Instalacja i szkolenie w zakresie obsługi dla min. 10 osób w siedzibie użytkownika. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 11 do SIWZ

Część 11

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Analizatory biochemiczne

Nr kontraktu/poz. W kontrakcie: A/2 i B/3

Zamawiana ilość (szt.): 1. A/2 - Analizator biochemiczny - 1 szt.

2. B/3 - Analizator biochemiczny „back up” - 1 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: Przyrządy do badania właściwości fizycznych, 38434520-7

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba udzielająca informacji: dr Andrzej Milczak, tel. stacjonarny: 81 445 61 87, tel. komórkowy: 694293916, e-mail: tatotiny@o2.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1) Analizator biochemiczny |
|  | W pełni automatyczny analizator biochemiczny typu wolnostojący. Wyklucza się analizator stojący na stole. | Tak |  |
|  | Wyklucza się analizator demonstracyjny. | Tak |  |
|  | Analizator biochemiczny fabrycznie nowy, rok produkcji – nie starszy niż 2014 | Tak |  |
|  | Praca w systemie odczynnikowym całkowicie otwartym Wyklucza się analizator pracujący w systemie odczynnikowym częściowo otwartym. | Tak |  |
|  | Wszystkie odczynniki w oryginalnych opakowaniach bez konieczności wcześniejszego ich przelewania poza analizatorem | Tak |  |
|  | Analizator pracujący w zakresie pomiarowym dł. fali 340 –700 nm | Tak, należy podać |  |
|  | Wydajność analizatora : minimum 300 testów fotometrycznych na godzinę. | Tak |  |
|  | Analizator wyposażony w czytnik kodów kreskowych próbek badanych | Tak |  |
|  | Wykorzystywane metody pomiarowe : - kinetyczna - punktu końcowego - turbidimetryczna | Tak |  |
|  | Możliwość wykonywania badań w : - surowicy - osoczu - moczu - hemolizacie krwi pełnej - płynie mózgowo - rdzeniowym | Tak |  |
|  | Możliwość wykonywania badań w zakresie: - substraty - enzymy - białka specyficzne - leki - środki uzależniające | Tak |  |
|  | System pracy analizatora w trybie „pacjent po pacjencie” | Tak |  |
|  | Próby pilne ,, cito ,, - możliwość dostawienia w każdym momencie pracy analizatora | Tak |  |
|  | Dwie niezależne igły aspirujące: jedna przeznaczona do aspiracji odczynników, druga przeznaczona do aspiracji materiału badanego | Tak |  |
|  | Analizator wyposażony w detektory : a) automatycznego monitorowania poziomu próbki b) automatycznego monitorowania poziomu odczynnika. | Tak |  |
|  | System zabezpieczający igły aspirujące przed uszkodzeniem. | Tak |  |
|  | Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku bez układu myjącego. | Tak |  |
|  | Analizator wyposażony w system kontroli czystości kuwet. | Tak |  |
|  | Automatyczny podajnik kuwet zapewniający jednorazowe załadowanie kuwet w ilości co najmniej równej godzinowej wydajności analizatora | Tak |  |
|  | Zużycie wody dejonizowanej nie większe niż 3,5 litra na godzinę pracy analizatora, bez stacji uzdatniania wody. | Tak, należy podać |  |
|  | Rotor próbkowy: min. 60 pozycji . | Tak, należy podać |  |
|  | Możliwość wykonywania oznaczeń z próbek pediatrycznych (mikro) – mini pojemniki | Tak |  |
|  | Możliwość wykonywania oznaczeń z probówek pierwotnych – również zamknięty system pobierania krwi | Tak |  |
|  | Rotor odczynnikowy na min. 50 pozycji | Tak, należy podać |  |
|  | Chłodzenie rotora odczynnikowego zapewniające rzeczywistą stałą temperaturę odczynników : 4 – 10oC dla wszystkich pozycji odczynnikowych | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia profili zlecanych badań. | Tak |  |
|  | Możliwość stałego monitorowania stanu wykonania oznaczeń na ekranie monitora | Tak |  |
|  | Możliwość dostawienia odczynników w dowolnej pozycji na rotorze odczynnikowym analizatora | Tak |  |
|  | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników na ekranie monitora | Tak |  |
|  | Automatyczne rozcieńczanie próbek badanych po przekroczeniu liniowości metody | Tak |  |
|  | Wbudowany system kontroli jakości badań : a) wykresy Levey Jenningsa (pojedyncze i podwójne : Twin Plot) b) reguły Westgarda | Tak |  |
|  | Automatyczna archiwizacja wyników – możliwość wykonywania zestawień statystycznych – dziennych , miesięcznych oraz raportów kontroli jakości. | Tak |  |
|  | Możliwość drukowania wyników badań wraz z normami oraz flagowanie wyników patologicznych | Tak |  |
|  | Zewnętrzny komputer sterujący pracą analizatora : komunikacja dwukierunkowa – możliwość wpięcia w laboratoryjny system informatyczny | Tak |  |
|  | Oprogramowanie sterujące pracą analizatora w języku polskim – system operacyjny Windows XP lub nowszy | Tak, należy podać |  |
|  | Zewnętrzny UPS (możliwość podtrzymania pracy analizatora w przypadku awarii zasilania sieci elektrycznej) – min. 20 minut. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu: do 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii. | Tak |  |
|  | Analizator wyposażony w zestaw startowy odczynników: -ALAT -ASAT -Bilirubina całkowita met. wanadowa -Kreatynina met. enzymatyczna -Cholesterol -Glukoza -Multikalibrator poziom N i H -Surowice kontrole HN i HP -Płyn myjący kwaśny -Płyn myjący alkaliczny | Tak |  |
|  | Wszystkie odczynniki z zestawu startowego łącznie z płynami myjącymi w opakowaniach umożliwiających ich bezpośrednie wstawienie do rotora odczynnikowego bez konieczności przelewania ich poza analizatorem | Tak |  |
|  | Odczynniki, kontrole, kalibratory i płyny myjącego pochodzą od tego samego producenta, co oferowany analizator. | Tak |  |
| 2) Analizator biochemiczny „back up” |
|  | 7 podstawowych filtrów pomiarowych 340, 380, 405, 510, 545, 578, 630 nm, 2 filtry opcjonalne | Tak, należy wymienić |  |
|  | Pamięć: 100 tysięcy wyników testów | Tak, należy podać |  |
|  | Objętość próbki: możliwość ustawienia 200-3000 µl | Tak |  |
|  | Wprowadzonych 16 gatunków zwierząt | Tak |  |
|  | Kontrola temperatury: pokojowa, 25°C, 30°C, 37°C | Tak |  |
|  | Kuweta: 10 mm, kwarc/stal nierdzewna, | Tak |  |
|  | Źródło światła: lampa halogenowa o długim okresie eksploatacji | Tak |  |
|  | Wyświetlacz podłączony do zewnętrznego kolorowego wyświetlacza LCD | Tak |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

|  | Instalacja i szkolenie w zakresie obsługi dla min. 3 osób w siedzibie użytkownika. | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 12 do SIWZ

Część 12

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: zestaw LC/MS/MS

1/ chromatograf cieczowy

2/ spektrometr mas MS/MS

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: A-29

Zamawiana ilość (szt.): pozycja 1-1, pozycja 2-1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: pozycja 1 - 38432200-4 – chromatografy, pozycja 2- 38.43.31.00 Spektrometry mas

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr hab. Łukasz Adaszek telefon stacjonarny: 81 445-61-92, mail: ukaszek0@wp.pl Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt UP w Lublinie |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Chromatograf cieczowy HPLC |
| 1.1. | Pompa gradientowa | Tak |  |
| a) | Opóźnienie gradientu | nie większe niż 130 µl |  |
| b) | Precyzja przepływu | < 0,2 % RSD |  |
| c) | Maksymalne ciśnienie robocze | większe niż 1200 bar |  |
| d) | Zakres przepływu | : 0,05 – 5,000 ml/min |  |
| e) | Dokładność przepływu | nie gorsza niż ±1% |  |
| f) | Wybór rozpuszczalników | dwóch z czterech dostępnych |  |
| 1.2. | Odgazowanie eluenta | Tak |  |
| a) | system odgazowania próżniowego | co najmniej czterokanałowy |  |
| 1.3. | Autosampler | Tak |  |
| a) | miejsce na fiolki | co najmniej na100 fiolek |  |
| b) | zakres nastrzykiwanych objętości | co najmniej w zakresie 1- 20 µl |  |
|  | czas nastrzyku | krótszy niż 25 s |  |
|  | przenoszenie | nie większe niż 0,05 % |  |
|  | precyzja nastrzyku | nie gorsza niż 1,5% RSD |  |
|  | chłodzenie próbek | do 4 oC |  |
| 1.4. | Termostat do kolumn: |  |  |
| a) | termostatowany | co najmniej w zakresie 10-75oC |  |
| b) | Miejsce na ilość kolumn | co najmniej na trzy kolumny |  |
| c) | wyposażenie w automatyczny zawór umożliwiający przełączanie pomiędzy trzema kolumnami | Tak |  |
| 1.5. | Tacka na rozpuszczalniki | mieszcząca 6 butelek |  |
| 2. Spektrometr mas MS/MS: |
| 2.1. | Budowa spektrometru: |  |  |
| a) | spektrometr wyposażony w średniociśnieniowy łącznik pomiędzy źródłem jonów i częścią spektrometru, w której panuje wysoka próżnia, umożliwiający dodatkowe ogniskowanie jonów | Tak |  |
| b) | Ochrona wnętrza spektrometru przed zabrudzeniem | chronione specjalnym gazem osłonowym |  |
| c) | pompa strzykawkowa | wbudowana i sterowana z poziomu oprogramowania |  |
| 2.2. | Źródła jonów |  |  |
| a) | ortogonalne, pracujące pod ciśnieniem atmosferycznym, w pełni wentylowane | z możliwością optymalizacji położenia dyszy w co najmniej dwóch wymiarach |  |
| b) | źródło APCI | maksymalny przepływ w źródle 3 ml/min, bez stosowania podziału strumienia (procedura czyszczenia źródła niewymagająca wyłączania spektrometru) |  |
| c) | źródło ESI | maksymalny przepływ w źródle 3 ml/min bez stosowania podziału strumienia |  |
| 2.3. | Analizatory mas: |  |  |
| a) | połączenie analizatora mas typu potrójny kwadrupol z liniową pułapką jonową | Tak |  |
| b) | zakres pracy kwadrupoli | przynajmniej od 10 do 2000 m/z |  |
| c) | stosunek sygnału do szumu (S/N) dla nastrzyku 200 fg rezerpiny do kolumny | przynajmniej 2000:1 (c.v. <5%) |  |
| d) | maksymalna szybkość skanowania | co najmniej 20 000 amu/s |  |
| e) | wysoka stabilność kalibracji | przynajmniej 0.1 amu w ciągu 24h pracy |  |
| 2.4. | Tryby pracy: |  |  |
| a) | możliwość wykonywania w trakcie jednej akwizycji analizy zarówno w jonach dodatnich jak i ujemnych | Tak |  |
| b) | skanowanie przy użyciu pierwszego lub drugiego kwadrupola | Tak |  |
| c) | obserwowanie wybranych jonów (SIM) | Tak |  |
| d) | obserwowanie wybranych reakcji fragmentacji (MRM) | Tak |  |
| e) | badanie produktów reakcji fragmentacji | Tak |  |
| f) | obserwowanie jonów macierzystych, z których powstają określone fragmenty, (Precursor Ion Scan) | Tak |  |
| g) | obserwowanie reakcji fragmentacji, w wyniku których powstają cząsteczki obojętne (Neutral Loss Scan) | Tak |  |
| h) | Wykonywanie rekcji fragmentacji MS3 | możliwością zdefiniowania jonu macierzystego zarówno w pierwszym, jak i w drugim etapie fragmentacji |  |
| i) | Wykonywanie pomiarów z podwyższoną rozdzielczością | FWHH ≤ 0,3 m/z |  |
| j) | Wykonywanie badań ilościowych w oparciu o MS3 | Tak |  |
| 2.5. | Komora zderzeń: |  |  |
| a) | wysokosprawna, umożliwiająca obserwowanie par MRM | przynajmniej 200 par MRM w trakcie jednej sekundy |  |
| b) | kontrola wartości energii zderzeń | cyfrowo |  |
| c) | do pełnego sterowania zestawem (HPLC i MS) i obróbki danych | z możliwością tworzenia własnych bibliotek widm fragmentacyjnych (MS/MS) umożliwiające analizę ilościowa jak i jakościową otrzymanych wyników oraz proste tworzenie i korzystanie z biblioteki widm fragmentacyjnych. umożliwiające automatyczne porównywanie zarejestrowanego widma z widmami zawartymi w oferowanej bibliotece |  |
| d) | Możliwość korzystania z komercyjnie dostępnych metod analitycznych (np. iMethod). | Tak |  |
| e) | katalog par MRM pestycydów | dla co najmniej 500 pestycydów, pozwalający na szybkie dodawanie do i usuwanie pestycydów z przygotowywanej metody |  |
| f) | Biblioteka widm fragmentacyjnych pestycydów | dla co najmniej 500 pestycydów, odpowiednią dla oferowanego spektrometru mas |  |
| g) | metody badań przesiewowych pestycydów | dla co najmniej 250 pestycydów |  |
| h) | katalog par MRM antybiotyków | dla co najmniej 150 antybiotyków weterynaryjnych, pozwalający na szybkie dodawanie do i usuwanie antybiotyków z przygotowywanej metody |  |
| i) | biblioteka widm fragmentacyjnych | dla co najmniej 150 antybiotyków weterynaryjnych, odpowiednią dla oferowanego spektrometru mas |  |
| j) | metody badań przesiewowych antybiotyków | dla co najmniej 80 antybiotyków weterynaryjnych |  |
| k) | Wyposażenie dodatkowe: generator azotu i ewentualnie sprężarka powietrza | spełniające wymogi techniczne oferowanego spektrometru mas, zaopatrujące spektrometr mas we wszystkie wymagane do pracy gazy, bez potrzeby stosowania dodatkowych butli z gazem |  |
| l) | Wyposażenie dodatkowe: stół pod spektrometr, ze schowkiem na pompę wstępną. | Schowek odpowiednio wentylowany, a jego konstrukcja powinna gwarantować znaczące zmniejszenie hałasu powodowanego przez pompę wstępną. |  |
| ł) | Zestaw komputerowy (jednostka sterująca, drukarka, mysz) | tak |  |
| m) | Gwarancja co najmniej 24 miesiące na wszystkie oferowane urządzenia | tak |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Instalacja i szkolenie w zakresie obsługi dla min. 3 osób w siedzibie użytkownika. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 13 do SIWZ

Część 13

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Wyposażenie pracowni elektrodiagnostyki

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: B/11, B/17, B/25, B/26

Zamawiana ilość (szt.): 1. B/11 - Aparat do oznaczania prądów czynnościowych - 1 szt.;

2. B/17 - Audiometr - 1szt.;

3. B/25 - EEG - 1szt.;

4. B/26 – EMG/EP elektromiograf - 1szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: Urządzenia medyczne, 1.:-33122000-1; 2.:-33121400-8; 3.:-33121100-5; 4.:-33121300-7

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego 2. Osoba udzielająca informacji: dr Andrzej Milczak, tel. stacjonarny: 81 445 61 87, tel. komórkowy: 694293916, e-mail: tatotiny@o2.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin, Nazwa jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego, budynek B |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. Aparat do oznaczania prądów czynnościowych |
|  | Urządzenie medyczne nowe | Tak |  |
|  | Oprzyrządowanie i oprogramowanie umożliwiające wykonywanie ERG | Tak |  |
|  | Certyfikat CE i deklaracja zgodności producenta, powiadomienie/ zgłoszenie prezesa URPL lub inny dokument dopuszczający do obrotu (zgodnie z obowiązującym prawem). Typ ochrony przed porażeniem elektrycznym: BF dostarczone zamawiającemu do protokółu zdawczo-odbiorczego | Tak |  |
|  | Opcja ERG do aparatu do badania potencjałów wywołanych i EMG umożliwiająca wykonywanie badań: ERG pattern ERG flash EOG | Tak |  |
|  | W zestawie gogle do stymulacji wzrokowej czas wyświetlania bodźca: 20-1000 ms tryb: lewy, prawy, obydwa | Tak |  |
|  | Stymulator wzrokowy o następujących parametrach minimalnych: możliwość wykonania badań: Pattern VEP, Flash VEP, ERG, EOG wymagane parametry dla stymulacji typu „Pattern” (szachownice): pełne, połówki, ćwiartki, liczba segmentów poziomych do 128 | Tak |  |
|  | Program administracyjny: baza danych w standardzie SQL; oprogramowanie administracyjne (zarządzanie bazą danych pacjentów i zapisów) z możliwością definiowania kryteriów wyszukiwania i możliwością archiwizacji na nośnikach zewnętrznych typu CDR, CDRW, DVDR, DVDRW, PENDRIVE, etc; | Tak, należy opisać |  |
|  | Oprogramowanie medyczne zawierające protokoły do badań: ERG pattern ERG flash EOG | Tak, należy opisać |  |
|  | Generator raportów badania, bazujący na edytorze tekstu i umożliwiający tworzenie własnych wzorców; | Tak, należy opisać |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące, liczona od dnia podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego | Tak, należy podać |  |
|  | W ramach 24 miesięcznej gwarancji bezpłatna wymiana uszkodzonych części zamiennych | Tak |  |
|  | Maksymalna liczba napraw skutkująca wymianą podzespołu na nowy wynosi maksymalnie 3 naprawy | Tak |  |
|  | Gwarancja obejmuje koszty dojazdu/przejazdu serwisantów | Tak |  |
|  | Gwarancja obejmuje koszty robocizny | Tak |  |
|  | Gwarancja obejmuje bezpłatny przegląd techniczny i konserwacyjny wraz z kosztami materiałów eksploatacyjne do wykonania przeglądów technicznych i konserwacyjnych określony zgodnie z wymogami producenta wykonywany pod koniec 24 miesięcznego okresu gwarancji | Tak |  |
|  | W ramach gwarancji transport i dostawy części zamiennych związane z naprawami są bezpłatne | Tak |  |
|  | Gwarancja obejmuje bezpłatne inne koszty niezbędne do wykonania naprawy | Tak |  |
|  | Gwarancja zostaje przedłużana automatycznie o czas niezbędny do usuwania awarii. | Tak |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) | Tak |  |
|  | Zapewnienie dostępności zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | Tak |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych należy dostarczyć zamawiającemu do protokółu zdawczo-odbiorczego | Tak |  |
| 2. Audiometr |
|  | Możliwość wykonywania badań audiometrycznych i tympanometrycznych. | Tak |  |
|  | Audiometria w standardzie IEC60645-1, Typ 4 | Tak |  |
|  | Tympanometria w standardzie: IEC 61027, Typ 2 | Tak |  |
|  | Bezpieczeństwo: IEC60601-1, Klasa 1, Typ B, EMC: IEC60601-1-2 | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V/50 Hz | Tak |  |
|  | Tolerancja napięcia sieciowego maksymalnie 10% | Tak, należy podać |  |
|  | Klasa bezpieczeństwa I typ B | Tak |  |
|  | Tympanometria w szerokim zakresie ciśnień dla tonu 226 Hz | Tak |  |
|  | Pomiar odruchów IPSI, Kontra zakres częstotliwości [Hz] i rodzaj bodźca: IPSI: 500 ( 4000 Hz, Kontra: 250 Hz ( 8 000 Hz; Szum: LP, HP, WN | Tak |  |
|  | Pomiar progu odruchu IPSI, Kontra zakres poziomu IPSI 110 dB HL, Kontra 120 dB HL | Tak |  |
|  | Zanikanie odruchu – test Decay | Tak |  |
|  | Programowane metody badania odruchu co najmniej dwa różne zestawy badań odruchów | Tak |  |
|  | Test trąbki Eustachiusza - Test Wiliamsa | Tak |  |
|  | Automatyczna procedura testu. Zdalna obsługa automatycznego testu bezpośrednio z sondy. Zdalne sterowanie przyciskiem umieszczonym w sondzie | Tak |  |
|  | Komunikacja z komputerem PC dla gromadzenia i drukowania wyników badań tympanometrii i audiometrii tonalnej | Tak |  |
|  | Wizualizacja wyników na wbudowanym ekranie LCD umożliwiającym przeglądanie wyniku badania ucha tymanometria i odruchy. | Tak |  |
|  | Uniwersalna sonda tympanometryczna: diagnostyczna oraz kliniczna | Tak |  |
|  | Warianty słuchawek: kompatybilne z TDH 39 i wewnątrzusznymi Ear-Tone 3A | Tak |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna | Tak |  |
|  | Szybkie sprawdzenie kalibracji tympanometru | Tak |  |
| 3. EEG |
|  | Urządzenie medyczne nowe. | Tak |  |
|  | Bezprzewodowy system telemetryczny do rejestracji i monitorowania parametrów elektrofizjologicznych (prezentacja on-line rejestrowanych parametrów) z możliwością wykonywania fotostymulacji; wymagana synchronizacja rejestrowanych parametrów z zapisem cyfrowego wideo i fotostymulatorem. | Tak, należy opisać |  |
|  | Certyfikat CE i deklaracja zgodności producenta (zgodnie z obowiązującym prawem) należy dostarczyć najpóźniej zamawiającemu do protokółu zdawczo-odbiorczego | Tak, należy opisać |  |
|  | Wymagany rejestrator telemetryczny – bezprzewodowy transfer rejestrowanych parametrów do stacji komputerowej z prezentacją on-line rejestrowanych aktualnie sygnałów EEG i poligraficznych. Wymagana metoda przesyłu danych – WIFI. | Tak, należy opisać |  |
|  | Zasięg transferu (maksymalna odległość rejestratora od odbiornika/punktu dostępowego) – min. 40 m. | Tak, należy opisać |  |
|  | Możliwość zwiększenia zasięgu poprzez dodanie kolejnych punktów dostępowych (odbiorników) WIFI. | Tak, należy opisać |  |
|  | Zasilanie rejestratora: bateryjne lub akumulatorowe, zapewniające min. 24 godziny ciągłej rejestracji i prezentacji on-line zapisu na ekranie wyświetlacza stacji komputerowej. Wymagana możliwość wymiany źródła zasilania bez przerywania rejestracji sygnałów. | Tak, należy opisać |  |
|  | Maksymalna masa rejestratora <1000 g. | Tak, należy opisać |  |
|  | Maksymalne wymiary rejestratora <150 x 70 x 150 mm . | Tak, należy opisać |  |
|  | Wymagane rodzaje badań, które mają być wykonywane na rejestratorze: Standardowe EEG z POLIGRAFIĄ (wymagane: min. 21 kanałów unipolarnych EEG + min. 8 kanałów bipolarnych do poligrafii; + min. 2 wejścia DC + dodatkowe wejście do rejestracji SpO2 + dodatkowe wejście na marker zdarzeń); | Tak, należy opisać |  |
|  | Wymagana możliwość doposażenia w przyszłości do badań: PSG - BADANIE SNU (wymagane: min. 6 kanałów unipolarnych EEG + min. 24 kanały poligraficzne, w tym min. 8 bipolarnych; + min. 2 wejścia DC + dodatkowe wejście do rejestracji SpO2 + dodatkowe wejście na marker zdarzeń); LTM – monitoring wielogodzinny (wymagane: min. 60 kanałów unipolarnych EEG; + min. 2 wejścia DC + dodatkowe wejście do rejestracji SpO2 + dodatkowe wejście na marker zdarzeń); | Tak, należy opisać |  |
|  | Wymagane parametry wzmacniaczy rejestratora: impedancja wejściowa: min. 200 MOhm (dla wejść DC min. 1,5 MΩ); poziom szumów: max 3mikro Vp-p (dla wejść DC: max 10mVp-p); przetwornik A/D: min. 16 bit; CMRR: min. 105 dB dla kanałów unipolarnych (min. 100 dB dla kanałów bipolarnych); | Tak, należy opisać |  |
|  | Pozostałe wymagania dot. rejestratora: wbudowany wyświetlacz LCD, umożliwiający m.in. prezentację pomiaru impedancji elektrod; synchronizacja zapisu sygnałów EEG i poligraficznych z rejestrowanym obrazem wideo; synchronizacja zapisu z wymaganym w ofercie fotostymulatorem (wymagana częstość błysku: 0-60Hz); | Tak, należy opisać |  |
|  | Stacja komputerowa z wyświetlaczem LCD (min. rozdzielczość 1920 x 1200 i przekątna min. 22”) i drukarką laserowa (wydruk w tonacji czarno-białej) obsługująca oprogramowanie medyczne będące integralną częścią zamawianego urządzenia. | Tak, należy opisać |  |
|  | Osprzęt i oprogramowanie do wideometrii cyfrowej (system PAL, min. rozdzielczość: 720 x 576 pikseli, dekoder MPEG4); rejestracja zapisów wideo i dźwięku na dysku twardym; możliwość podłączenia dowolnej kamery użytkownika. | Tak, należy opisać |  |
|  | Program administracyjny: baza danych w standardzie SQL; oprogramowanie administracyjne (zarządzanie bazą danych pacjentów i zapisów) z możliwością definiowania kryteriów wyszukiwania i możliwością archiwizacji na nośnikach zewnętrznych typu CDR, CDRW, DVDR,etc; | Tak, należy opisać |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji na ekranie monitora aktualnie rejestrowanego zapisu on-line (wraz z obrazem wideo) oraz dowolnego – wcześniej zarejestrowanego fragmentu zapisu (wraz z obrazem wideo i analizą DSA). | Tak, należy opisać |  |
|  | Prezentacja na ekranie monitora pomiaru impedancji on-line (niezależnie od możliwości odczytu impedancji bezpośrednio z wyświetlacza LCD rejestratora). | Tak, należy opisać |  |
|  | Wymagane analizy i prezentacje on-line: prezentacja rejestrowanego zapisu w dowolnym montażu odprowadzeń; możliwość modyfikowania w trakcie zapisu dowolnego montażu; możliwość jednoczesnej prezentacji na ekranie paru montaży (min. 60 wyświetlanych odprowadzeń); analiza on-line FFT + prezentacja on-line mappingu FFT; | Tak, należy opisać |  |
|  | Wymagane analizy off-line: standardowa analiza EEG; analizy FFT; wielokanałowa (min. 8) analiza DSA (Density Spectral Array) z wizualizacją trendów; analiza danych w formacie EDF; eksport wybranego zapisu (wraz z zarejestrowanym wideo) do pliku samorozpakowującego się w celu przeglądania i analizy na dowolnym komputerze; | Tak, należy opisać |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące liczona od dnia podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego | Tak |  |
|  | Gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę uszkodzonych części zamiennych | Tak |  |
|  | Maksymalna liczba napraw skutkująca wymianą podzespołu na nowy wynosi maksymalnie 3 naprawy | Tak |  |
|  | Gwarancja obejmuje koszty dojazdu/przejazdu serwisantów | Tak |  |
|  | Gwarancja obejmuje koszty robocizny | Tak |  |
|  | Gwarancja obejmuje bezpłatny przegląd techniczny i konserwacyjny wraz z kosztami materiałów eksploatacyjne do wykonania przeglądów technicznych i konserwacyjnych określony zgodnie z wymogami producenta wykonywany pod koniec okresu gwarancji wynoszącej co najmniej 24 miesiące | Tak |  |
|  | Gwarancja obejmuje bezpłatny transport części zamiennych niezbędnych do wykonania napraw | Tak |  |
|  | Gwarancja obejmuje bezpłatne inne koszty niezbędne do wykonania naprawy | Tak |  |
|  | Długość gwarancja zostaje przedłużana automatycznie o czas niezbędny na usuwania awarii. | Tak |  |
|  | Zapewnienie dostępności zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | Tak |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) | Tak, należy podać |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych dostarczone najpóźniej zamawiającemu do protokółu zdawczo-odbiorczego | Tak |  |
| 4. EMG/EP elektromiograf |
|  | Urządzenie medyczne nowe | Tak |  |
|  | Aparat stacjonarny na mobilnej metalowej platformie jezdnej (koła o średnicy min. 10 cm), bazujący na systemie komputerowym. Platforma jezdna wyposażona w ruchome wysięgniki do montażu monitorów LCD oraz wzmacniaczy. Zasilanie 220-240V, 50 Hz (w zestawie separowany galwanicznie transformator bezpieczeństwa min. 1200VA); | Tak, należy opisać |  |
|  | Certyfikat CE i deklaracja zgodności producenta, powiadomienie/ zgłoszenie prezesa URPL lub inny dokument dopuszczający do obrotu (zgodnie z obowiązującym prawem). Typ ochrony przed porażeniem elektrycznym: BF, dostarczone zamawiającemu najpóźniej do protokółu zdawczo-odbiorczego | Tak, należy opisać |  |
|  | Wzmacniacze min. 2-kanałowe (z możliwością rozbudowy do 12 kanałów) Parametry minimalne: przetwornik ADC 16 bitowy; wejścia, umożliwiające stosowanie elektrod standardowych (touch-proof); impedancja wejściowa wzmacniaczy: ≥ 1000 MΩ (dla sygnałów synfazowych); ≥ 200 MΩ (dla sygnałów różnicowych); CMMR wzmacniaczy: > 110 dB (dla izolowanych wzmacniaczy przy zrównoważonej impedancji elektrod); - szum własny wzmacniaczy: < 0,6 µVrms (dla kabli standardowych „touch-proof”); czułość od 1 μV/dz. do 10 mV/dz.; szerokość pasma rejestracyjnego: 0,01 Hz - 20kHz; | Tak, należy opisać |  |
|  | Wzmacniacze min. 2-kanałowe (z możliwością rozbudowy do 12 kanałów) z wbudowanym generatorem sygnału kalibracyjnego oraz miernik do pomiaru impedancji elektrod – prezentacja wyników pomiaru impedancji na ekranie monitora lub na głowicy wzmacniaczy; | Tak |  |
|  | Panel zdalnego sterowania, umożliwiający obsługę wszystkich podstawowych funkcji oprogramowania medycznego + pedał nożny do obsługi wybranych funkcji oprogramowania medycznego. | Tak, należy opisać |  |
|  | Stymulator elektryczny o następujących parametrach minimalnych: liczba kanałów: min. 1; tryby stymulacji: monofazowa, bifazowa (tryby: dodatni, ujemny, bipolarny, naprzemienny); zakres stymulacji: od 0 do 100 mA; czas trwania bodźca 0,01-1 ms; | Tak, należy opisać |  |
|  | Stymulator akustyczny o następujących parametrach minimalnych: rodzaje bodźców: click (trzask) i tonalny ; polaryzacja bodźca: sprężanie „+” (condensation), rozprężanie „-„ (rarefaction), naprzemienny (alternating); natężenie bodźca: od 0 dB do 135 dB pSPL ; częstotliwości bodźców tonalnych: (min. od 50 Hz do 10 kHz); w komplecie słuchawki wewnątrzuszne; | Tak, należy opisać |  |
|  | Możliwość doposażenia aparatu o stymulator wzrokowy o następujących parametrach minimalnych: - możliwość wykonywania badań: Pattern VEP, Flash VEP, ERG, EOG; - wymagane parametry dla stymulacji typu „pattern” (szachownice): pełne, połówki, ćwiartki, liczba segmentów poziomych: do 128; | Tak, należy opisać |  |
|  | Obecność zewnętrznego wejścia/ wyjścia do wyzwalania typu TTL; | Tak, należy opisać |  |
|  | Żadne elementy medyczne aparatu nie mogą być montowane w obudowie komputera (wymagana łatwość wymiany komputera w przyszłości na inny/nowszy); | Tak, należy opisać |  |
|  | Stacja komputerowa z wyświetlaczem LCD (min. rozdzielczość 1920 x 1200 i przekątna min. 22”) i drukarką laserowa (wydruk w tonacji czarno-białej) obsługująca oprogramowanie medyczne będące integralną częścią zamawianego urządzenia. | Tak, należy opisać |  |
|  | Program administracyjny: baza danych w standardzie SQL; oprogramowanie administracyjne (zarządzanie bazą danych pacjentów i zapisów) z możliwością definiowania kryteriów wyszukiwania i możliwością archiwizacji na nośnikach zewnętrznych typu CDR, CDRW, DVDR, DVDRW, PENDRIVE, etc; | Tak, należy opisać |  |
|  | Programy medyczne: elektroneurografia / badanie szybkości przewodzenia (MCS, SCS) wraz z normami przewodnictwa i wbudowanym w oprogramowanie medyczne atlasem anatomicznym; EMG podstawowe (rejestracja czynności spontanicznej, próba wysiłkowa, fala F i H, Blink Reflex, próba miasteniczna / dekrement,); - próba miasteniczna zaprogramowana w taki sposób, aby kolejne etapy badania były uruchamiane automatycznie po zadanym odcinku czasu (odcinki czasowe pomiędzy kolejnymi etapami powinny być dowolnie programowane); EMG zaawansowane (QEMG) - rejestracja czynności spontanicznej o zadanych warunkach (triggered) z możliwością uśredniania i analizy off-line oraz automatyczna analiza ilościowa EMG; potencjały wywołane EP/PW (somatosensoryczne, wzrokowe i słuchowe); | Tak, należy opisać |  |
|  | Generator raportów badania, bazujący na edytorze tekstu i umożliwiający tworzenie własnych wzorców; | Tak, należy opisać |  |
|  | Pakiet elektrod i past: elektrody igłowe koncentryczne EMG min. 50 szt.(0,35x30 mm lub dłuższe) elektrody podskórne jednorazowego użytku 100 szt. elektroda uziemiająca płytkowa min. 2 szt. elektroda stymulująca bipolarna min. 2 szt. elektroda odbiorcza bipolarna min. 2 szt. elektroda obrączkowa min. 2 szt. elektroda dyskowa EMG min. 2 szt. para przewody do elektrod samoprzylepnych (tzw. krokodylki) min. 3 szt. elektrody samoprzylepne jednorazowe – min. 100 szt. zestaw past i żeli – min. 6 opakowań wkładki do słuchawek wewnątrzusznych 13mm – min. 100szt. wkładki do słuchawek wewnątrzusznych 10mm – min. 100szt. | Tak |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego | Tak |  |
|  | Gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę uszkodzonych części zamiennych | Tak |  |
|  | Maksymalna liczba napraw skutkująca wymianą podzespołu na nowy wynosi maksymalnie 3 naprawy | Tak |  |
|  | Gwarancja obejmuje koszty dojazdu/przejazdu serwisantów | Tak |  |
|  | Gwarancja obejmuje koszty robocizny | Tak |  |
|  | Gwarancja obejmuje bezpłatny przegląd techniczny i konserwacyjny wraz z kosztami materiałów eksploatacyjne do wykonania przeglądów technicznych i konserwacyjnych określony zgodnie z wymogami producenta wykonywany pod koniec okresu gwarancji wynoszącej co najmniej 24 miesiące | Tak |  |
|  | Wykonawca w ramach gwarancji zapewnia bezpłatny transport, części zamiennych niezbędnych do wykonania napraw gwarancyjnych | Tak |  |
|  | W ramach gwarancji inne nie wymienione naprawy będą wykonywane bezpłatnie | Tak |  |
|  | Gwarancja przedłużana jest automatycznie o czas niezbędny do usuwania awarii. | Tak |  |
|  | Zapewnienie dostępności zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | Tak |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) | Tak |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych zostaną dostarczone zamawiającemu najpóźniej do protokółu zdawczo-odbiorczego | Tak |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

|  | Instalacja aparatów przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szkolenie przynajmniej 3 osób spośród personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatów w miejscu instalacji. | Tak |  |
|  | Dostarczony aparat powinien być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w j. polskim lub angielskim, wypisany paszport techniczny | Tak |  |
|  | Adres oraz fax, telefon, email obsługującego autoryzowanego punktu serwisowego | Tak, należy podać |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 14 do SIWZ

Część 14

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Chromatograf cieczowy

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: B-28

Zamawiana ilość (szt.) – 1szt

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38432200-4 Chromatografy

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr hab. Łukasz Adaszek telefon stacjonarny: 81 445-61-92, mail: ukaszek0@wp.pl Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt UP w Lublinie |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Chromatograf cieczowy - pompa. |
| 1. | przepływ | 0,001 do 5 ml/min, |  |
| 2. | praca w zakresie ciśnień | do 600 bar |  |
| 3. | szeregowy układ tłoków | TAK |  |
| 4. | niskociśnieniowy gradient czteroskładnikowy | TAK |  |
| 5. | wbudowany degazer próżniowy sześciokanałowy (4 rozpuszczalniki do gradientu, 2 do przemywania autosamplera) | (480 µl/kanał) |  |
| 6. | precyzja przepływu | nie gorsza niż 0,075% RSD |  |
| 7. | dokładność przepływu | 1% lub lepsza |  |
| 8. | elektroniczna kompensacja ściśliwości rozpuszczalnika i eliminacja pulsacji |  |  |
| 9. | możliwość wymiany głowic na głowice o mniejszej objetości tłoków (dedykowane do aplikacji mikro) | Tak |  |
| 10. | dokładność składu fazy ruchomej | nie gorsza niż +/- 0,5 %Tak |  |
| 11. | możliwość pracy pompy w układzie gradientowym bez mieszalnika – tryb wysokiej częstotliwości pracy pozwalający na zmniejszenie objętości martwej układu bez straty dokładności gradientu. | TAK |  |
| 12. | Pompa dostępna z wbudowanym zaworem auto-płukania | TAK |  |
| 13. | Zasilanie bezpiecznym napięciem 24V DC | TAK |  |
| Chromatograf cieczowy - autosampler |
|  | pojemność tacy autosamplera: | 195 fiolek po 1 ml lub 120 po 1,5 ml (standard) lub 72 x 4 ml lub 2 płytki MTP |  |
|  | zakres nastrzyku: | 01 -50 µl (przy pętli 200 µl zakres 0,1 – 100 µl) |  |
|  | układ pracy autosamplera X-Y, Z | Tak |  |
|  | pracaautosampleranazasadziemetodynastrzykupętli (cut injection, all volume injection, full loop injection) | Tak |  |
|  | przeniesienie próby (carry-over) | nie gorsze niż 0,003% |  |
|  | precyzja nastrzyku dla 10 ul | nie gorsza niż 0,2% RSD |  |
|  | opcjonalny, wbudowany dwukanałowy degazer | 250 µl/kanał |  |
|  | możliwość opcjonalnego termostatowania próbek | 1-450C w kroku co 10C |  |
|  | blokada otwarcia drzwi podczas analizy | Tak |  |
|  | Zasilanie bezpiecznym napięciem 24V DC | Tak |  |
| Chromatograf cieczowy – termostat do kolumn |
|  | zakres termostatowania: temperatura otoczenia minus 15 C do 85 C (temperatura otoczenia plus 60 C) | Tak |  |
|  | termostatatowanie elementem Peltier + system cyrkulacji powietrza | Tak |  |
|  | precyzja kontroli temperatury lepsza niż 0,2oC | Tak |  |
| Chromatograf cieczowy – detektor DAD |
|  | Zakres dł. fali | 190 – 900 nm |  |
|  | Szum | nie gorszy niż 0,5 x 10-5 AU |  |
|  | Dryf | nie gorszy niż 0,4 x 10-3 AU/h |  |
|  | Rozdzielczość długości fali | maximum 0,8 nm |  |
|  | Wyposażony w dwie lampy Deutefrową i Wolframową | TAK |  |
|  | Dodatkowo wyposażony w lampę rtęciową do kontroli i kalibracji długości fali | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru szerokości szczeliny minimum 1 nm i 4 nm. | TAK |  |
|  | Liczba diod 1024 | TAK |  |
|  | Zasilanie bezpiecznym napięciem 24V DC | TAK |  |
| Chromatograf cieczowy – podstawa na rozpuszczalniki |
|  | Zintegrowana wielkością z innymi modułami, mieszcząca butelki w ilości max 6 x 1L + 3 x 0,5L | TAK |  |
|  | Wbudowany zasilacz dostarczający zasilanie dla pozostałych modułów chromatografu | TAK |  |
| Chromatograf cieczowy - Oprogramowanie |
|  | zgodne z wytycznymi FDA 21 CFR Part 11 | TAK |  |
|  | posiadające funkcję SST | TAK |  |
|  | umożliwiające eksport danych do programów Microsoft Access i Excel | TAK |  |
|  | możliwość tworzenia własnych formatów raportów | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy do systemu client/Server | TAK |  |
|  | komunikacja z komputerem za pomocą interface USB | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Instalacja i szkolenie w zakresie obsługi dla min. 3 osób w siedzibie użytkownika. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/ | możliwość sterowania systemem z opcjonalnego, dotykowego panelu sterowania, który może kontrolować wszystkie moduły | TAK |  |
| 3/ | Wysokość systemu złożonego z pompy, detektora (UV lub DAD lub RI), autosamplera i termostatu nie większa niż 700 mm | TAK |  |
| 4/ | Kolektor frakcji | TAK |  |
| 5/ | rak na min. 144 probówki o pojemnościach: 13 mm lub 35 po 50 ml, przepływ maksymalny – 100 ml/min, | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 15 do SIWZ

Część 15

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Chromatograf gazowy

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: A-17

Zamawiana ilość (szt.):  1szt

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38432210-7 Chromatografy gazowe

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr hab. Łukasz Adaszek telefon stacjonarny: 81 445-61-92, mail: ukaszek0@wp.pl Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: : Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt UP w Lublinie |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Chromatograf gazowy - pompa. |
| a) | potencjał jonizacji | 10-200 eV |  |
| b) | ogrzewanie źródła jonów dwafilamenty w źródle jonów | od 140 do 260oC |  |
| c) | metalowy analizator kwadrupolowy z tzw. prefiltrem (pre-rods) który minimalizuje szumy i wydłuża życie analizatora. | TAK |  |
| d) | Analizator nie wymaga wygrzewania w celu czyszczenia | TAK |  |
| e) | łatwy dostęp do źródła jonów za pomocą skracający czas czyszczenia urządzenia. | TAK |  |
| f) | zakres mas | m/z 1,5-1000 |  |
| g) | stabilność sygnału:. | 0,1 amu/48 godz |  |
| h) | praca w trybach: Scan, SIM (64 kanały z możliwością oznaczania 64 grup w każdym kanale), tryb SIM/Scan | TAK |  |
| i) | szybkość skanowania do 10000 amu/sec z częstotliwością do 50 Hzw trybie Scan i 100 Hz w trybie SIM, | TAK |  |
| j) | Czułość EI: S/N co najmniej 450:1 dla 1 pg OFN na kolumnie 30m | TAK |  |
| k) | pompa próżniowa turbomolekularna o wydajności min: | 58 l/s (He) |  |
| l) | możliwość rozbudowy o gniazdo bezpośredniego dozowania | TAK |  |
| m) | maksymalny przepływ przez kolumnę do 4 ml/min (He) | TAK |  |
| n) | elektroniczna kontrola przepływu i ciśnienia | TAK |  |
| o) | do 7 kroków (ramp) programowania zmian przepływu lub ciśnienia | TAK |  |
| p) | standardowo zainstalowany dozownik typu „split/splitless”, możliwość zainstalowania dozownika OCI/PTV | TAK |  |
| q) | stosunek podziału programowany w zakresie: | od 0 do 9999,9 |  |
| r) | zakres ciśnień: | od 0 do 970 kPa |  |
| s) | przepływy programowany w zakresie: | od 0 do 1200 ml/min |  |
| t) | tryb utrzymywania stałej szybkości przepływu, podczas zmian temperatury | TAK |  |
| u) | temperatura pracy pieca: | Od +4(C powyżej temperatury pokojowej do 450(C |  |
| v) | 20 kroków (ramp) programowania zmian temperatury pieca | TAK |  |
| w) | programowalny zakres szybkości zmiany temperatury: co najmniej w zakresie: | od -250 do 250(C/min. |  |
| x) | szybkość chłodzenia pieca od 450 do 50(C poniżej 3,4 min | TAK |  |
| y) | kompensacja zmian ciśnienia atmosferycznego | TAK |  |
| z) | przyrząd posiada wbudowany duży wyświetlacz LCD: 240 na 320 punktów | TAK |  |
| aa) | przyrząd posiada wbudowane tzw. „inteligentne” funkcje auto-diagnostyczne | TAK |  |
| bb) | przyrząd wyposażony w funkcję „ecomode” minimalizującą zużycie prądu i gazu nośnego w trybie bezczynności. | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Instalacja i szkolenie w zakresie obsługi dla min. 3 osób w siedzibie użytkownika. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/ | Gwarancja na minimum 24 miesiące, liczona od dnia podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 16 do SIWZ

Część 16

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Spektrometr absorpcji atomowej

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: A-45

Zamawiana ilość (szt.): 1 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38433000-9 Spektrometry

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr hab. Łukasz Adaszek telefon stacjonarny: 81 445-61-92, mail: ukaszek0@wp.pl Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt UP w Lublinie |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Spektrometr w technice płomieniowej 1 szt |
| 1 | Zakres spektralny: | 185-900 nm |  |
|  | Monochromatorem Czerny-Turnera o długości, co najmniej 33 cm | Tak |  |
|  | system dwuwiązkowy | Tak |  |
|  | siatka dyfrakcyja holograficzna | 1800 linii/mm |  |
|  | Zmienna regulowaną szczelinę monochromatora w zakresie regulacji od 0.2 do 1.0 nm z regulowaną wysokością | Tak |  |
|  | szybkość skanowania monochromatora co najmniej 2000 nm/min | Tak |  |
|  | tryb pracy w tzw. szybkiej sekwencji-pomiar absorbancji wszystkich analizowanych pierwiastków w jednej próbce zanim nastąpi pomiar tych samych pierwiastków w następnej próbce | Tak |  |
|  | system rozpoznawania lamp kodowanych | Tak |  |
|  | tytanowy palnik 10 cm acetylen/powietrze | Tak |  |
|  | tytanowy palnik 6 cm acetylen-podtlenek azotu | Tak |  |
|  | Zmieniacz lamp na 8 lamp z katodą wnękową | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenie 4 Ultra Lamp/lamp o podwyższonej intensywności | Tak |  |
|  | Nie dopuszcza się uchwytu lamp w postaci karuzeli | Tak |  |
|  | Nie dopuszcza się modulacji lamp przy pomocy tzw.choppera | Tak |  |
|  | Wyposażony w rozpylacz do pracy z roztworami wodno-kwaśnymi oraz organicznymi | Tak |  |
|  | Detektor – fotopowielacz | Tak |  |
|  | Spektrometr musi współpracować z kuwetą grafitową z korekcja deuterową | Tak |  |
|  | Deuterowa korekcja tła w technice płomieniowej. | Tak |  |
|  | Piec grafitowy pracujący w temp. do 3000 C | Tak |  |
|  | Kamera wideo umożliwiająca podgląd kuwety grafitowej (etap suszenia i pirolizy) | Tak |  |
|  | Spektrometr musi mieć możliwość współpracy z systemem wprowadzania próbki do atomizera płomieniowego opartym na dwóch pompach perystaltycznych umożliwiający: - tworzenie 30 punktowej krzywej kalibrowania z jednego wzorca - rozcieńczanie próbek w trybie on-line „tzn podczas trwania pomiaru – aspiracji próbki” jeśli próbka jest poza zakresem krzywej kalibrowania. - praca w trybie dodatku wzorca - praca w trybie dodatku modyfikatora | Tak |  |
|  | Zamknięty układ chłodzenia do kuwety grafitowej | Tak |  |
|  | Cichy kompresor do techniki płomieniowej | Tak |  |
|  | komputer sterujący | Tak |  |
|  | Autosampler do pieca grafitowego na min. 50 pozycji plus 5 pozycji na modyfikatory | Tak |  |
|  | Generator wodorków do spektrometru | Tak |  |
|  | Lampy z katodą wnękową, kodowane, jednopierwiastkowe – po 1 szt.: Cu, Pb, Cd, Zn, Mo, Fe, Co, Se | Tak |  |
|  | Lampa z katodą wnękową, kodowana, wielopierwiastkowa – 1 szt.: Cu-Fe-Mn-Zn. | Tak |  |
| 29. | Zestaw materiałów eksploatacyjnych obejmujący co najmniej: Zapasowe kuwety grafitowe 20 szt. Zapasowe kontakty do pieca grafitowego: 1 komplet. Naczynka do automatycznego podajnika próbek: 1000 szt. | Tak |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Certyfikat ISO 9000 dla w/w urządzenia dołączony przez wykonawcę do protokół€ zdawczo-odbiorczego | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/ | Szkolenie w siedzibie użytkownika przez 3 dni w trakcie instalacji | TAK |  |
| 3/ | Minimum 24 miesięczna gwarancja i serwis, liczone od dnia podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego | TAK |  |
| 4/ | Spektrometr musi być fabrycznie nowy, rok produkcji 2014 | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 17 do SIWZ

Część 17

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Waga laboratoryjna

1/ Waga precyzyjna z oceną deklaracji zgodności

2/ Waga analityczna z oceną deklaracji zgodności

Nr kontraktu/poz. kontrakcie: B-67

Zamawiana ilość (szt.): pozycja 1 – 6 szt.,   pozycja 2 – 2 szt

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: Elektroniczne wagi analityczne 38311100-9

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr hab. Łukasz Adaszek telefon stacjonarny: 81 445-61-92, mail: ukaszek0@wp.pl Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt UP w Lublinie |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Waga precyzyjna z oceną deklaracji zgodności 6 szt. |
|  | zakres ważenia : Max = 2100 g | Tak |  |
|  | całkowity zakres tary wagi: | 0-2100 g |  |
|  | - działka odczytowa : | d = 0,01 g |  |
|  | klasa II | tak |  |
|  | działka legalizacyjna | e = 0,1 g |  |
|  | powtarzalność (odchylenie standardowe) | 10 mg |  |
|  | liniowość (odchylenie standardowe): | 30 mg |  |
|  | dryft czułość w zakresie 10-30◦C | nie większy niż: ± 5ppm/K |  |
|  | kalibracja/adiustacja wewnętrzna | Tak |  |
|  | waga wyposażona w kalibrację/adiustacja automatyczna (w przypadku upływu czasu lub zmiany temperatury | Tak |  |
|  | średni czas stabilizacji | Nie dłuższy niż 2 s |  |
|  | czas reakcji wyświetlacza wagi | -: 0,1/0,2 s |  |
|  | pełna zgodność raportów i oprogramowania z ISO/GLP na wydruku i na wyświetlaczu wagi | Tak |  |
|  | waga wyposażona w pełną pamięć raportów kalibracji/adjustacji uszeregowanych ze względu na datę i czas wykonania | Tak |  |
|  | średnica szalki | nie większa niż: 180 mm |  |
|  | monolityczny system wagowy | Tak |  |
|  | poziomowanie manualne | Tak |  |
|  | waga wyposażona w układ podszalkowy (pierścień podszalkowy) zabezpieczający system wagowy przed zalaniem/ zasypaniem produktem | Tak |  |
|  | masa urządzenia | nie większa niż: 5 kg |  |
|  | wyświetlacz ciekłokrystaliczny kolorowy dotykowy z podziałem pionowym na procesy i aplikacje | Tak |  |
|  | waga wyposażona w aplikacje: ważenie, mieszanie, składniki, statystyka, przeliczanie, określanie gęstości, udział procentowy, przechwyt wartości maksymalnej, zliczanie | Tak |  |
|  | wszystkie aplikacje w menu w formie dotykowych ikon graficznych | Tak |  |
|  | blokada menu zabezpieczająca przed przypadkowymi zmianami | Tak |  |
|  | menu wagi w języku polskim | Tak |  |
|  | waga wyposażona w port mini USB | Tak |  |
|  | waga z możliwością bezpośredniego transferu danych typu plug&play w formie tabelarycznej i tekstowej | Tak |  |
|  | waga legalizowana i zgodna z normami CE | Tak |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak |  |
| Waga analityczna z oceną deklaracji zgodności 2 szt. |
|  | zakres ważenia | Max = 220 g |  |
|  | całkowity zakres tary wagi | 0-220g |  |
|  | działka odczytowa | d =0,1 mg |  |
|  | klasa I | Tak |  |
|  | działka legalizacyjna | e=1 mg |  |
|  | powtarzalność (odchylenie standardowe) | 0,1mg |  |
|  | liniowość (odchylenie standardowe) | 0,2 mg |  |
|  | Dryft czułość w zakresie 10-30◦C | nie większy niż: ± 1.5ppm/K |  |
|  | kalibracja/adiustacja wewnętrzna | tak |  |
|  | waga wyposażona w kalibrację/adiustacja automatyczna (w przypadku upływu czasu lub zmiany temperatury | tak |  |
|  | Średni czas stabilizacji | Nie dłuższy niż 5 s |  |
|  | Czas reakcji wyświetlacza wagi | Nie dłuższy niż 0,2 s |  |
|  | pełna zgodność raportów i oprogramowania z ISO/GLP na wydruku i na wyświetlaczu wagi | Tak |  |
|  | Waga wyposażona w pełną pamięć raportów kalibracji/adjustacji uszeregowanych ze względu na datę i czas wykonania | Tak |  |
|  | średnica szalki | nie większe niż: 90 mm |  |
|  | wysokość osłony komory ważącej | nie większa niż 209 mm |  |
|  | ręcznie otwierana osłona komory ważącej | Tak |  |
|  | komora ważąca wyposażona w system rynnowy uniemożliwiająca wnikanie produktu i blokowanie się drzwiczek osłon bocznych | Tak |  |
|  | możliwość wymiany i czyszczenia wszystkich szyb osłon wagi | Tak |  |
|  | monolityczny system wagowy | Tak |  |
|  | poziomowanie manualne | Tak |  |
|  | masa urządzenia | nie większa niż: 5 kg |  |
|  | wymiary wagi | nie większe niż 360 x 216 x 320 mm |  |
|  | wyświetlacz ciekłokrystaliczny kolorowy dotykowy, z podziałem pionowym na procesy i aplikacje | tak |  |
|  | waga wyposażona w aplikacje: ważenie, mieszanie, składniki, statystyka, przeliczanie, określanie gęstości, udział procentowy, przechwyt wartości maksymalnej, zliczanie | Tak |  |
|  | wszystkie aplikacje w menu w formie dotykowych ikon graficznych | Tak |  |
|  | blokada menu zabezpieczająca przed przypadkowymi zmianami | Tak |  |
|  | menu wagi w języku polskim | Tak |  |
|  | waga wyposażona w port mini USB | Tak |  |
|  | waga z możliwością bezpośredniego transferu danych typu plug&play w formie tabularycznej i tekstowej | Tak |  |
|  | Waga legalizowana i zgodna z normami CE | Tak |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące liczona od dnia podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego | Tak |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Dot. poz. 1 i 2 Instalacja i szkolenie w zakresie obsługi dla min. 3 osób w siedzibie użytkownika. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 18 do SIWZ

Część 18

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Spektrofotometr - 2 sztuki

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: A-44

Zamawiana ilość (szt.): pozycja 2 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38 50 00 00-0 - Aparatura kontrolna i badawcza

| 1. . Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr hab. Łukasz Adaszek telefon stacjonarny: 81 445-61-92, mail: ukaszek0@wp.pl Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt UP w Lublinie |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Spektrofotometr – 2 szt. |
|  | spektrofotometr mikrolitrowy do pomiaru stężenia DNA, RNA i białek | Tak |  |
|  | źródło światła – ksenonowa lampa błyskowa | Tak |  |
|  | pomiar absorbancji przy 230, 260 i 280nm | Tak |  |
|  | limit detekcji DNA – 2 ng/ul | Tak |  |
|  | górna granica mierzonego stężenia DNA – 2000 ng/ul | Tak |  |
|  | długość drogi optycznej – 0,5 mm, stała droga optyczna, bez ruchomych elementów- urządzenie nie wymagające okresowej kalibracji | Tak |  |
|  | powtarzalność pomiarów nie gorsza niż SD<5 ng/ul (2-100 ng/ul) i CV<5% (100-2000 ng/ul) | Tak |  |
|  | typowa objętość próbki – 2 ul | Tak |  |
|  | pomiar bez użycia kuwet, kapilar, wkładek, luster, nakrywek itp. | Tak |  |
|  | Czas trwania pojedynczego pomiaru <3 sekundy | Tak |  |
|  | obsługa przez klawisze na obudowie urządzenia | Tak |  |
|  | wbudowany kolorowy ekran LCD | Tak |  |
|  | wbudowana drukarka termiczna, standardowa szerokość rolki papieru-58mm | Tak |  |
|  | wbudowane oprogramowanie sterujące – urządzenie nie wymagające podłączenia do komputera | Tak |  |
|  | możliwość przeniesienia wyników do komputera przez port USB, automatyczne otwieranie danych pomiarowych w formacie Excel bez potrzeby dodatkowego oprogramowania | Tak |  |
|  | wynik pomiaru DNA ma być prezentowany na ekranie urządzenia w postaci absorbancji dla 3 długości fali 260, 280, 230, a także przeliczonego stężenia oraz stosunków 260/280 i 260/230 | Tak |  |
|  | urządzenie ma zapamiętywać wyniki pomiarów, umożliwiać przewijanie wyników, wyświetlanie ich i drukowanie | Tak |  |
|  | wymiary kompletu nie mogą przekraczać 276x276x120 mm, waga 2,5 kg | Tak |  |
|  | Minimum 24-miesięczna gwarancja, liczona od dnia podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego | Tak |  |
|  | serwis gwarancyjny i pogwarancyjny posiadający aktualną autoryzację producenta urządzenia na wykonywanie napraw gwarancyjnych | Tak |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Dot. poz. 1 i 2 1. Instalacja i szkolenie w zakresie obsługi dla min. 3 osób w siedzibie użytkownika. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/ | Dot. poz. 1 i 2 2.Test instalacyjny obejmujący pomiary stężenia próbek | TAK |  |
| 3/ | Dot. poz. 3 3. Instrukcja obsługi w języku angielskim. | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 19 do SIWZ

Część 19

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Ultrawirówka

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: B-64

Zamawiana ilość (szt.): pozycja 1 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: Wirówki 42931000-1

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr hab. Łukasz Adaszek telefon stacjonarny: 81 445-61-92, mail: ukaszek0@wp.pl Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt UP w Lublinie |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Ultrawirówka 1 szt. |
|  | Prędkość obrotowa | do 100 tys. rpm |  |
|  | Przyspieszenie | nie mniej niż 801 000 x g |  |
|  | Wirowana całkowita objętość | max. do 1500 ml |  |
|  | Interface wbudowany z zaawansowanym oprogramowaniem kontrolno-pomiarowym. Sterowanie przy użyciu dużego ekranu dotykowego LCD zamontowanego na górnej części obudowy ultrawirówki | Tak |  |
|  | Kontrola obrotów | ± 10 rpm |  |
|  | Tolerancja braku wyważenia próby | ± 10%. |  |
|  | Niski pobór mocy, niski poziom wydzielanego ciepła | ≤ 1 kW/h |  |
|  | Zużycie energii podczas biegu jałowego | nie większe niż 60 W |  |
|  | Możliwość przetwarzania energii mechanicznej na elektryczną i zawracania jej do sieci i jednocześnie wyeliminowanie wydzielania ciepła do otoczenia w momencie wyhamowywania (zwalniania obrotów). | Tak |  |
|  | Temperatura kontrolowana w zakresie | co najmniej od 0oC do 40oC z dokładnością ustawień co najmniej 1oC. |  |
|  | Kontrola temperatury | ±0,5oC temp. nastawnej |  |
|  | Kontrola czasu wirowania z dokładnością do 1 min, do 999 godz. I 59 min lub wirowanie ciągłe | tak |  |
|  | Wartość próżni | poniżej 0.8 Pa |  |
|  | Półprzewodnikowy system termostatowania. Chłodzenie wymuszonym obiegiem powietrza. Wolne od CFC i ODC. Automatyczny system dynamicznej identyfikacji rotora zabezpieczający przed przekroczeniem zadanej szybkości wirowania oraz optymalizujący jego temperaturę | Tak |  |
|  | Możliwość zastosowania oryginalnych rotorów producenta wirówki: stałokątnych, wychyleniowych, wertykalnych, prawie wertykalnych oraz przepływowych i zonalnych | Tak |  |
|  | Możliwość programowania wszystkich parametrów wirowania, oraz przeprowadzenia symulacji wirowania na poziomie oprogramowania (symulacji procesu efektywnej sedymentacji w celu optymalizacji metod ultrawirowania) oraz graficznego przedstawienie monitoringu procesu wirowania w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające zapis | co najmniej 1000 programów użytkownika, w 30 krokach każdy |  |
|  | Możliwość zdefiniowania co najmniej 50 unikatowych profili użytkownika | Tak |  |
|  | Możliwość zdalnego sterowania i monitorowania ultrawirówką z poziomu zewnętrznej stacji roboczej (PC) jak również z telefonu komórkowego. | Tak |  |
|  | Możliwość programowania przynajmniej 10 typów przyspieszania i 10 typów hamowania rotora | Tak |  |
|  | Wbudowana biblioteka rotorów oraz probówek i butelek wirówkowych | Tak |  |
|  | Możliwość korzystania z zapisanych danych o wcześniejszych wirowaniach | Tak |  |
|  | Możliwość zapisu i eksportu danych poprzez siec, lub USB. | Tak |  |
|  | Możliwość definiowania czasu startu i zakończenia wirowania | Tak |  |
|  | Możliwość zainstalowania układu filtrów HEPA. | Tak |  |
|  | Poziom hałasu | < 51 dB |  |
|  | Oryginalny rotor stałokątny producenta wirówki ¬tytanowy, o poj. całkowitej 8 x 13.5 ml, maks obroty nie mniej niż 90 000 rpm, maks przyspieszenie nie mniej niż 694 000 x g, współczynnik wydajności k nie więcej niż 25. Rotor w komplecie z adapterami na probówki 6.5 oraz 4.0 mL | Tak |  |
|  | Probówki przezroczyste cienkoscienne o poj. 13.5 ml o wytrzymałości co najmniej 80 tys rpm i przysp. ok. 550 tys x g | co najmniej 50 sztuk |  |
|  | Probówki polialomerowe cienkoscienne o poj. 13.5 ml o wytrzymałości co najmniej 80 tys rpm i przysp. ok. 550 tys x g | co najmniej 50 sztuk |  |
|  | Kapsle tytanowe do próbówek 13.5 mL | co najmniej 8 sztuk |  |
|  | Probówki polialomerowe Quick-Seal cienkoscienne o poj. 13.5 ml o wytrzymałości co najmniej 80 tys rpm i przysp. ok. 550 tys x g | co najmniej 50 sztuk |  |
|  | Butelki poliwęglanowe, zakręcane o poj. 10.4 ml i wytrzymałości do 65 tys rpm i przyspieszeniu ok. 360 tys x g | co najmniej 12 sztuk |  |
|  | Probówki polialomerowe, grubościenne, otwarte o poj. ok. 4 ml, wytrzymałości co najmniej 50 000 rpm | co najmniej 25 szt |  |
|  | Probówki cienkościenne, przejrzyste, otwarte o poj. 6.5 ml i wytrzymałości co najmniej 50 000 rpm | co najmniej 50 sztuk |  |
|  | Probówki polialomerowe cienkościenne, otwarte o poj. 6.5 ml i wytrzymałości co najmniej 50 000 x g | co najmniej 50 sztuk |  |
|  | Kapsle aluminiowe do probówek 6.5 ml | co najmniej 8 szt |  |
|  | Oryginalny rotor wychylnokątny producenta wirówki, tytanowy, o poj. całkowitej 6 x 4.0 ml, maks. obroty 60 000 rpm, maks przyspieszenie nie mniej niż 485 000 x g, współczynnik wydajności k nie więcej niż 45 | Tak |  |
|  | Probówki polialomerowe, otwarte o poj 4 ml, wytrzym. do 60 tys rpm | co najmniej 50 sztuk |  |
|  | Probówki polialomerowe, typu Quicj-Seal o poj ok.1,5 ml, wytrzym. do 60 tys rpm | co najmniej 50 sztuk wraz z kompletem odpowiednich dystansowników (6 sztuk) |  |
|  | Zestaw niezbędnych narzędzi do obsługi rotorów, probówek w tym do wyciągania probówek, do zakładania nakrętek i kapsli, zatapiarka probówek, statywy oraz zestaw do mycia probówek | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 20 do SIWZ

Część 20

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Analizator immunoenzymatyczny

Nr kontraktu/poz. W kontrakcie: B/5a

Zamawiana ilość (szt.): 1 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: przyrządy do badania właściwości fizycznych,  38434580-5

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba udzielająca informacji: dr Andrzej Milczak, tel. stacjonarny: 81 445 61 87, tel. komórkowy: 694293916, e-mail: tatotiny@o2.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Analizator immunoenzymatyczny do laboratoryjnej diagnostyki alergii, chorób autoimmunologicznych oraz monitorowania leczenia astmy. | Tak |  |
|  | Zakres wykonywanych oznaczeń: oznaczanie całkowitego poziomu IgE oznaczanie poziomu specyficznych IgG i IgG4 Przeciwciał przeciwtarczycowych anty-TPO i anty-TG oznaczanie tryptazy oznaczanie białka eozynofilowego parametrów z zakresu chorób autoimmunologicznych: przeciwciała IgG, IgA i IgM | Tak, należy wymienić |  |
|  | Metoda pomiaru: ilościowa | Tak |  |
|  | Tryb pracy: automatyczne dozowanie odczynników, automatyczny przebieg procesu i pomiar, automatyczny wydruk wyniku | Tak |  |
|  | Możliwość programowania paneli oznaczeń | Tak |  |
|  | Czas trwania oznaczenia do 3 godzin | Tak, należy podać |  |
|  | Jednoczesne wykonanie oznaczenia kilku wybranych parametrów z jednej próbki | Tak |  |
|  | Możliwość monitorowania kontroli oznaczeń | Tak |  |
|  | Krzywa kalibracyjna przechowywana w pamięci urządzenia | Tak |  |
|  | Wbudowany komputer i drukarka | Tak |  |
|  | Zestaw startowy odczynników do oznaczania tryptazy w komplecie | Tak |  |
|  | Zestaw startowy odczynników kalibracyjnych do oznaczania tryptazy w komplecie | Tak |  |
|  | Warunki pracy urządzenia: temperatura otoczenia powyżej 18oC, wilgotność 20-80% | Tak, należy podać |  |
|  | Zasilanie: 230-240V, pobór prądu 2,5A | Tak |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

|  | Instalacja i szkolenie w zakresie obsługi dla min. 3 osób w siedzibie użytkownika. | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 21 do SIWZ

Część 21

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Cytometr przepływowy

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: A-19

Zamawiana ilość (szt.): pozycja 1 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38434510-4 Cytometry

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr hab. Łukasz Adaszek telefon stacjonarny: 81 445-61-92, mail: ukaszek0@wp.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt UP w Lublinie |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Cytometr przepływowy 1 szt. |
|  | Cytometr cyfrowy (sygnał przetwarzany na postać cyfrową natychmiast po wyjściu z elektroniki detektora) wyposażony w trzy lasery chłodzone powietrzem: • Niebieski (488 nm), • Czerwony (640 nm) • Fioletowy (405 nm) | Tak |  |
|  | Lasery muszą być stabilizowane termicznie z możliwością automatycznej kalibracji laserów przez oprogramowanie w czasie wykonywania procedury kontroli jakości aparatu na kulkach kalibracyjnych. | Tak |  |
|  | Cytometr mierzy jednocześnie na jednej komórce: • 8 fluorescencji z trzech laserów (w tym 4 z lasera niebieskiego, 2 z lasera czerwonego), • FSC, SSC. | Tak |  |
|  | Cytometr wyposażony w miernik objętości zmierzonej próbki, pozwalający na obliczanie wartości bezwzględnych komórek | Tak |  |
|  | Pomiar objętości próbki możliwy zarówno przy ręcznym podawaniu próbki jak i przy użyciu podajnika na probówki lub płytki wielodołkowe | Tak |  |
|  | Ze względu na rodzaj prowadzonych badań, wymagających wysokich czułości detekcji konstrukcja aparatu powinna posiadać następujące cechy zwiększające czułość cytometru: • Pomiar fluorescencji w kolejności od fali najdłuższej do najkrótszej, • Optyka rozdzielająca sygnały fluorescencji oparta na filtrach odbijających, • Prowadzenie sygnałów fluorescencji z każdego lasera światłowodami do zestawów detektorów dedykowanych poszczególnym laserom. • Zintegrowane filtry optyczne z układem elektronicznym, pozwalającym na automatyczne rozpoznanie konfiguracji optyki przez aparat. • Opcja pomiaru w trybie podwyższonej czułości z jednoczesnym obniżeniem prędkości przepływu próbki przez wiązki laserowe oraz obniżoną prędkością przepływu buforu roboczego przez komorę przepływową, co pozwala komórce na dłuższy czas pomiaru. | Tak |  |
|  | Zdolność oprogramowania do automatycznej charakteryzacji pracy elementów cytometru, szumów, tła, minimalnej czułości, minimalnych napięć pracy dla fotopowielaczy, regulowania czasu opóźnienia laserów, tworzenia raportów statystyki Levy-Jennings. Oprócz kontroli tych ustawień bazowych, moduł powinien umożliwiać automatyczną codzienną kontrolę jakości pracy cytometru oraz automatyczną optymalizację ustawienia laserów (automatyczną justację). Wymagane dołączenie takiego przykładowego raportu do dokumentacji przetargowej | Tak |  |
|  | Próg detekcji (threshold) można ustawić jednocześnie na wszystkich mierzonych parametrach (operatory AND, OR). | Tak |  |
|  | Cytometr wyposażony w zintegrowany podajnik próbek z płytek wielodołkowych lub probówek o cechach: • Podawanie 30 probówek oznaczonych kodem paskowym lub 40 probówek bez kodów. • Podawanie 96 probówek w postaci macierzy probówek • Podawanie próbek z płytek 96 dołkowych o dowolnym kształcie dna, o standardowej wysokości oraz z płytek głębokich • Podawanie probówek z płytek 384 dołkowych • Wbudowany worteks • Skanery kodów paskowych czytające kody na wszystkich probówkach • Skaner kodów czytający kod płytki • Kamera porównująca na żywo obraz rozmieszczenia próbek w statywie z zaprojektowanym eksperymentem w komputerze. • Płukanie sondy | Tak |  |
|  | Możliwość ręcznego podawania probówek z ominięciem podajnika. | Tak |  |
|  | Możliwość pobierania materiału z probówek 6 ml, 15 ml, 50 ml oraz z mikroprobówek 1,5 ml i 0,5 ml. | Tak |  |
|  | Cytometr musi automatycznie płukać komorę przepływową przy zmianie próbek. | Tak |  |
|  | Układ przepływowy posiada temperaturowe sprzężenie zwrotne stabilizujące przepływ pomimo zmian temperatury otoczenia | Tak |  |
|  | Cytometr musi być wyposażony w oprogramowanie pozwalające na: • Zapis danych w formacie FCS 3.0 • Możliwość importu danych w postaci plików FCS 2.0 i FCS 3.0 • Pełną ręczną kontrolę cytometru (ustawianie napięć, kompensacji, progów) • Automatyczne wyliczanie współczynników kompensacji dla pełnej macierzy parametrów • Tworzenia referencyjnych ustawień cytometru, które umożliwiają automatyczną korekcję kompensacji w przypadku zmiany napięć • Zarządzanie bazą danych eksperymentów | Tak |  |
|  | Cytometr musi posiadać oprogramowanie o dodatkowych cechach: • Multitasking - możliwość pracy na kilku eksperymentach jednocześnie, w tym także eksperymentach zbierania próbki • Zgodność z zaleceniami 21 CFR Part 11 • Wszystkie informacje, zawierające ustawienia aparatu, eksperymenty, oznaczenia oraz dane dla probówek przechowywane są w zintegrowanej bazie danych • Tworzenie wzorcowych arkuszy oznaczeń do późniejszego wykorzystania • Eksport statystyk. • Prezentacji danych na różnych wykresach z możliwością nakładania na siebie danych z kilku próbek na histogramach i wykresach kropkowych | Tak |  |
|  | Cytometrem steruje stacja komputerowa o konfiguracji minimum: Procesor: o wydajności passmark Performance Test (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 3700 punktów Passmark CPU Mark, 2 GB RAM, pamięć minimum: 200 GB HDD, nagrywarka CD/DVD DVD RW/CDRW, karta graficzna, karta sieciowa, złącza: 2xUSB, system operacyjny Windows 7 Pro, lub równoważny, spełniający następujące kryteria: 1. integracja z posiadanym przez zamawiającego systemem Active Direktory pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci. 2. możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 3.publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. 4. praca w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa. 5.automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działających w tej sieci (np. drukarki, tablice interaktywne) oraz łączenie się automatycznie z raz zdefiniowanymi sieciami (również za pośrednictwem modemów 3G/USB). Nośnik(i) z systemem operacyjnym w wersji instalacyjnej, klawiatura, mysz, monitor LCD min. 23", drukarka kolorowa laserowa. | Tak |  |
|  | Zestaw odczynników i materiałów niezbędnych do uruchomienia cytometru i szkolenia zawierający: Bufor roboczy, Płyn odkażający, Płyn płuczący, Zestaw kulek kompensacyjnych niezbędnych do automatycznego ustawienia kompensacji, Kulki kalibracyjne do kontroli pracy Cytometru, Probówki do Cytometru, Opakowanie płytek 96 dołkowych. | Tak |  |
|  | Aparat dopuszczony do obrotu na terenie UE/RP na podstawie deklaracji zgodności (CE), dostarczonej zamawiającemu do protokółu zdawczo-odbiorczego. | Tak |  |
|  | System do sortowania magnetycznego komórek | Tak |  |
|  | 24 miesięczny serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) | Tak |  |

Nazwa sprzętu: Sorter komórkowy

Nr kontraktu/poz. W kontrakcie: B-56

Zamawiana ilość (szt.): pozycja 1 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38 50 00 00-0 - Aparatura kontrolna i badawcza

| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Sorter komórkowy 1 szt. |
|  | Kompaktowy cyfrowy cytometr przepływowy z opcją sortera komórek (wymiary nie większe niż: 60x60x60 cm) wyposażony w stację roboczą z zainstalowanym oprogramowaniem do sterowania cytometrem oraz analizy cytometrycznej, monitora LCD i drukarki, sortujący minimum dwie populacje komórek jednocześnie. | tak |  |
|  | Cytometr wyposażony w 1 laser półprzewodnikowy: • 488 nm 80 mW (niebieski) Cytometr mierzy FSC, SSC oraz 4 fluorescencje | tak |  |
|  | Układ optyczny aparatu powinien umożliwiać dalszą rozbudowę sortera o 2 lasery • 640 nm 50 mW (czerwony) • 405 nm 50 mW (fioletowy) do mierzenia 6 fluorescencji włącznie. | tak |  |
|  | Po rozbudowie, każda wiązka laserowa musi być ustawiana niezależnie i posiadać własną końcową soczewkę ogniskującą | tak |  |
|  | Światło z laserów musi być ogniskowane na oddzielnych szczelinach. | tak |  |
|  | W celu prostej kontroli ustawienia optyki system musi umożliwiać jednoczesny podgląd video strumienia, szczelin oraz punktów pomiaru komórek w wiązkach laserowych z wykorzystaniem kamery. | tak |  |
|  | Pomiar parametrów rozproszenia FSC i SSC za pomocą fotopowielaczy | tak |  |
|  | Cytometr nie wymaga ustawiania ciśnienia i częstotliwości tworzenia kropli. Parametry te są ustalone dla standardowej dyszy 100 µm. | tak |  |
|  | Czułość cytometru musi być | nie gorsza niż 125 MESF dla FITC i 125 MESF dla PE. |  |
|  | Aby zachować czystość sortowania, układ sortowania musi być wyposażony w system detekcji pęcherzyków powietrza w linii próbki, który automatycznie zatrzymuje sortowanie, gdy probówka z próbką jest pusta. | tak |  |
|  | Minimalna objętość próbki do sortowania nie powinna być | większa niż 200 µl, a objętość martwa próbki nie większa niż 25 µl. |  |
|  | Czystość sortowania i wydajność przy optymalnych parametrach sortowania musi być odpowiednio na poziomie | 98% i >80% oczekiwanej wydajność teoretycznej wynikającej z rozkładu Poisson’a |  |
|  | Żywotność komórek po sortowaniu powinna być na poziomie | 90%. |  |
|  | Cytometr musi posiadać moduł do zbierania wysortowanych komórek na płytki 6, 24, 96, 384 dołkowe oraz do probówek 5 ml i 15 ml. | tak |  |
|  | Parametr opóźnienia kropli musi być ustawiany na żywo za pomocą systemu kulek kalibracyjnych i lasera, z podglądem poprawności sortowania | tak |  |
|  | Maksymalna szybkość analizy komórek w czasie ich zbierania na poziomie | 200 000 zdarzeń na sekundę |  |
|  | Minimum 24 miesięczna gwarancja | tak |  |
|  | Certyfikat dopuszczenia do obrotu na terenie Unii Europejskiej | tak |  |
|  | Stacja robocza nie gorsza niż: Procesor o wydajności Passmark Performance Test (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej 8000 punktów Passmark CPU Mark System operacyjny Microsoft® Windows® 7 Professional 64-bi,t lub równoważny, spełniający następujące kryteria: 1. integracja z posiadanym przez zamawiającego systemem Active Direktory pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci. 2. możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 3.publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. 4. praca w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa. 5.automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działających w tej sieci (np. drukarki, tablice interaktywne) oraz łączenie się automatycznie z raz zdefiniowanymi sieciami (również za pośrednictwem modemów 3G/USB). Nośnik(i) z systemem operacyjnym w wersji instalacyjnej Pamięć 8 GB RAM 2 dyski twarde x 500 GB, RAID 1 8X DVD+/-RW 7 USB 2.0 Sieć (10/100/1000) GB Ethernet Monitor 27-cali LCD, 2560x1440 rozdzielczość | tak |  |
|  | Oprogramowanie cytometryczne: - musi zapewnić pełną kontrolę sortowania komórek od konfiguracji cytometru i kompensacji kolorów, poprzez zbieranie, sortowanie i analizę danych - możliwość zapisywania i przywoływania konfiguracji, ustawień aparatu i parametrów - musi być wielozadaniowy pozwalając sortować komórki, zapisywać dane do pliku i jednocześnie analizować inny plik w tym samym czasie - umożliwiać wielokolorową analizę danych na różnych wykresach i w różnych skalach (lin, log, bi-exp), bramkować populację komórek i wyliczać statystyki - Program musi klasyfikować komórki, wykonywać kompensację, monitorować sortowanie i analizować wyniki. - Program musi posiadać liczniki sortowania, możliwość zawieszania, uruchamiania, resetowania i zatrzymywania strumienia. | tak |  |
|  | Firmowy stół pod system cytometryczny, zapewniający miejsce na cytometr, komputer i zestaw kompresora oraz zbiorniki na płyny robocze. | tak |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 22 do SIWZ

Część 22

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Wyposażenie sterylizatorni, urządzenia sterylizaujące, dezynfekcyjne i higiniczne:

1/ Sterylizator laboratoryjny,

2/ Sterylizator parowy 100 L,

3/ Sterylizator parowy 2 STU,

4/ Sterylizator 135l,

5/ Myjnia ultradźwiękowa,

6/ Myjnia Dezyfektor,

7/ Pistolet z 8 końcówkami do mycia i przedmuchiwania,

8/ Urządzenie do mycia ciśnieniowego,

9/ Regał magazynowy 800,

10/ Regał magazynowy 1600,

11/ Stół dwukomorowy 1800,

12/ Stół dwukomorowy 1200,

13/ Stół roboczy 1600,

14/ Stół Basenowy 1000,

15/ Wózek transportowy,

16/ Stacja uzdatniania wody nr 1,

17/ Stacja uzdatniania wody nr 2,

18/ Zgrzewarka impulsowa.

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: A-15, A-47, A-48, B-23, B-57,

Zamawiana ilość (szt.): pozycja 2,3,5,6,11,12,14,16,17– 1 szt.,   pozycja 1,4,8,9,10,13,15,18 – 2 szt., pozycja 7 – 3 szt.,

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 33191110-6 Urządzenia sterylizujące, 33191110-9-Autoklawy, 33191000-5 -Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr hab. Łukasz Adaszek telefon stacjonarny: 81 445-61-92, mail: ukaszek0@wp.pl Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt UP w Lublinie |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Sterylizator laboratoryjny – 2 szt. |
|  | urządzenie przeznaczone do sterylizacji parą wodną pożywek, posiewów, płynów, szkła, odpadów oraz innego wyposażenia laboratoryjnego | Tak |  |
|  | sterownie mikroprocesorowe | Tak |  |
|  | dodatkowy czujnik temperatury w komorze | Tak |  |
|  | pojemność użytkowa komory 80l | +/- 10% |  |
|  | wymiary gabarytowe sxwxg: 735x635x865 mm | +/- 10% |  |
|  | masa | Maks. 185 kg |  |
|  | zasilanie 3 x 400v | Tak |  |
|  | komora, wytwornica, pokrywa, rama i obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej | Tak |  |
|  | wbudowana wytwornica pary | Tak |  |
|  | cylindryczna komora sterylizacyjna o średnicy 420 mm | +/- 10% |  |
| Sterylizator parowy 100 L – 1 szt. |
|  | urządzenie przeznaczone do sterylizacji parą wodną narzędzi medycznych, bielizny operacyjnej, materiałów opatrunkowych, wyrobów | Tak |  |
|  | sterownie mikroprocesorowe | Tak |  |
|  | dodatkowy czujnik temperatury w komorze | Tak |  |
|  | pojemność użytkowa komory 100l | +/- 10% |  |
|  | zasilanie 3 x 400v | Tak |  |
|  | komora, wytwornica, pokrywa, rama i obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej | Tak |  |
|  | wbudowana wytwornica pary | Tak |  |
|  | programy sterylizacji z możliwością modyfikacji temperatury i czasu fazy ekspozycji, suszenia i chłodzenia, programy kontrolne (test bowie-dick i test szczelności) | Tak |  |
|  | sterylizator wyposażony w wózek wsadowy. | Tak |  |
| 3. Sterylizator parowy 2 STU – 1 szt. |
|  | przelotowy, do zabudowy w jedną ścianę | Tak |  |
|  | konstrukcja sterylizatora spełniająca wymagania normy pn-en 285 | Tak |  |
|  | pojemność komory 2 jednostek wsadu zgodnie z pn-en 285 (600 x 300 x 300 mm) (dxsxw) | +/- 10% |  |
|  | wykonanie: komora, płaszcz grzejny komory, drzwi komory, wewnętrzne instalacje parowe, rama i panele zewnętrzne - ze stali kwasoodpornej | Tak |  |
|  | drzwi komory sterylizacyjnej automatycznie zamykane oraz otwierane po procesie | Tak |  |
|  | zintegrowana, elektryczna wytwornica pary w obrysie sterylizatora | Tak |  |
|  | zasilanie wytwornicy pary sterylizatora wodą demineralizowaną | Tak |  |
|  | automatyczny system oczyszczenia wytwornicy pary | Tak |  |
|  | automatyczny system odgazowania wody zdemineralizowanej zasilającej wytwornicę pary | Tak |  |
|  | pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego | Tak |  |
|  | docisk uszczelki drzwiowej przy użyciu pary wodnej pod ciśnieniem | Tak |  |
|  | frakcjonowana próżnia wstępna | Tak |  |
|  | sterowanie mikroprocesorowe | Tak |  |
|  | programy: - test bowie - dick - program testu szczelności - min. 6 programów do sterylizacji w temperaturze 121°c, 134°c - diagnostyczny program serwisowy - możliwość modyfikacji programów przez użytkownika | Tak |  |
|  | wbudowany ekran dotykowy | Tak |  |
|  | wyświetlanie komunikatów o błędach w języku polskim | Tak |  |
|  | wyświetlanie aktualnego etapu procesu i czasu do zakończenia procesu | Tak |  |
|  | wbudowana drukarka do wydruku protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu sterylizacji | Tak |  |
|  | możliwość odtworzenia oprogramowania urządzenia w przypadku utraty danych sterownika bez udziału serwisu producenta | Tak |  |
|  | możliwość programowania czasu automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator | Tak |  |
|  | wbudowany system detekcji powietrza w parze zasilającej sterylizator zgodny z normą pn-en 285 | Tak |  |
|  | wbudowany system oszczędzania wody | Tak |  |
|  | wymiary zewnętrzne: ok. 1900 x 1000 x 1000 mm (wxsxg) | +/- 20% |  |
|  | zasilanie elektryczne: 3/n/pe; 400v; 50 hz; | Tak |  |
|  | wózek transportowy sterylizatora parowego (2 sztuki) - konstrukcja nośna wózka z profili zamkniętych ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 0h18n9 - 4 kółka skrętne wózka, w tym co najmniej dwa z blokadą - bieżnie kółek wózka z niebrudzącej gumy | Tak |  |
|  | wózek wsadowy sterylizatora parowego - konstrukcja nośna wózka z profili zamkniętych i półki ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 0h18n9 - półki wózka, o regulowanej wysokości położenia | Tak |  |
| 4. Sterylizator 135l – 2 szt. |
|  | Sterylizator parowy | Tak |  |
|  | sterownie mikroprocesorowe | Tak |  |
|  | dodatkowy czujnik temperatury w komorze | Tak |  |
|  | Pojemność użytkowa komory 135l | +/- 10% |  |
|  | Zasilanie 3 x 400V | Tak |  |
|  | komora, wytwornica, pokrywa, rama i obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej | Tak |  |
|  | Wbudowana wytwornica pary | Tak |  |
|  | Programy sterylizacji z możliwością modyfikacji temperatury i czasu fazy ekspozycji, suszenia i chłodzenia, programy kontrolne (test Bowie-Dick i test szczelności) | Tak |  |
| 5. Myjnia ultradźwiękowa – 1 szt. |
|  | Myjnia ultradźwiękowa wyposażona w sterownik mikroprocesorowy | Tak |  |
|  | Regulacja temperatury w zakresie od 30 do 80°C | Tak |  |
|  | Ustawienie czasu mycia w zakresie od 1 do 30 minut | Tak |  |
|  | Automatyczne wyłączenie myjni po ustawionym czasie mycia | Tak |  |
|  | System odgazowywania roztworu kąpieli myjącej | Tak |  |
|  | Klawiatura membranowa | Tak |  |
|  | Zamykana pokrywą z izolacją cieplną i akustyczną ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Wymiary komory myjącej 550 x 300 x 250 mm (dxsxw ) | +/- 10% |  |
|  | Moc generatora ultradźwiękowego max / okres min. 2 x 1000 W | Tak |  |
|  | Moc układu grzania min. 1200 W | Tak |  |
|  | Stół pod myjnię ultradźwiękową ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 0H18N9, blat stołu na stelażu nośnym z profili zamkniętych | Tak |  |
| 6. Myjnia Dezyfektor – 1 szt. |
|  | wykonana zgodnie z normą PN/EN 15883 | Tak |  |
|  | myjnia o pojemności 8 tac narzędziowych o wym. 480x250x50 mm | Tak |  |
|  | sterowanie mikroprocesorowe | Tak |  |
|  | dwuliniowy wyświetlacz z komunikatami tekstowymi w języku polskim | Tak |  |
|  | wskaźnik świetlny informujący o stanie zaawansowania procesu, rozumiany jako linia umieszczona na panelu przednim urządzenia, na wyświetlaczu lub poza nim, widoczna z daleka, która zmienia kolor bądź rośnie wraz z postępem procesu. | Tak |  |
|  | urządzenie przelotowe | Tak |  |
|  | szerokość myjni maksymalnie 600 mm | Tak |  |
|  | drukarka zewnętrzna z możliwością podłączenia trzech urządzeń (Wykonawca ma wycenić 1 drukarkę dla trzech urządzeń) | Tak |  |
|  | zasilana i ogrzewana elektryczne | Tak |  |
|  | dezynfekcja termiczna, termiczno-chemiczna | Tak |  |
|  | blokada drzwi podczas trwania procesu | Tak |  |
|  | drzwi przeszklone | Tak |  |
|  | drzwi uchylne, tworzące wygodny stolik do za/rozładunku, krawędź otwartych drzwi na ergonomicznej wysokości 820-830 mm | Tak |  |
|  | wbudowana suszarka, z możliwością zaprogramowania czasu suszenia w zakresie od 0 min do 180 min, temperatury w zakresie od 50°C do 150°C | Tak |  |
|  | filtr powietrza klasy HEPA | Tak |  |
|  | 3 pompy środków chemicznych | Tak |  |
|  | możliwość rozbudowy do 4 pomp środków chemicznych | Tak |  |
|  | wbudowana szafka na zasobniki środków chemicznych, pojemność 4 zasobniki 5l | Tak |  |
|  | pompa obiegowa wody o mocy min. 800W | Tak |  |
|  | moc grzewcza min. 8 kW, moc całkowita nie przekraczająca 13 kW | Tak |  |
|  | osłonięte (zakryte) grzałki komory, zabezpieczenie przed poparzeniem | Tak |  |
|  | komora, orurowanie i obudowa ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | min. 4 programy mycia i dezynfekcji wybieranych bezpośrednio z panelu sterującego | Tak |  |
|  | możliwość modyfikacji programów myjących | Tak |  |
|  | Wózek 4 poziomowy – 3 szt. | Tak |  |
| 7. Pistolet z 8 końcówkami do mycia i przedmuchiwania – 3 szt. |
|  | Pistolet przeznaczony do mycia natryskowego wodą pitną, demineralizowaną, destylowaną lub suszenia sprężonym powietrzem wszelkiego rodzaju narzędzi | Tak |  |
|  | Wyposażony w 8 końcówek | Tak |  |
|  | Zestaw składający się z następujących elementów: - pistolet, - przewód zasilający ze złączką 3/4" , - wieszak do pistoletu, - wieszak do końcówek, - końcówki 8 sztuk | Tak |  |
| 8. Urządzenie do mycia ciśnieniowego– 2 szt. |
|  | Możliwość dozowania środka chemicznego | Tak |  |
|  | Zasilany wyłącznie ciśnieniem wody | Tak |  |
|  | Montowany na ścianie | Tak |  |
| 9. Regał magazynowy 800– 2 szt. |
|  | Regał magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 | Tak |  |
|  | Regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe. | Tak |  |
|  | Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). | Tak |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | Tak |  |
|  | Wymiary regału: 800x400x1900 mm | +/- 10% |  |
| 10. Regał magazynowy 1600– 2 szt. |
|  | Regał magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 | Tak |  |
|  | Regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe. | Tak |  |
|  | Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). | Tak |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | Tak |  |
|  | Wymiary regału: 1600x400x1900 mm | +/- 10% |  |
| 11. Stół dwukomorowy 1800– 1 szt. |
|  | wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 | Tak |  |
|  | Stół wyposażony w jeden blat, na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40 mm, pozostałe boki zagłębione | Tak |  |
|  | Komory o wymiarach (dłxszerxwys) w mm: 400x400x250 (wymiary wewnętrzne) | +/- 10% |  |
|  | Stół z frontu wyposażony w maskownicę o wysokości 250 mm, | +/- 10% |  |
|  | stół bez zabudowy, z półką dolną umieszczoną 140 mm od podłoża | Tak |  |
|  | Stół na nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu) | Tak |  |
|  | W wyposażeniu dwa syfony wykonane z tworzywa, stół bez baterii i bez otworu pod baterię sztorcową. | Tak |  |
|  | Stół o wymiarach 1800x600x850 mm | +/- 10% |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | Tak |  |
| 12. Stół dwukomorowy 1200– 1 szt. |
|  | wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 | Tak |  |
|  | Stół wyposażony w jeden blat, na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40 mm, pozostałe boki zagłębione | Tak |  |
|  | Komory o wymiarach (dłxszerxwys) w mm: 400x400x250 (wymiary wewnętrzne) | +/- 10% |  |
|  | Stół z frontu wyposażony w maskownicę o wysokości 250 mm, | +/- 10% |  |
|  | stół bez zabudowy, z półką dolną umieszczoną 140 mm od podłoża | Tak |  |
|  | Stół na nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu) | Tak |  |
|  | W wyposażeniu dwa syfony wykonane z tworzywa, stół bez baterii i bez otworu pod baterię sztorcową. | Tak |  |
|  | Stół o wymiarach 1200x600x850 mm | +/- 10% |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | Tak |  |
| 13. Stół roboczy 1600– 2 szt. |
|  | wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 | Tak |  |
|  | na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40 mm, pozostałe boki proste | Tak |  |
|  | stół z półką dolną umieszczoną 140 mm od podłoża. | Tak |  |
|  | wyrób na nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu). | Tak |  |
|  | wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | Tak |  |
|  | wymiary stołu: 1600x600x850 mm | +/- 10% |  |
| 14. Stół Basenowy 1000– 1 szt. |
|  | Stół wyposażony w komorę basenową | Tak |  |
|  | Stół z frontu wyposażony w maskownicę o wysokości 250 mm, | +/- 10% |  |
|  | stół bez zabudowy, z półką dolną umieszczoną 140 mm od podłoża | Tak |  |
|  | Stół na nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu) | Tak |  |
|  | W wyposażeniu dwa syfony wykonane z tworzywa, stół bez baterii i bez otworu pod baterię sztorcową. | Tak |  |
|  | Stół o wymiarach 1200x600x850 mm | +/- 10% |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | Tak |  |
| 15. Wózek transportowy– 2 szt. |
|  | wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 | Tak |  |
|  | Wózek z blatem prostym i półką montowaną na stałe, odległość między blatami 445 mm. | Tak |  |
|  | Wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. | Tak |  |
|  | Wyrób na kółkach o średnicy fi 100 mm (dwa z blokadą), oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża, przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. | Tak |  |
|  | Wymiary blatu: 1000x650 mm | +/- 10% |  |
|  | Wymiary wózka 1115x720x880 mm | +/- 10% |  |
| 16. Stacja uzdatniania wody nr 1– 1 szt. |
|  | System uzdatniania wyposażony w filtr mechaniczny. | Tak |  |
|  | System uzdatniania wyposażony wymiennik jonowy podwójny. | Tak |  |
|  | System uzdatniania przystosowany do zmiękczania przy zapotrzebowaniu ok. 1,6m3/h | Tak |  |
|  | System umożliwiający czerpanie wody demineralizowanej | Tak |  |
| 17. Stacja uzdatniania wody nr 2– 1 szt. |
|  | System uzdatniania wyposażony w filtr mechaniczny. | Tak |  |
|  | System uzdatniania wyposażony w wymiennik jonowy podwójny. | Tak |  |
|  | System uzdatniania wyposażony w zbiornik retencyjny o pojemności 750 litrów. | Tak |  |
|  | System uzdatniania wyposażony w układ podnoszenia ciśnienia. | Tak |  |
|  | System uzdatniania przystosowany do zmiękczania przy zapotrzebowaniu ok. 3,5m3/h | Tak |  |
|  | System umożliwiający czerpanie wody demineralizowanej | Tak |  |
| 18. Zgrzewarka impulsowa– 1 szt. |
|  | Urządzenie do zgrzewania impulsowego | Tak |  |
|  | Zintegrowany stojak na rolkę a folią do zgrzewania | Tak |  |
|  | Zintegrowana obcinarka | Tak |  |
|  | Stała siła nacisku | Tak |  |
|  | Kontrola mikroprocesorowa | Tak |  |
|  | Regulowany czas zgrzewania | Tak |  |
|  | Regulowany czas chłodzenia | Tak |  |
|  | Szerokość zgrzewu: | 8 mm |  |
|  | Długość zgrzewu: | do 630 mm |  |
|  | Wymiary zewnętrzne 700 x 330 x 230 mm (dł. x sz. x w.) | +/- 10% |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 23 do SIWZ

Część 23

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Analizator gazowy CH4, CO2, O2, H2S – z wyposażeniem

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: A - 4

Zamawiana ilość (szt.): 1 szt.,

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38432100-3 Aparatura do analizowania gazów, 38545000-7 Zestawy do badania gazów

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr Krzysztof Buczek telefon stacjonarny: 81 445-65-66, mail: kabuczek@o2.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Analizator gazowy CH4, CO2, O2, H2S - 1 szt. |
|  | miernik wielogazowy do jednoczesnego pomiaru 4 gazów: CH4, O2, H2S, CO2 | TAK |  |
|  | zakresy pomiarowe: tlen - 0 do 30 % obj. co 0,1 %, metan – 0 do 100% DGW co 1% lub 0-5 % obj. co 0,01 %, siarkowodór - 0-500 ppm co 0,1 ppm, dwutlenek węgla - 0 do 5 % co 0,01 % | TAK |  |
|  | urządzenie wyposażone w automatyczną pompkę próbkującą | TAK |  |
|  | kolorowy wyświetlacz graficzny LCD z menu w języku polskim i możliwością graficznego przedstawiania danych pomiarowych | TAK |  |
|  | obsługa urządzenia za pomocą pięciofunkcyjnego przycisku wyboru nastaw urządzenia | TAK |  |
|  | czujniki gazu nie gorsze niż: gazy wybuchowe/metan – katalityczny dyfuzyjny, tlen i gazy toksyczne - elektrochemiczny, dwutlenek węgla – podczerwony | TAK |  |
|  | trwałość sensorów nie gorsza niż: O2: min. 2 lata, H2S: min. 3 lata, LEL: min. 4 lata, CO2-IR: min. 5 lat | TAK |  |
|  | urządzenie powinno spełniać wymogi IECEx/ATEX potwierdzone certyfikatami | TAK |  |
|  | urządzenie powinno należeć do grupy i kategorii urządzeń II 2G/I M2/I M1 | TAK |  |
|  | obudowa wykonana z trwałych materiałów min. poliwęglanu, ABS i stali nierdzewnej, wyposażona w gumową nakładkę ochronną | TAK |  |
|  | zasilanie akumulatorowe, litowo-jonowe (Li-ion) o czasie pracy ok. 18 godz. z pompką (36 godz. bez pompki) | TAK |  |
|  | zakres temperatur pracy: min. -20°C do 55°C, zakres wilgotności pracy: min. 15% do 95% bez kondensacji | TAK |  |
|  | wymiary urządzenia nie większe niż 135 mm x 80 mm x 45 mm | TAK |  |
|  | waga nie większa niż 500 g | TAK |  |
|  | w zestawie: a) sonda teleskopowa z wewnętrznym przewodem elastycznym z teflonu, o maksymalnej długości po rozłożeniu nie mniejszej niż 80 cm, wyposażona w uchwyt z tworzywa b) sonda teleskopowa wykonana ze stali nierdzewnej, o maksymalnej długości po rozłożeniu nie mniejszej niż 170 cm, wyposażona w uchwyt z gąbki, zakończona końcówką typu męskiego o średnicy 5 mm do założenia giętkiego węża, z wlotem zabezpieczony filtrem przeciwpyłowym/przeciwwodnym c) moduł przesyłu danych służący jako interfejs do przesyłu danych zarejestrowanych przez miernik do komputera, pozwalający na zmianę konfiguracji detektora gazów; dostarczany z oprogramowaniem na CD i kablem USB; oprogramowanie kompatybilne z komputerem klasy PC d) ładowarka 230 V, 3-metrowy giętki wąż do poboru próbki powietrza, filtr przeciwpyłowy/przeciwwodny wewnętrzny i zewnętrzny, nylonowy futerał, nasadka i wężyk do kalibracji, pasek na rękę, klips do paska biodrowego, instrukcja obsługi w j. polskim | TAK |  |
| Wyposażenie: Analizator jakości bakteriologicznej powietrza w pomieszczeniach dla zwierząt - 1 szt. |
|  | próbnik powietrza z dwiema głowicami aspiracyjnymi pracującymi jednocześnie | TAK |  |
|  | możliwość pobór jednej próbki 1000 l powietrza ze średnią prędkością poniżej 3 min | TAK |  |
|  | możliwość jednoczesnego zastosowania jednakowych lub różnych typów mediów w jednym cyklu pomiarowym | TAK |  |
|  | przepływ powietrza co najmniej: 360 l/min (180 l/min na jedną głowicę) | TAK |  |
|  | zakres objętości próbek powietrza: stałe wartości zapisane w pamięci: 10, 20, 30, 50, 100, 200, 500, 1000 litrów, możliwość zapisania do 8 innych objętości wybranych przez użytkownika | TAK |  |
|  | pamięć do min. 100 cykli próbkowania | TAK |  |
|  | system kalibracji bez konieczności otwierania urządzenia | TAK |  |
|  | wyświetlacz LCD z przyciskami membranowymi, łatwymi w czyszczeniu | TAK |  |
|  | dwie głowice próbkujące z adapterem ze stali nierdzewnej do szalek Petriego o średnicy Ø 90 mm | TAK |  |
|  | trwała obudowa wykonana z tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | interfejs RS232 do przesyłania danych | TAK |  |
|  | urządzenie zgodne z międzynarodowymi standardami (m.in. ISO 14698 i USP 1116 Pharmacopeia) | TAK |  |
|  | zasilanie akumulatorowe | TAK |  |
|  | wymiary (szer. x dł. x wys.) nie większe niż 260 x 110 x 355 mm | TAK |  |
|  | waga urządzenia nie większa niż 2,5 kg | TAK |  |
|  | torba transportowa, ładowarka | TAK |  |
| Ręczny licznik kolonii - 1 szt. |
|  | wyświetlacz LED liczonych koloni | TAK |  |
|  | pojemność licznika: od 0 do 999 | TAK |  |
|  | piórko dotykowe do zaznaczania i zliczania automatycznego koloni | TAK |  |
|  | przycisk resetu, dodawania i odejmowana liczonych koloni | TAK |  |
|  | średnica płyty zliczania nie mniejsza niż 155 mm | TAK |  |
|  | płyta do zliczania z naniesioną siatką ułatwiającą podział obserwowanej powierzchni | TAK |  |
|  | wbudowane oświetlenie fluorescencyjne o mocy min. 12W | TAK |  |
|  | szkło powiększające na giętkim ramieniu, powiększenie min. 3x i 9x z podświetleniem LED | TAK |  |
|  | wymiary zewnętrzne: 360 x 300 x 180 mm | TAK |  |
|  | waga nie większa niż 4,5 kg | TAK |  |
|  | zasilanie sieciowe 230V | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1 | Szkolenie w zakresie obsługi dla min. 4 osób w siedzibie użytkownika. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Gwarancja na cały dostarczony sprzęt minimum 24 miesiące | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 24 do SIWZ

Część 24

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Kriostat dwukompresorowy z wyposażeniem

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: B-35

Zamawiana ilość (szt.): pozycja 1 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr hab. Łukasz Adaszek telefon stacjonarny: 81 445-61-92, mail: ukaszek0@wp.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt UP w Lublinie |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Kriostat dwukompresorowy z wyposażeniem 1 szt. |
|  | Kriostat półautomatyczny, wyposażony w system dwukompresorowy | Tak |  |
|  | Komora kriostatu wykonana z materiałów odpornych na korozję, z własnym oświetleniem z niezależnym wyłącznikiem i rozsuwanym, podgrzewanym oknem | Tak |  |
|  | Temperatura w komorze kriostatu regulowana w zakresie od | 0˚C do – 35˚C |  |
|  | Mechanizm mikrotomu umieszczony poza komorą chłodzenia (oprócz głowicy i noża) | Tak |  |
|  | Elektromechaniczny system podprowadzania próbki | Tak |  |
|  | Grubość cięcia, temperatura komory, temperatura głowicy, temperatura póki szybkiego zamrażania sterowane za pomocą dotykowego ekranu | Tak |  |
|  | Poziomy zakres ruchu głowicy | Nie mniej niż 25mm |  |
|  | Pionowy zakres ruchu głowicy | Nie mniej niż 57mm |  |
|  | Retrakcja | 40µm |  |
|  | Regulacja grubość cięcia | od: 1 do 60µm w krokach : - od 1 do 20µm co 1µm - od 20 do 60µm co 5µm |  |
|  | Możliwość trymowania ze skokiem 8µm | Tak |  |
|  | Wyposażenie zapobiegające zwijaniu preparatu | Tak |  |
|  | Funkcja stabilizacji temperatury próbki na głowicy z niezależną regulacją względem komory roboczej | Tak |  |
|  | Półka szybkiego zamrażania na 6 próbek, schładzanych jednocześnie do temperatury -55˚C | Tak |  |
|  | Dodatkowa półka z możliwością przechowywania kriokasetek na preparaty w temperaturze około -35°C | Tak |  |
|  | System odszraniania i szybkiego usuwania próbek z kriokasetek - Funkcja podgrzewania próbki | Tak |  |
|  | Automatyczny system rozmrażania komory | Tak |  |
|  | System dekontaminacji oparty na zastosowaniu par formaliny Wyposażenie w blokadę koła cięcia | Tak |  |
|  | Blokada elektromechaniczna przed niepowołanym otwarciem okna kriostatu | Tak |  |
|  | Blokada kodem cyfrowym przed niepowołaną zmianą parametrów | Tak |  |
|  | Wyposażenie w uchwyt do noży jednorazowych niskoprofilowych | Tak |  |
|  | Kompletne wyposażenie umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie | Tak |  |
|  | W zestawie z kriostatem: - 5 opakowań (po 50 sztuk) noży niskoprofilowych o kącie ostrzenia 34° - 5 opakowań (po 50 sztuk) noży niskoprofilowych o kącie ostrzenia 35° - 2 opakowania (po 50 sztuk) noży niskoprofilowych o kącie ostrzenia 22° - 8 butelek po 120ml żelu do przymrażania materiału na kriokasetkach - 9 kriokasetk -przenośny komputer do zapisu danych | Tak |  |
|  | Gwarancja na minimum 24 miesiące , liczona od dnia podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego | Tak |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 25 do SIWZ

Część 25

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Analizatory hematologiczne

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: A/5 i B/5

Zamawiana ilość (szt.): 	1. A/5 - Analizator hematologiczny 5Diff - 1 szt.

2. B/5 - Analizator hematologiczny 3Diff - 1 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: Przyrządy do badania właściwości fizycznych, 38434570-2

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba udzielająca informacji: dr Andrzej Milczak, tel. stacjonarny: 81 445 61 87, tel. komórkowy: 694293916, e-mail: tatotiny@o2.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. Analizator biochemiczny 5Diff |
|  | Analizator nowy – rok produkcji nie wcześniej niż 2014 | Tak |  |
|  | Analizator umożliwia rozdział białych krwinek na minimum 15 grup: 1. neutrofile z jadrem niepodzielonym 2. neutrofile z jadrem podzielonym 3. eozynofile 4. bazofile 5. monocyty 6. blasty 7. Promyelocyty 8. prolimfocyty 9. mielocyty 10. metamielocyty 11. limfocyty 12. limfocyty duże 13. komórki plazmatyczne 14. limfocyty reaktywne 15. niezidentyfikowane | Tak, należy podać |  |
|  | W skład analizatora wchodzi: mikroskop laboratoryjny, kamera, oprogramowanie, stacja komputerowa. | Tak, należy podać |  |
|  | Parametry mikroskopu: Głowica trinokularowa kątowa (30°), Okulary szerokokątne o powiększeniu 10x , Miska rewolwerowa 5 miejscowa, Obiektywy; 10x/0,25, 40x/0,85 oil, 100x/1,25 oil, Ruchomy stolik XY współosiowy u wymiarach co najmniej 170x115 mm, Oświetlenie: lampa LED min. 5W. | Tak |  |
|  | Parametry kamery: czujnik obrazu ½ cal, CCD, co najmniej 1,4 megapixeli, rozdzielczość 1392x1040 pixeli, rozmiar Piela nie większy niż 4,65x4,62 um, wyjście kolor, balans bieli automatyczny lub manualny, powiększenie programowe 1-10 krotne, odświeżanie 30 kratek na sekundę | Tak, należy podać |  |
|  | Parametry stacji komputerowej: HDD min 500 GB, pamięć ram 16Gb, procesor 4 rdzeniowy, monitor minimum 23 cale, myszka, klawiatura, | Tak, należy podać |  |
|  | Funkcje oprogramowania: Rejestracja pacjenta Automatyczne wykrywanie komórek krwi i manualne wprowadzanie obrazów Przyciski " skrótów ", maski, szybki podgląd, znaki kolorów i komentarzy do przechwyconych komórek próbki. Funkcja Drag & Drop Wstępnie klasyfikację komórek krwi, w tym różnicowanie leukocytów, erytrocytów i płytek krwi przez wielkość, kolor i kształt Generacja raportów zawierających: numer analizy, datę i czas, informacje o laboratorium i pacjencie, formularz pełnej morfologii krwi, rozdział WBC, krzywa Price-Jones dla erytrocytów, zdjęcia komórek, interpretację wyników, komentarze, diagnozy Możliwość dostosowania generowanych raportów, według wymagań użytkownika. Przechowywanie wyników w bazie danych, statystyka, szybkie wyszukiwanie, zdalne połączenie do Internetu i możliwością integracji z innymi sieciami informacji (LIS/HIS) | Tak |  |
|  | Język oprogramowania angielski. | Tak |  |
|  | Certyfikat ISO 9001 i ISO 13485 przekazane zamawiającemu do protokółu zdawczo-odbiorczego | Tak |  |
|  | Gwarancja co najmniej 24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego | Tak |  |
| 2. Analizator biochemiczny 3Diff |
|  | Analizator nowy – rok produkcji nie wcześniej niż 2013 | Tak |  |
|  | Automatyczna analiza minimum 18 parametrów morfologii krwi, z systemem flagowania oraz wydrukiem wyniku wraz z histogramami dla RBC, WBC i PLT | Tak, należy podać |  |
|  | Aparat dedykowany dla próbek weterynaryjnych | Tak |  |
|  | Automatyczne różnicowanie krwinek białych (pływające dyskryminatory) na min.3 grupy: limfocyty, granulocyty i komórki pośrednie | Tak |  |
|  | Profile próbek dla psa, kota, konia, bydła, świń, myszy, szczura, królika, owcy, kozy, szympansa i profile zdefiniowane przez użytkownika | Tak, należy podać |  |
|  | Analizator oznacza 18 parametrów dla wszystkich profili | Tak |  |
|  | Wydajność min. 28 analiz na godzinę | Tak |  |
|  | Automatyczne czyszczenie końcówki pobierającej krew | Tak |  |
|  | Minimalna ilość próbki pobieranej 25 µl. w trybie krwi pełnej i 50 ul w trybie wstępnego rozcieńczenia. | Tak, należy podać |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna i możliwość podłączenia drukarki zewnętrznej | Tak |  |
|  | Kalibracja manualna lub automatyczna | Tak |  |
|  | Przynajmniej 6 banków pamięci na krew kontrolną | Tak |  |
|  | Metoda aspiracji przez igłę z automatycznym podajnikiem obrotowym (brak kontaktu operatora z igłą aspirującą) | Tak |  |
|  | Aparat wykorzystujący do pracy tylko ekologiczne, w pełni bezcyjankowe odczynniki (bez CN nawet w śladowych ilościach) | Tak |  |
|  | Aparat wykorzystujący do pracy minimum cztery odczynniki robocze. | Tak |  |
|  | Możliwość uaktualnienia oprogramowania przez port USB | Tak |  |
|  | Analizator musi posiadać klawiaturę numeryczną, klawisze nawigacyjne i pamięć na min. 10000 ostatnich | Tak |  |
|  | Automatyczne procedury konserwacji – codzienne czyszczenie aparatu (tzw. ShutDown) musi być procedurą niewymagającą otwierania aparatu (jedynie podstawienie odczynnika czyszczącego pod sondę aspiracyjną) | Tak |  |
|  | Wymiary nie większe niż 320x260x365 mm | Tak, należy podać |  |
|  | Waga nie większa niż 12 kg | Tak, należy podać |  |
|  | Certyfikat ISO 9001 i ISO 13485 przekazany zamawiającemu do protokółu zdawczo-odbiorczego | Tak |  |
|  | Gwarancja co najmniej 24 miesiące, liczona od dnia podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego. | Tak, należy podać |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

|  | Instalacja i szkolenie w zakresie obsługi dla min. 3 osób w siedzibie użytkownika. | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonawca dostarczy wraz z urządzeniami zestaw startowy odczynników pozwalający na wykonanie minimum 1000 oznaczeń na analizatorze 3 i 5 diff | Tak |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 26 do SIWZ

Część 26

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Urządzenia do elektrochirurgii

Nr kontraktu/poz. 21/A, 8/B

W kontrakcie:	 ()

Zamawiana ilość (szt.): system elekrochirurgiczny typ 1 - 1  sztuka,

system elekrochirurgiczny typ 2- 1  sztuka,

aparat elektochirurgiczny - 2 sztuki.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: Urządzenia używane na salach operacyjnych 33162100-4

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr Tomasz Szponder telefon stacjonarny: 81 445-61-93, mail: tomszpon@op.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Budynek A i B Nazwa jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego |
| --- |
|  | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | Lp. | 3. | 4. |
| System elektrochirurgiczny typ 1 – 1 sztuka |
|  | Urządzenie umożliwiające prace monopolarną i bipolarną | Tak |  |
|  | Urządzenie umożliwiające rozbudowę o bipolarny system zamykania naczyń krwionośnych, bez konieczności zakupu dodatkowych modułów do diatermii | Tak |  |
|  | Zasilanie elektryczne | 230 V/50 Hz |  |
|  | Podstawowa częstotliwość pracy generatora | 333 kHz |  |
|  | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylacji | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe | Minimum Klasa I CF |  |
|  | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury podstawowych elementów | Tak |  |
|  | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu | Tak |  |
|  | Sterowanie urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego | Tak |  |
|  | Czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny parametrów pracy | Nie mniejszy niż 9” |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia ekranu umożliwiająca optymalna widoczność panelu sterowania niezależnie od warunków pracy | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji jasności ekranu | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru wersji graficznej wyświetlacza (jasna do sali operacyjnej, ciemna do endoskopowej | Tak |  |
|  | Obsługa w języku polskim | Tak |  |
|  | Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej | Tak |  |
|  | System rozpoznawania podłączonych narzędzi. Automatyczne przywoływanie trybów pracy i nastaw dla podłączonego narzędzia | Tak |  |
|  | Minimum cztery wyjścia uniwersalne umożliwiające podłączenie akcesoriów mono lub bipolarnych z systemem rozpoznawania narzędzi | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji – minimum 8 poziomów (bez możliwości całkowitego wyciszenia) | Tak |  |
|  | Możliwość zapamiętania minimum 100 programów i zapisywania ich pod dowolną nazwą | Tak |  |
|  | Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktualnego trybu pracy | Tak |  |
|  | Aktywacja funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub z uchwytu elektrody czynnej | Tak |  |
|  | Funkcja ograniczenia czasu aktywacji trybów mono i bipolarnych z możliwością regulacji czasu | Tak |  |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o awarii w formie komunikatu z opisem wyświetlanym na ekranie. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu | Tak |  |
|  | Urządzenie umożliwiające pracę z przewodowym wyłącznikiem nożnym | Tak |  |
|  | Aparat na wózku wyposażonym w platformę jezdną z blokadą kół, z koszykiem na akcesoria | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w funkcję monitorującą ważność przeglądu okresowego – przypomnienie o przeglądzie w formie komunikatu | Tak |  |
|  | Cięcie monopoloarne z mocą minimum 350 W | Tak |  |
|  | Minimum cztery rodzaje cięcia monopolarnego w tym cięcie specjalistyczne artroskopowe umożliwiające pracę w środowisku płynu | Tak |  |
|  | Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia | Tak |  |
|  | Koagulacja monopolarna kontaktowa z mocą do minimum 200 W | Tak |  |
|  | Minimum 4 rodzaje koagulacji monopolarnej standardowej w tym koagulacja miękka, forsowna, bezkontaktowa (spray) | Tak |  |
|  | Koagulacja bipolarna z mocą minimum 120 W | Tak |  |
|  | Minimum trzy rodzaje koagulacji bipolarnej, w tym tryb specjalistyczny przeznaczony do zabiegów artroskopowych | Tak |  |
|  | Minimum 8 efektów dostępnych w trybie koagulacji bipolarnej | Tak |  |
|  | Specjalny tryb cięcia w soli fizjologicznej przeznaczony do zabiegów artroskopowych | Tak |  |
|  | Specjalny tryb koagulacji w soli fizjologicznej przeznaczony do zabiegów artroskopowych | Tak |  |
|  | Możliwość współpracy z bipolarnymi wielorazowymi elektrodami waporazycyjnymi | Tak |  |
|  | Możliwość współpracy z instrumentami przystosowanymi do systemu rozpoznawania narzędzi | Tak |  |
|  | Opcja automatycznego startu i zakończenia koagulacji bipolarnej dostępna w minimum jednym z trybów | Tak |  |
|  | Minimum dwa rodzaje cięcia bipolarnego w tym tryb cięcia specjalistycznego do artroskopii umożliwiające pracę w środowisku płynu | Tak |  |
|  | Minimum 8 efektów dostępnych w każdym z trybów cięcia bipolarnego | Tak |  |
|  | WYPOSAŻENIE |
|  | Włącznik nożny przewodowy 2-przyciskowy do aktywacji cięcia i koagulacji, kabel minimum 5 m długości. Wtyk 6 pinowy | Tak |  |
|  | Elektroda neutralna silikonowa, wielorazowego użytku, wtyk płaski, kabel minimum 4 m – 1 sztuka, pas mocujący – 1 sztuka | Tak |  |
|  | Uchwyt elektrody czynnej monopolarnej 2 – przyciskowy, (wtyk 6 pinowy) – 2 sztuki | Tak |  |
|  | Kabel pęset bipolarnych (wtyk 6 pinowy) - 1 sztuka | Tak |  |
|  | Pęseta bipolarna długość 195 mm +/- 10 mm – 2 sztuki | Tak |  |
|  | Elektrody: szpatuła owalna średnica 4 mm, 2 x 24 mm, +/- 1 mm – 2 sztuki Nóż prosty, średnica 4 mm, 25 mm +/- 1 mm – 2 sztuki Elektroda kulka prosta , średnica 4 mm, +/- 1 mm – 2 sztuki | Tak |  |
|  | SERWIS I GWARANCJA |
|  | Gwarancja na aparat minimum 36 miesięcy | Tak |  |
|  | Serwis gwarancyjny | Tak |  |
|  | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24 h, w okresie pogwarancyjnym – do 48 godzin | Tak |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | Tak |  |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – minimum 10 lat | Tak |  |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie | Tak |  |
| System elektrochirurgiczny typ 2 – 1 sztuka |
|  | Urządzenie umożliwiające prace monopolarną i bipolarną | Tak |  |
|  | Urządzenie umożliwiające rozbudowę o bipolarny system zamykania naczyń krwionośnych, bez konieczności zakupu dodatkowych modułów do diatermii | Tak |  |
|  | Zasilanie elektryczne | 230 V/50 Hz |  |
|  | Podstawowa częstotliwość pracy generatora | 333 kHz |  |
|  | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylacji | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe | Minimum Klasa I CF |  |
|  | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury podstawowych elementów | Tak |  |
|  | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu | Tak |  |
|  | Sterowanie urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego | Tak |  |
|  | Czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny parametrów pracy | Nie mniejszy niż 9” |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia ekranu umożliwiająca optymalna widoczność panelu sterowania niezależnie od warunków pracy | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji jasności ekranu | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru wersji graficznej wyświetlacza (jasna do sali operacyjnej, ciemna do endoskopowej | Tak |  |
|  | Obsługa w języku polskim | Tak |  |
|  | Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej | Tak |  |
|  | System rozpoznawania podłączonych narzędzi. Automatyczne przywoływanie trybów pracy i nastaw dla podłączonego narzędzia | Tak |  |
|  | Minimum cztery wyjścia uniwersalne umożliwiające podłączenie akcesoriów mono lub bipolarnych z systemem rozpoznawania narzędzi | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji – minimum 8 poziomów (bez możliwości całkowitego wyciszenia) | Tak |  |
|  | Możliwość zapamiętania minimum 100 programów i zapisywania ich pod dowolną nazwą | Tak |  |
|  | Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktualnego trybu pracy | Tak |  |
|  | Aktywacja funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub z uchwytu elektrody czynnej | Tak |  |
|  | Funkcja ograniczenia czasu aktywacji trybów mono i bipolarnych z możliwością regulacji czasu | Tak |  |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o awarii w formie komunikatu z opisem wyświetlanym na ekranie. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu | Tak |  |
|  | Urządzenie umożliwiające pracę z przewodowym wyłącznikiem nożnym | Tak |  |
|  | Aparat na wózku wyposażonym w platformę jezdną z blokadą kół, z koszykiem na akcesoria | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w funkcję monitorującą ważność przeglądu okresowego – przypomnienie o przeglądzie w formie komunikatu | Tak |  |
|  | Cięcie monopoloarne z mocą minimum 350 W | Tak |  |
|  | Minimum trzy rodzaje cięcia monopolarnego | Tak |  |
|  | Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia monopolarnego | Tak |  |
|  | Koagulacja monopolarna kontaktowa z mocą do minimum 200 W | Tak |  |
|  | Minimum 4 rodzaje koagulacji monopolarnej standardowej w tym koagulacja miękka, forsowna, bezkontaktowa (spray) | Tak |  |
|  | Koagulacja bipolarna z mocą minimum 120 W | Tak |  |
|  | Minimum dwa rodzaje koagulacji bipolarnej | Tak |  |
|  | Minimum 8 efektów dostępnych w trybie koagulacji bipolarnej | Tak |  |
|  | Minimum 8 efektów koagulacji dostępnych dla każdego z wymaganych trybów koagulacji monopolarnej kontaktowej | Tak |  |
|  | Możliwość współpracy z instrumentami przystosowanymi do systemu rozpoznawania narzędzi | Tak |  |
|  | Opcja automatycznego startu i zakończenia koagulacji bipolarnej dostępna w minimum jednym z trybów | Tak |  |
|  | Tryb cięcia bipolarnego z mocą minimum 120 W | Tak |  |
|  | Minimum 8 efektów dostępnych w każdym z trybów cięcia bipolarnego | Tak |  |
|  | WYPOSAŻENIE |
|  | Włącznik nożny przewodowy 2-przyciskowy do aktywacji cięcia i koagulacji, kabel minimum 5 m długości. Wtyk 6 pinowy | Tak |  |
|  | Elektroda neutralna silikonowa, wielorazowego użytku, wtyk płaski, kabel minimum 4 m – 1 sztuka, pas mocujący – 1 sztuka | Tak |  |
|  | Uchwyt elektrody czynnej monopolarnej 2 – przyciskowy, (wtyk 6 pinowy) – 2 sztuki | Tak |  |
|  | Kabel pęset bipolarnych (wtyk 6 pinowy) - 1 sztuka | Tak |  |
|  | Pęseta bipolarna długość 195 mm +/- 10 mm – 2 sztuki | Tak |  |
|  | Elektrody: szpatuła owalna średnica 4 mm, 2 x 24 mm, +/- 1 mm – 2 sztuki Nóż prosty, średnica 4 mm, 25 mm +/- 1 mm – 2 sztuki Elektroda kulka prosta , średnica 4 mm, +/- 1 mm – 2 sztuki | Tak |  |
|  | SERWIS I GWARANCJA |
|  | Gwarancja na aparat minimum 36 miesięcy | Tak |  |
|  | Serwis gwarancyjny | Tak |  |
|  | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24 h, w okresie pogwarancyjnym – do 48 godzin | Tak |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | Tak |  |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – minimum 10 lat | Tak |  |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie | Tak |  |
| Aparat elektrochirurgiczny – 2 sztuki |
|  | Urządzenie działające w trybie mono i bipolarnym | Tak |  |
|  | Zasilanie elektryczne | 230 V/50 Hz |  |
|  | Podstawowa częstotliwość pracy generatora | 357 kHz |  |
|  | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylacji zgodnie z normą EN 60601-1 | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe | Minimum Klasa I CF |  |
|  | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu | Tak |  |
|  | Automatyczny test urządzenia i podłączonego sprzętu po uruchomieniu | Tak |  |
|  | Sterowanie urządzeniem za pomocą panelu z przyciskami wyboru trybów i mocy. Panel łatwy do utrzymania w czystości i dezynfekcji. | Tak |  |
|  | Odrębne cyfrowe wyświetlacze nastawionej mocy dla każdego z dostępnych rodzajów pracy (cięcie i koagulacja monopolarna i bipolarna) | Tak |  |
|  | Pobór mocy do maksymalnie 350 W | Tak |  |
|  | System kontroli elektrody neutralnej. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej za pomocą 8 stopniowego wskaźnika diodowego | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w główny włącznik zasilania umieszczony z tyłu aparatu oraz przycisk „czuwania” na panelu frontowym | Tak |  |
|  | Regulacja mocy we wszystkich dostępnych trybach pracy aparatu: Minimum w zakresie 1-30 W z krokiem co 1 W oraz z krokiem co 5 W powyżej 30 W | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wyjścia: - jedno monopolarne w systemie 6- pin - jedno bipolarne w systemie 6-pin - gniazdo elektrody neutralnej , okragłe 6,3 mm | Tak |  |
|  | Odrębna regulacja nastawień dla wszystkich dostępnych trybów pracy | Tak |  |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja pracy | Tak |  |
|  | Aktywacja funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub przyciskami w uchwycie elektrody czynnej | Tak |  |
|  | Aktywacja koagulacji bipolarnej z włącznika nożnego lub automatycznie. Możliwość regulacji czasu trwania koagulacji w zakresie minimum 0,1-3 sek | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznego ograniczenia czasu trwania koagulacji bipolarnej. Możliwość regulacji czasu trwania koagulacji w zakresie minimum 0,1-3 sek | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji – minimum 5 poziomów | Tak |  |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o awarii w formie kodu | Tak |  |
|  | Urządzenie umożliwia pracę z przewodowym wyłącznikiem nożnym | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w dwa gniazda do podłączenia włącznika nożnego umieszczone z tyłu aparatu. Jedno obsługujące włącznik nożny uniwersalny (mono/bipolarny) oraz drugi przeznaczony do sterowania praca bipolarną | Tak |  |
|  | Cięcie monopoloarne - czyste z mocą minimum 250 W - z hemostazą – z moca minimum 250W | Tak |  |
|  | Koagulacja monopol arna - miękka – moc minimum 150W - forsowna – moc minimum 150W | Tak |  |
|  | Koagulacja bipolarna - moc minimum 100W | Tak |  |
|  | System automatycznego dopasowania mocy cięcia i koagulacji do zmiennych parametrów impedancji tkanki | Tak |  |
|  | WYPOSAŻENIE |
|  | Włącznik nożny przewodowy do aktywacji cięcia i koagulacji, | Tak |  |
|  | Elektroda neutralna silikonowa, wielorazowego użytku, wtyk okrągły, 6,3 mm, kabel minimum 4 m – 1 sztuka, pas mocujący – 1 sztuka | Tak |  |
|  | Uchwyt elektrody czynnej monopolarnej 2 – przyciskowy, (wtyk 6 pinowy) – 2 sztuki | Tak |  |
|  | Kabel pęset bipolarnych (wtyk 6 pinowy) - 1 sztuka | Tak |  |
|  | Pęseta bipolarna długość 195 mm +/- 10 mm – 2 sztuki | Tak |  |
|  | Elektrody: szpatuła owalna średnica 4 mm, 2 x 24 mm, +/- 1 mm – 2 sztuki Nóż prosty, średnica 4 mm, 25 mm +/- 1 mm – 2 sztuki Elektroda kulka prosta , średnica 4 mm, +/- 1 mm – 2 sztuki | Tak |  |
|  | Wózek na aparat wyposażony w 4 koła, w tym minimum dwa z blokadą, z półką na akcesoria i szafką – 1 sztuka |  |  |
|  | SERWIS I GWARANCJA |
|  | Gwarancja na aparat minimum 36 miesięcy | Tak |  |
|  | Serwis gwarancyjny w okresie gwarancji | Tak |  |
|  | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24 h, w okresie pogwarancyjnym – do 48 godzin | Tak |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni robocze – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | Tak |  |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – minimum 10 lat | Tak |  |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie | Tak |  |
|  | Niezbędne przeglądy – minimum 1 rocznie | Tak |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 27 do SIWZ

Część 27

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Zestaw do Elisa z analizatorem biochemicznym z wykorzystaniem chemiluminescencji

1/ czytnik Elisa

2/ oprzyrządowanie (płuczka, komputer),

3/ analizator biochemiczny z wykorzystaniem chemiluminescencji

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: A-8, A-20

Zamawiana ilość (szt.): pozycja 1, 2, 3– 1 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38434580-5 Analizatory testów immunologicznych

| 1. . Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr hab. Łukasz Adaszek telefon stacjonarny: 81 445-61-92, mail: ukaszek0@wp.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt UP w Lublinie |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Czytnik Elisa z komputerem sterującym – 1 szt. |
|  | w pełni automatyczny odczyt i analiza płytek 96-dołkowych | Tak |  |
|  | urządzenie 8-kanałowe, pełny odczyt całej płytki 96 nie może trwać więcej niż 5 sekund | Tak |  |
|  | funkcja oszczędzania lampy | Tak |  |
|  | wbudowany w urządzenie ekran dotykowy z pełnym oprogramowaniem do obsługi i analizy, w tym tryb odcięcia, analiza point to point, regresja liniowa i inne | Tak |  |
|  | możliwość zastosowania jednocześnie 12 różnych protokołów odczytu na jednej płytce | Tak |  |
|  | program autodiagnostyki przy włączaniu urządzenia | Tak |  |
|  | Metody analizy wbudowane w urządzenie: Abs, % Abs, cut-off, liniowa, point to point, log, exponential, power regression | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do obsługi urządzenia przy pomocy zewnętrznego komputera i analizy wyników zawierające wszystkie funkcje programu wbudowanego w urządzenie, w tym: • Kontrola wszystkich funkcji aparatu • Wizard prowadzący krok po kroku przez badanie, zaprojektowanie reakcji, opis płytki, sposób odczytu, eksport wyników • Wybór odczytów kinetycznych lub end-point'owych przy pomocy pojedynczej lub podwójnej długości fali • Wyświetlanie wyników odczytu w czasie rzeczywistym • Szeroki zakres formatów eksportu, w tym eksport do Excel'a • generowanie raportów z przeliczonymi wynikami dla płytek | Tak |  |
|  | zakres długości fali: 400–750nm | Tak |  |
|  | wyposażenie w filtry: 405nm, 450nm, 492nm, 630nm | Tak |  |
|  | możliwość doposażenia czytnika w 3 dodatkowe filtry | Tak |  |
|  | możliwość samodzielnej wymiany i dokładania filtrów do czytnika przez użytkownika | Tak |  |
|  | certyfikat CE-IVD do diagnostyki in-vitro | Tak |  |
|  | Zakres fotometryczny: 0.000-4.000 Abs | Tak |  |
|  | Rozdzielczość: 0.001 Abs (wyświetlana) 0.0001 Abs (przeliczana) | Tak |  |
|  | Źródło światła: lampa halogenowa 8V/50W | Tak |  |
|  | Dokładność długości fali: ±1 nm | Tak |  |
|  | Szerokość szczeliny: 8 nm | Tak |  |
|  | Dokładność: ±1% / ±0.005A | Tak |  |
|  | Szybkość odczytu: najwyżej 5 sekund dla całej płytki 96-dołkowej | Tak |  |
|  | Funkcja mieszania | Tak |  |
|  | Ustawiany czas i prędkość mieszania | Tak |  |
|  | Wbudowana pamięć na 100 programów i 10.000 wyników testów | Tak |  |
|  | Wbudowany fabrycznie port RS232 do połączenia z komputerem | Tak |  |
|  | Wbudowany fabrycznie port USB do podłączenia drukarki PCL | Tak |  |
|  | Wbudowany wyświetlacz dotykowy LCD 6" | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia drukarki bezpośrednio do urządzenia | Tak |  |
|  | Waga nie więcej niż 8 kg | Tak |  |
|  | Wymiary nie więcej niż 460 x 330 x 300 mm | Tak |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące liczona od dnia podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego | Tak |  |
| Płuczka płytek Elisa – 1 szt. |
|  | Obsługa co najmniej dwóch buforów płuczących jednocześnie | Tak |  |
|  | 2 butle na bufor płuczący o pojemności 4 litry wyposażone w czujnik poziomu cieczy w butli, butla 10l na odpady | Tak |  |
|  | W zestawie głowica 96-kanałowa do płytek Elisa | Tak |  |
|  | Objętość robocza od 100 do 3000 ul | Tak |  |
|  | Prędkość dozowania płynu regulowana – oddzielny delikatny tryb dla aplikacji komórkowych, szybki tryb dla aplikacji ELISA | Tak |  |
|  | Precyzja głowicy 96-kanałowej mniej niż 4% CV przy 300 ul | Tak |  |
|  | Czas pojedynczego mycia przy użyciu głowicy 96-kanałowej i objętości 300 ul najwyżej 11 sekund | Tak |  |
|  | Czas potrójnego mycia przy użyciu głowicy 96-kanałowej i objętości 300 ul najwyżej 26 sekund w standardzie i najwyżej 14 sekund w trybie przyspieszonym | Tak |  |
|  | Pozostałość w dołku najwyżej 5 ul | Tak |  |
|  | Możliwość doposażenia płuczki w dodatkowe głowice 96 i 384-kanałowe z prostymi igłami aspiracyjnymi i z wygiętymi igłami dozującymi do hodowli | Tak |  |
|  | Możliwość integracji płuczki z automatycznym podajnikiem płytek na 52 płytki | Tak |  |
|  | Obsługa płytek płaskodennych, z dnem U-kształtnym i V-kształtnym | Tak |  |
|  | Wbudowana wytrząsarka o regulowanym czasie i prędkości wytrząsania (co najmniej 3 prędkości) | Tak |  |
|  | Pompa wbudowana w urządzenie, nie dopuszcza się pomp zewnętrznych | Tak |  |
|  | Automatyczne mycie całego układu uruchamiane jednym kliknięciem | Tak |  |
|  | Automatyczny wydmuch płynu z układu płuczącego i suszenie po zakończeniu płukania | Tak |  |
|  | Wymiary płuczki WxSxG najwyżej 21x47x52 cm | Tak |  |
|  | Waga nie więcej niż 19 kg | Tak |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące, liczona od dnia podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego | Tak |  |
|  | Pomoc techniczna przez cały okres gwarancji | Tak |  |
| Analizator biochemiczny z chemiluminescencją 1 szt |
| 1. | Wielodetekcyjny czytnik mikropłytek umożliwiający pomiar absorbancji, fluorescencji i luminescencji | Tak |  |
| 2. | System oparty o podwójne monochromatory umożliwiający płynną regulację długości fali | Tak |  |
| 3. | Pomiar absorbancji, fluorescencji i luminescencji na płytkach 6-384 dołkowych | Tak |  |
| 4. | Pomiar absorbancji i fluorescencji w kuwecie, w oddzielnym gnieździe pomiarowym, w pozycji pionowej bez potrzeby użycia zatyczek do kuwet | Tak |  |
| 5. | Możliwość zastosowania standardowych kuwet oraz kuwet typu Hellma do pomiarów w mikroobjętościach | Tak |  |
| 6. | Możliwość odczytu typu endpoint, kinetycznego, spektralnego i skanowania dołka przy pomiarach absorbancji, fluorescencji i luminescencji | Tak |  |
| 7. | Urządzenie wyposażone w inkubator z regulacja temperatury do 45C, z jednorodnością temperatury < 1C w 37C oraz dokładnością nastawu temperatury +/- 1C w 37C | Tak |  |
| 8. | Wbudowana wytrząsarka z regulacją czasu wytrząsania 0-999 sekund | Tak |  |
| 9. | Zródło światła- ksenonowa lampa błyskowa | Tak |  |
| 10. | Pomiar absorbancji: w płynnie regulowanym zakresie 200-1000nm dla mikropłytki i kuwety czytnik z technologią umożliwiającą pomiar przy różnych objętościach cieczy w dołkach mikropłytki i normalizacji wyników do długości ścieżki optycznej 1cm odpowiadającej długości ścieżki optycznej w kuwecie szerokość wiązki fali <4nm powtarzalność ustawienia długości fali +/-0,2nm zakres fotometryczny 0-4OD rozdzielczość fotometryczna 0,001OD dokładność fotometryczna dla mikropłytki <0,006OD +/- 1% w zakresie 0-2OD dokładność fotometryczna dla kuwety <0,005OD +/- 1% w zakresie 0-2OD ilość światła rozproszonego podczas pomiaru <0,05% przy długości fali 230 nm możliwość pomiaru przy 6 długościach fali jednocześnie czas pomiaru płytki 96 dołkowej nie dłuższy niż 18 sekund(możliwość regulacji szybkości pomiaru) | Tak |  |
| 11. | Pomiar fluorescencji: możliwość pomiaru intensywności fluorescencji z góry w płynnie regulowanym zakresie 250-850nm dla mikropłytki i kuwety zainstalowane dodatkowe filtry odcinające (min. 15 sztuk) zapobiegające powstawaniu zjawiska przesunięcia Stokesa automatycznie i manualnie (w co najmniej trzech poziomach lub w zakresie 200-1000V ) regulowana szczelina fotopowielacza źródło światła wzbudzenia skierowane pod kątem 12 stopni do powierzchni dołka eliminując efekt odbicia światła przez menisk górny szerokość spektralna 9,9nm czułość pomiarowa 3fmol/dołek dla intensywności fluorescencji możliwość pomiaru przy 4 długościach fali emisji i wzbudzenia jednocześnie czas pomiaru płytki 96 dołkowej (intensywność fluorescencji, fluorescencja opóźniona w czasie) nie dłuższy niż 15 sekund | Tak |  |
| 12. | Pomiar luminescencji: płynna regulacja długości fali w zakresie 250-850nm, możliwość pomiaru przy 4 długościach fali jednocześnie czułość pomiarowa nie gorsza niż 10amol/dołek pomiar słabych sygnałów przy użyciu metody liczenia fotonów, pomiar silnych sygnałów przy użyciu metody analogowej- automatycznie dostosowywana metoda detekcji do intensywności świecenia czas pomiaru płytki 96 dołkowej nie dłużej niż 15 sekund | Tak |  |
| 13. | Kontrola czytnika za pomocą klawiszy na czytniku oraz przez zewnętrzny komputer użytkownika z oprogramowaniem | Tak |  |
| 14. | Możliwość rozbudowy czytnika o płytka do równoczesnych pomiarów z 24 próbek o objętości 2ul, ze szczeliną optyczną 0,5mm oraz o płytkę do równoczesnych pomiarów z 64 próbek o objętości 4ul, ze szczeliną optyczną 1mm | Tak |  |
| 15. | Z czytnikiem dostarczone zostanie oprogramowanie sterujące (co najmniej 4 licencje) do projektowania metod, zbierania danych, analizy wyników: - wbudowane przez producenta, gotowe protokoły(co najmniej 50) do popularnych aplikacji takich jak Elisa endpoint, Elisa kinetic, pomiar stężenia DNA/RNA, Live/Dead cells, Cell Growth, Michaelis-Menten… - możliwość programowania własnych metod pomiarowych, raportów, wykresów, podsumowań wielopłytkowych. Własne ustawienia dostępne jednym kliknięciem w rozwijanym menu w oknie głównym. Włączenie wybranej własnej metody uruchamia kompletne badanie, tzn. odczyt, automatyczną analizę i wygenerowanie raportu w ustalonym formacie - Możliwość generowania raportów pomiarowych z tekstem w języku polskim oraz własnymi plikami typu JPG i tiff - wielokrotne krzywe standardowe na wspólnym wykresie. Co najmniej 17 modeli dopasowania krzywej standardowej w tym Gaussian i Bi0-expotenial. 5-parametrowe dopasowywanie krzywej standardowej z obsługą operatorów logicznych (Jeśli, I, Lub, Nie, Fałsz, Prawda) - autozapis po pomiarze w wybranym formacie, a nie tylko w formacie własnym programu - oprogramowanie zgodne z systemem certyfikacji FDA 21 CFR Part 11 | Tak |  |
| 16. | Z czytnikiem dostarczony zostanie komputer sterujący | Tak |  |
| 17. | Dostawa, instalacja, szkolenie i pomoc techniczna przez cały okres gwarancji | Tak |  |
| 18. | Gwarancja minimum 24 miesiące liczona od dnia podpisania protokółu zdaqwczo-odbiorczego | Tak |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Dot. poz. 1 ,2 i 3 1. Instalacja i szkolenie w zakresie obsługi dla min. 3 osób w siedzibie użytkownika. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/ | Dot. poz. 1 ,2 i3 2. Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy