Załącznik nr 1

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Laser do cięcia tkanek

Nr kontraktu/poz. W kontrakcie:	B - 40

Zamawiana ilość (szt.): 1 szt.,

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 33169100-3 Lasery chirurgiczne

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr Krzysztof Buczek telefon stacjonarny: 81 445-65-66, mail: kabuczek@o2.pl Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: Klinika Chorób Zakaźnych pokój/pomieszczenie |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Laser do cięcia tkanek |
|  | Źródło lasera CO2 z zamkniętą rurą laserową | TAK |  |
|  | Długość fali 10 600 nm | TAK |  |
|  | Metoda doprowadzenia: Elastyczny pusty falowód (włókno) |  |  |
|  | Rozkład energii Gaussa TEMoo, wielkość plamki 0.3mm | TAK |  |
|  | Moc lasera co najmniej: Tryb Ciągły (CW) 0.5 - 22W Tryb Super Pulse (SP) 0.5 - 10W | TAK |  |
|  | Wiązka celująca: laser diodowy o mocy co najmniej 2,5 mW, regulacja jasności 0-100% | TAK |  |
|  | Metoda oscylacji na wyjściu: metoda kontroli napięcia stałego (regulator napięcia) | TAK |  |
|  |  | TAK |  |
|  | Panel kontrolny, urządzenie sterowane mikroprocesorem. | TAK |  |
|  | Tryby pracy lasera –  Tryb Ciągły (CW)  Tryb Super Pulse (SP)  Pojedyncze impulsy - długość impulsu 0.01/0.05/0.1/0.5s  Seria impulsów - długość impulsu 0.01/0.05/0.1/0.5s, czas przerwy od 0.01 do 2.0s | TAK |  |
|  | Włączenie i wyłącznie lasera kluczykiem | TAK |  |
|  | Awaryjny przycisk stop | TAK |  |
|  | Kontrola emisji promieniowania lasera - przełącznik nożny | TAK |  |
|  | Zasilanie 220-240 V AC, 3A, 50/60 Hz | TAK |  |
|  | System chłodzący: obieg zamknięty, ciśnieniowy wymiennik ciepła chłodzony powietrzem | TAK |  |
|  | Wymiary nie większe jak Wysokość konsoli: 110 cm Wysokość z masztem: 160 cm Wysokość z wieżyczką: 130 cm Szerokość: 60 cm Głębokość: 60 cm | TAK |  |
|  | Waga nie większa jak 24 kg | TAK |  |
|  | Chłodzenie: Wymuszone powietrze z automatycznym zabezpieczeniem przed przegrzaniem. | TAK |  |
|  | Okulary ochronne 6 sztuk | TAK |  |
|  | W zestawie: 3 końcówki do głowicy laserowej ENT, STRAIGHT 90ᵒ, 45ᵒ | TAK |  |
|  | Pochłaniacz gazów stanowi integralny system z laserem. Urządzenie jest automatycznie podczas pracy lasera i wyłączane w chwili zakończenia pracy lasera | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1 | Szkolenie w zakresie obsługi dla min. 6 osób w siedzibie użytkownika. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Kardiomonitory, monitory pacjenta, nieinwazyjny system pomiaru ciśnienia krwi,

Nr kontraktu/poz. W kontrakcie:	A25 – 3 szt., A40 – 1 szt.,  B31 – 2 szt. B44 – 7 szt.

Zamawiana ilość (szt.): 13 szt.,

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 33123210-3 Urządzenia do monitorowania czynności serca; 33123220-6 Urządzenia do kardioangiografii ; 33123230-9 Kardiografy;

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr Krzysztof Buczek telefon stacjonarny: 81 4456566, mail: kabuczek@o2.pl Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20612 Lublin Nazwa jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt pokój/pomieszczenie |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Kardiomonitor- monitor pacjenta typ 1 - 1 szt. |
|  | Zakres saturacji tlenowej (SpO2) nie gorszy niż od 0 do 100% | TAK |  |
|  | Zakres częstości pulsu nie gorszy niż od 18 do 450 uderzeń na minutę | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji od 70-100% ± 2% w całym zakresie mierzenia | TAK |  |
|  | Pomiar oddechów od co najmniej 5 – 95 oddechów/min | TAK |  |
|  | Częstotliwość odświeżania wskazania po każdym oddechu, przy braku oddechów po 30 ± 10 sekundach | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru oddechów w całej skali nie gorsza niż ± 5 oddechów/min | TAK |  |
|  | Zakres ETCO2/CO2 nie mniejszy niż: 0 – 9 kPa ±0,9kPa | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania nie gorsza niż 5 Hz | TAK |  |
|  | Możliwość ciągłego monitoringu przez co najmniej 5,5 godzin | TAK |  |
|  | Pomiar warunków otoczenia - BTPS (temperatura ciała, nasycenie parą wodną). | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja ciśnienia barometrycznego oraz kompensacja temperaturowa. | TAK |  |
|  | Zasilanie: wewnętrzna bateria Litowo Jonowa, i/lub zasilacz sieciowy 230 V AC, 50 Hz, | TAK |  |
|  | Pobór mocy: nie więcej jak 4 W przy pracy bateryjnej i 12 W z ładowarką | TAK |  |
|  | Czas pracy na baterii nie krócej niż 10 godzin | TAK |  |
|  | Czas ładowania całkowitego nie dłużej niż 17 godzin | TAK |  |
|  | Wymiary nie większe niż: 200 x 140 x 50 mm | TAK |  |
|  | Waga do 900 gram | TAK |  |
|  | Zestaw do kalibracji CO2 | TAK |  |
|  | Filtry EtCO2, 25 sztuk | TAK |  |
|  | Gwarancja 12 miesięcy | TAK |  |
| Kardiomonitor- monitor pacjenta dedykowany do weterynarii typ 2 – szt. 3 |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi: metodą oscylometryczną zakres mierzonego ciśnienia co najmniej od 25 – 260 mmHG zakres pulsu co najmniej 35-300 /min Parametry wyświetlane:skurczowe, rozkurczowe, średnie ciśnienietętnicze Tryby pomiaru co najmniej:ręczny, automatyczny, stat Typowy czasuzyskania wyniku nie gorszy niż 26 sek. | TAK |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia z dokładnością co najmniej +2% | TAK |  |
|  | Pomiar SpO2 w zakresie od 0-100% zakres pulsu co najmniej 35-250 /min | TAK |  |
|  | Pomiar ECG: Ochrona przed ładunkiem defibrylatora. Zakres częstotliwości diagnostycznych od 0,05 do 100 Hz | TAK |  |
|  | Kapnograf | TAK |  |
|  | Dwa kanały pomiaru temperatury | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |
|  | Możliwość analizy zapisu z co najmniej 24 godzin | TAK |  |
|  | Bateria na co najmniej 2 godziny pracy | TAK |  |
|  | Ekran o wysokości min. 150mm, szerokości min. 200 mm. | TAK |  |
|  | Waga do 6 kg | TAK |  |
|  | Kabel EKG 3 odprowadzeniowy | TAK |  |
|  | Sonda przełykowa EKG i temperatury mała i duża | TAK |  |
|  | Zestaw czujników SpO2 wraz z klipsem językowym w 2 rozmiarach | TAK |  |
|  | Dwa zestawy mankietów do pomiaru ciśnienia w 5rozmiarach | TAK |  |
|  | Czujnik CO2 - dwie sztuki dla małych i dużych zwierząt | TAK |  |
| Holter - monitor pacjenta dedykowany do weterynarii typ 3 – 1 szt. |
|  | Co najmniej 24 h zapis EKG | TAK |  |
|  | Odprowadzenia: I, II, III Einthoven oraz aVR, aVL, aVF Goldberger | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania co najmniej490 Hz | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości nie mniejszy niż do 0.1 Hz - 100 Hz. | TAK |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja z komputerem PC | TAK |  |
|  | Transmisja danych na co najmniej 100 m | TAK |  |
|  | Zapis danych na wymiennej karcie pamięci co najmniej 250Mb | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do analizy parametrów | TAK |  |
|  | Kabel pacjenta dla małych zwierząt 2 szt. | TAK |  |
|  | Kabel pacjenta dla dużych zwierząt 2 szt. | TAK |  |
|  | Elektrody co najmniej 100 szt. | TAK |  |
|  | Bramka mobilna pozwalająca na zdalny odczyt parametrów w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Oprogramowanie na smartfon – pozwalające na odczyt danych | TAK |  |
| Monitor ciśnienia krwi dedykowany do weterynarii typ 4 – szt. 1 |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi: | TAK |  |
|  | Metodą oscylometryczną | TAK |  |
|  | Zakres mierzonego ciśnienia co najmniej od 25 – 260 mmHG | TAK |  |
|  | Zakres pulsu co najmniej 15-400 /min | TAK |  |
|  | Parametry wyświetlane:skurczowe, rozkurczowe, średnie ciśnienietętnicze | TAK |  |
|  | Tryby pomiaru co najmniej:ręczny iautomatyczny | TAK |  |
|  | Czasuzyskania wyniku nie gorszy niż 30sek. | TAK |  |
|  | Zestawy mankietów do pomiaru ciśnienia w 7 rozmiarach | TAK |  |
|  | EKG – wybór 3 odprowadzeń I, II, III | TAK |  |
|  | EKG Odpowiedź czestotliwościowa: 0.5 to 40 Hz unfilltered | TAK |  |
|  | Rozmiar wyświetlacza (obszar obrazu):przekątna nie mniejsza niż 6.4" (16.2 cm) | TAK |  |
| Monitor pacjenta typ 5 - 3 szt. |
|  | Zakres saturacji tlenowej (SpO2) nie gorszy niż od 0 do 100% | TAK |  |
|  | Zakres częstości pulsu nie gorszy niż od 18 do 450 uderzeń na minutę | TAK |  |
|  | Zakres CO2nie mniejszy niż 0 do >75 mmHg - usunąć | TAK |  |
|  | Czas odpowiedzi CO2 nie gorszy niż 250 ms - usunąć | TAK |  |
|  | Zakres częstości oddychania nie gorszy niż 1 do 60 oddechów na minutę - usunąć | TAK |  |
|  | Próg detekcji oddechu co najmniej 5 mmHg– usunąć | TAK |  |
|  | Dokładność: SpO2 -70-100% ±3cyfry (±1 Odchylenie standardowe)* Częstość pulsu ±3% ±1 cyfra ∆CO2 Dokładność ±25% odczytu progów słupków graficznych – usunąć | TAK |  |
|  | Długości fal pomiarowych Czerwień660 nanometrów Podczerwień910 nanometrów Średnia podczerwień4260 nanometrów- usunąć | TAK |  |
|  | Temperatura eksploatacji nie gorsza niż - 25° do+50°C (Pulsoksymetr) 2° do +50°C (Czujnik CO2) - usunąć | TAK |  |
|  | Wilgotność nie mniejsza niż Eksploatacji 18 do 90% bez kondensacji Przechowywania 11 do 95% bez kondensacji | TAK |  |
|  | Zasilanie: cztery 1.5V baterii alkalicznych typu AA;60 godzin typowej pracy dla samego pulsoksymetru,20 godzin typowej pracy dla pulsoksymetrii i detekcjiCO2, i/lub zasilacz sieciowy 230 V AC, 50 Hz - usunąć | TAK |  |
|  | Wymiary:7cm szerokość x 13,8cm wysokość x 3,2cm głębokość (+2 cm) | TAK |  |
|  | Waga do 233 gram | TAK |  |
|  | Zestaw do kalibracji CO2 | TAK |  |
|  | Filtry do EtCo2, 25 sztuk | TAK |  |
| Monitor pacjenta typ 6 - 2 szt. |
|  | Zakres saturacji tlenowej (SpO2) nie gorszy niż od 0 do 100% | TAK |  |
|  | Zakres częstości pulsu nie gorszy niż od 18 do 450 uderzeń na minutę | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji od 70-100% ± 2% w całym zakresie mierzenia | TAK |  |
|  | Pomiar oddechów od co najmniej 5 – 95 oddechów/min | TAK |  |
|  | Częstotliwość odświeżania wskazania po każdym oddechu, przy braku oddechów po 30 ± 10 sekundach | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru oddechów w całej skali nie gorsza niż ± 5 oddechów/min | TAK |  |
|  | Zakres ETCO2/CO2 nie mniejszy niż: 0 – 9 kPa ±0,9kPa | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania nie gorsza niż 5 Hz | TAK |  |
|  | Możliwość ciągłego monitoringu przez co najmniej 5,5 godzin | TAK |  |
|  | Pomiar warunków otoczenia - BTPS (temperatura ciała, nasycenie parą wodną). | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja ciśnienia barometrycznego oraz kompensacja temperaturowa. | TAK |  |
|  | Zasilanie: wewnętrzna bateria Litowo Jonowa, i/lub zasilacz sieciowy 230 V AC, 50 Hz, | TAK |  |
|  | Pobór mocy: nie więcej jak 4 W przy pracy bateryjnej i 12 W z ładowarką | TAK |  |
|  | Czas pracy na baterii nie krócej niż 10 godzin | TAK |  |
|  | Czas ładowania całkowitego nie dłużej niż 17 godzin | TAK |  |
|  | Wymiary nie większe niż: 200 x 140 x 50 mm | TAK |  |
|  | Waga do 900 gram | TAK |  |
|  | Zestaw do kalibracji CO2 | TAK |  |
|  | Pochłaniacz wilgoci do kapnografi 10 szt. | TAK |  |
| Kardiomonitor- monitor pacjenta dedykowany do weterynarii typ 7 –szt 2. |
|  | Zakres Saturacji Tlenowej (SpO2) nie gorszy niż od 0 do 100% | TAK |  |
|  | Zakres częstości tętna co najmniej od 20 do 440 / minutę | TAK |  |
|  | ZakresCO2 w przedziale od 0 do >75 mmHg | TAK |  |
|  | Czas odpowiedzi CO2 nie gorszy niż 250ms | TAK |  |
|  | Zakres częstości oddychania nie gorszy niż od 1 do 55 / min | TAK |  |
|  | Próg detekcji oddechu co najmniej od 5 mmHg | TAK |  |
|  | Waga do 320 g | TAK |  |
|  | Wymiary nie większe niż 10/15/5 cm | TAK |  |
|  | Sensor CO2 szt. 1 | TAK |  |
|  | Adapter do sensora CO2 szt. 10 | TAK |  |
|  | Czujnik klips do zapięcia na języku szt. 1 | TAK |  |
|  | Czujnik opaskowy szt. 1 | TAK |  |
|  | Czujnik odbiciowy szt. 1 | TAK |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1 | Szkolenie w zakresie obsługi dla min. 4 osób w siedzibie użytkownika. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Gwarancja 12miesięcy | TAK |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Zestaw implantacyjny stomatologiczny

Nr kontraktu/poz. B/81

Zamawiana ilość (szt.): 1 sztuka

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: Wyroby stomatologiczne – 33141800-8

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr Tomasz Szponder telefon stacjonarny: 81 445-61-93, mail: tomszpon@op.pl Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Budynek B Nazwa jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego pokój/pomieszczenie |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Aparat do chirurgii i implantologii |
|  | Urządzenie do chirurgii i implantologii | Tak |  |
|  | Mikrosilnik o mocy 70W i maksymalnym momencie obrotowym na silniku wynoszącym 5,5 Ncm | Tak |  |
|  | Mikrosilnik bezszczotkowy i bezobsługowy | Tak |  |
|  | Mikrosilnik sterylizowany razem z rękawem | Tak |  |
|  | Wybór programów pracy: - program chirurgiczny, - trzy programy do przeprowadzenia zabiegu wszczepu implantu wraz z programem do wkręcania implantów z kontrolą momentu obrotowego w zakresie min. od 5 do 70 Ncm (co 5 Ncm) i nastawem 32 Ncm; - program do gwintowania twardych kości z kontrolą momentu obrotowego w zakresie min. od 10 do 70 Ncm (co 10 Ncm) | Tak |  |
|  | Sterownik nożny pozwalający na zmianę parametrów pracy urządzenia bez konieczności dotykania panelu sterującego. | Tak |  |
|  | Sterownik nożny umożliwiający pracę w salach, gdzie stosowane jest znieczulenie ogólne | Tak |  |
|  | Pompa perystaltyczna z możliwością ustawienia jej wydajności | Tak |  |
|  | Końcówka chirurgiczna do aparatu: | Tak |  |
|  | Końcówka chirurgiczna rozkładana na części w celu dokładnego oczyszczenia po zabiegu | tak |  |
|  | Przełożenie 20:1 - zwalniająca | tak |  |
|  | Końcówka ze światłem z diody LED umieszczonej przy główce końcówki | tak |  |
|  | Końcówka pokryta specjalną powłoką zabezpieczającą przed jej rysowaniem podczas użytkowania i sterylizacji | tak |  |
|  | Spray zewnętrzny oraz możliwość podawania sprayu prze wiertło | tak |  |
|  | Możliwość sterylizacji i termodezynfekcji | tak |  |
|  | Końcówka chirurgiczna do cięcia kości o ruchu posuwisto-zwrotnym |  |  |
|  | Końcówka chirurgiczna do cięcia kości współpracująca z ostrzami do cięcia występującymi w co najmniej trzech rozmiarach, które poruszają się ruchem posuwisto-zwrotnym. W komplecie 5 ostrzy. | tak |  |
|  | Końcówka chirurgiczna rozkładana na części w celu dokładnego oczyszczenia po zabiegu | tak |  |
|  | Przełożenie – zwalniająca | tak |  |
|  | Końcówka współpracująca oferowanym aparatem do chirurgii i implantologii oraz z każdym mikrosilnikiem o standardowym połączeniu ISO 3964 | Tak |  |
|  | Końcówka pokryta specjalną powłoką zabezpieczającą przed jej rysowaniem podczas użytkowania i sterylizacji | tak |  |
|  | Spray zewnętrzny | tak |  |
|  | Możliwość sterylizacji i termodezynfekcji | tak |  |
|  | Końcówka chirurgiczna do cięcia kości o ruchu wahadła w osi końcówki |  |  |
|  | Końcówka chirurgiczna do cięcia kości współpracująca z ostrzami do cięcia występującymi w co najmniej dwóch rozmiarach, które poruszają się ruchem wahadła w osi końcówki (poziome ruchy piły względem osi długiej końcówki).W komplecie 5 ostrzy | tak |  |
|  | Końcówka chirurgiczna rozkładana na części w celu dokładnego oczyszczenia po zabiegu | tak |  |
|  | Przełożenie – zwalniająca | tak |  |
|  | Końcówka współpracująca oferowanym aparatem do chirurgii i implantologii oraz z każdym mikrosilnikiem o standardowym połączeniu ISO 3964 | tak |  |
|  | Końcówka pokryta specjalną powłoką zabezpieczającą przed jej rysowaniem podczas użytkowania i sterylizacji | tak |  |
|  | Spray zewnętrzny | tak |  |
|  | Możliwość sterylizacji i termodezynfekcji | tak |  |
|  | Końcówka chirurgiczna do cięcia kości o ruchu wahadła |  |  |
|  | Końcówka chirurgiczna do cięcia kości współpracująca z ostrzami do cięcia w co najmniej dwóch rozmiarach, które poruszają się ruchem wahadła pod kątem prostym do osi końcówki (pionowe ruchy piły względem osi długiej końcówki). W komplecie 5 ostrzy, | tak |  |
|  | Końcówka chirurgiczna rozkładana na części w celu dokładnego oczyszczenia po zabiegu | tak |  |
|  | Przełożenie – zwalniająca | tak |  |
|  | Końcówka współpracująca oferowanym aparatem do chirurgii i implantologii oraz z każdym mikrosilnikiem o standardowym połączeniu ISO 3964 | tak |  |
|  | Końcówka pokryta specjalną powłoką zabezpieczającą przed jej rysowaniem podczas użytkowania i sterylizacji | tak |  |
|  | Spray zewnętrzny | tak |  |
|  | Możliwość sterylizacji i termodezynfekcji | tak |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
|  | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa (dołączony do protokołu zdawczo-odbiorczego) | tak |  |
|  | Oferowane urządzenie kompletne, po instalacji gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem | tak |  |
|  | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium RP, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | tak |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | tak |  |
|  | Zestaw chirurgiczny do implantacji implantów typu M4w autoklawowalnej kasecie zawierający komplet 25 narzędzi do implantacji implantów stomatologicznych zawierających: punktakt, wiertło diamentowe, 7 wierteł od 2,4 do 5,5 mm, przedłużka do wierteł, klucz i adapter do klucza zapadkowego, klucz 6 kątny 1,25mm, do katnicy, długiej do krótkiej , klucz na kątnice 2,45 mm krótki i długi, rozwiertak do kośći, 3 sztuki, klucz pod raczetę długi, nasadka do końcówek klucza, raczeta | Tak |  |
|  | Zestaw 30 implantów zębowych do wyboru przez oferenta 7 wierteł od 2,4 do 5,5 | tak |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące |  |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Tonopen

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: B/62

Zamawiana ilość (szt.): 1 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: Urządzenia medyczne,  33122000-1

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba udzielająca informacji: dr Andrzej Milczak, tel. stacjonarny: 81 445 61 87, tel. komórkowy: 694293916, e-mail: tatotiny@o2.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Urządzenie do bezinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródgałkowego. Badanie nie wymaga znieczulenia rogówki. | Tak |  |
|  | Technologia badania wykorzystująca lekką sondę dotykającą rogówki. Wynik ostateczny jest uśrednioną wartością kilku pomiarów. | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru: od 1 do 99 mmHg. | Tak, podać |  |
|  | Dokładność pomiaru: < ±2 mmHg w zakresie 5-30 mmHg, < 10% w zakresie 30-80 mmHg. | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny lub LED do odczytu wyników pomiaru. | Tak, podać |  |
|  | Jednostka wyswietlana - milimetry słupa rtęci (mmHg). Dokładności wyświetlacza ±1 mmHg. | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie bateryjne. Urządzenie zapewnia galwaniczną izolację z ciałem zwierzęcia. | Tak |  |
|  | Walizka transportowa | Tak, podać |  |
|  | Przynajmniej 100 sond pomiarowych w zestawie. | Tak, podać |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

|  | Instalacja i szkolenie w zakresie obsługi dla min. 3 osób w siedzibie użytkownika. | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Lampa szczelinowa

Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: B/37

Zamawiana ilość (szt.): 2 szt.

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: Urządzenia medyczne,  33122000-1

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba udzielająca informacji: dr Andrzej Milczak, tel. stacjonarny: 81 445 61 87, tel. komórkowy: 694293916, e-mail: tatotiny@o2.pl 3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Nazwa Jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. Lampa szczelinowa, typ I - 1szt. |
|  | Rodzaj: Ręczny biomikroskop binokularny (lampa szczelinowa) ze stacją dokowania | Tak |  |
|  | Optyka: Biomikroskop binokularny konwergencyjny 13º | Tak |  |
|  | Powiększenie: 10x i 16x, zmiana dźwignią | Tak |  |
|  | Odległość robocza obiektywu przy: 10x - 100mm | Tak |  |
|  | Odległość robocza obiektywu przy: 16x - 80mm | Tak |  |
|  | Pole widzenia przy 10x: - 16mm | Tak |  |
|  | Pole widzenia przy 16x: 10,5mm | Tak |  |
|  | Zakres PD: 50mm - 72mm | Tak |  |
|  | Zakres regulacji dioptrycznej okularu: +/- 7 dioptrii | Tak |  |
|  | Urządzenie ręczne o wymiarach nie większych niż: 240 x 120 x 240 mm | Tak, podać wymiary |  |
|  | Waga bez stacji dokowania nie większa niż 1 kg | Tak, podać |  |
|  | regulacji wielkości szczelin za pomocą pokrętła | Tak |  |
|  | Długość szczeliny: 12mm | Tak |  |
|  | Szerokość szczeliny: Szczeliny 0,15mm, 0,5mm, 0,8mm oraz 1,6mm, 12mm koło i 1mm kwadrat | Tak, podać |  |
|  | Filtry: zielony, niebieski, szary ND 0,8 oraz przezroczysty | Tak, podać |  |
|  | Ochrona IR: Wbudowany filtr IR Cut | Tak |  |
|  | Kąt szczeliny: min. +/– 60º | Tak |  |
|  | Regulacja oświetlenia: płynna zmienność, od słabej do pełnej jasności | Tak |  |
|  | Oświetlenie halogenowe i ledowy fiksator.6, 60D, 78D, 90D | Tak |  |
|  | Uchwyt mocujący do soczewek Volk'a typu: Super Field, Super, pozwalający na ich ustawienie pod dowolnym kątem | Tak |  |
| 2. Lampa szczelinowa, typ II - 1szt. |
|  | Rodzaj: Lampa szczelinowa z oftalmoskopem | Tak |  |
|  | Zakres od +40D do -25d (W zakresie od 1D do 10D co 1 dioptrię) | Tak, podać |  |
|  | Płynna regulacja mocy światła | Tak |  |
|  | Miękka podpórka brwiowa | Tak |  |
|  | Minimum 6 przesłon: duże koło, średnie koło, małe koło, szczelina, "fixation cross", duże koło na bazie niebieskiego filtra kobaltowego | Tak, podać |  |
|  | Filtry: Red free (bezczerwienny), Clear (neutralny), polaryzacyjny( redukujący odblaski rogówkowe) | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe | Tak |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
|  | Komplet z akumulatorem, ładowarką oraz etui. |  |  |
|  | Soczewka do badania dna oka: powiększenie - 2.68 x, pole widzenia min. 56° / 73°, plamka lasera - 0.37 x, dystans roboczy - 40 mm | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie typu Iphon z uchwytem do mocowania, w lampie szczelinowej, kompatybilne do toru wizyjnego lampy szczelinowej do wykonywania dokumentacji fotograficznej dna oka. |  |  |
|  | Walizką o sztywnej powłoce do przechowywania i transportu sprzętu. |  |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

|  | Instalacja i szkolenie w zakresie obsługi dla min. 3 osób w siedzibie użytkownika. | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 6

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Aparat do narkozy wziewnej dla dużych zwierząt

Nr kontraktu/poz. A/51

Zamawiana ilość (szt.): 1 sztuka

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: Urządzenia do anestezji i resuscytacji 33171210-4

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr Tomasz Szponder telefon stacjonarny: 81 445-61-93, mail: tomszpon@op.pl Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Budynek B Nazwa jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego pokój/pomieszczenie |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Aparat do narkozy wziewnej dla dużych zwierząt |
|  | Tryb pracy – zamknięty, półzamknięty | Tak |  |
|  | Parownik na izofluran z kompensacją temperatury i przepływu, skala minimum od 0,5% do 5%, z kluczem do napełniania parownika | Tak |  |
|  | Przepływomierz tlenu ze skalą minimum 0,1-8l/min | Tak |  |
|  | Automatyczny zawór wlotowy powietrza | Tak |  |
|  | Absorber CO2 o pojemności minimum 4,2 litra | Tak |  |
|  | Regulowana zastawka wpustowa z zaworem bezpieczeństwa (minimum 25-30 cm H2o) | Tak |  |
|  | Zawór błyskawicznego zamknięcia obiegu | Tak |  |
|  | Zestaw rurek dotchawiczych o średnicy 18 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm | Tak |  |
|  | Worki oddechowe o pojemności 5 l, 15 L i 30L po 2 sztuki | Tak |  |
|  | jezdny stojak z metalową pięcioramienną podstawą z kółkami | Tak |  |
|  | Zawór szybkiego podania tlenu | Tak |  |
|  | Reduktor z manometrem do butli z tlenem ,dodatkowo możliwość podłączenia do standardowej instalacji tlenowej na sali operacyjnej dla dużych zwierząt | Tak |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak |  |
|  | Absorbent sodowo-wapniowy 5 kg 3 sztuki | Tak |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe -kardiomonitor |
|  | Zakres saturacji min 0-100%, przy dokładności min +/- 5% | tak |  |
|  | Zakres pomiaru częstotliwości pulsu min 20 – 450/min | tak |  |
|  | Pomiar oddechów minimum w zakresie 5-95 /min, przy dokładności minimum ±5 oddechów/min | tak |  |
|  | Częstotliwość odświeżania wskazania po każdym oddechu , przy braku oddechów po 30-10 sekundach | tak |  |
|  | Zakres ETCO2 nie mniejszy niż 0-9 kPa, ± 0,3 kPa | tak |  |
|  | Częstotliwość próbkowania nie gorsza niż 5 Hz | tak |  |
|  | Monitoring ciągły min przez 5,5 godziny | tak |  |
|  | Pomiar warunków otoczenia – BTPS- temp. Ciała, nasycenie para wodną | tak |  |
|  | Automatyczna kompensacja ciśnienia barometrycznego oraz kompensacja temperaturowa | tak |  |
|  | Zasilanie: wewnętrzna bateria litowo-jonowa i zasilacz sieciowy 230V AC, 50Hz | tak |  |
|  | Pobór mocy: nie więcej niż 4W przy pracy bateryjnej i 15 W z ładowarka | tak |  |
|  | Czas pracy baterii nie krócej niż 9 godzin, czas ładowania całkowitego nie więcej niż 12 godzin | tak |  |
|  | Wymiary: nie więcej niż 200 x 140 x 50 mm | tak |  |
|  | Waga do 1 kg | tak |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | tak |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe - kardiomonitor – monitor przeznaczony dla zwierząt |
|  | Zakres saturacji tlenowej minimum 0-100% | tak |  |
|  | Zakres częstości tętna co najmniej 20 – 440/minutę | tak |  |
|  | Zakres CO2 w przedziale od 0 do 70 mmHg | tak |  |
|  | Zakres oddychania od 1 do 55/minutę | tak |  |
|  | Próg detekcji oddechu nie mniej niż 5 mmHg | tak |  |
|  | Waga do 320 g | tak |  |
|  | Wymiary nie większe niż 10/15/5 cm | tak |  |
|  | Sensor oddechu CO2 1 sztuka | tak |  |
|  | Adapter do sensora CO2 10 sztuk | tak |  |
|  | Czujnik klips do zapięcia na języku 1 sztuka | tak |  |
|  | Czujnik opaskowy 1 sztuka | tak |  |
|  | Czujnik odbiciowy 1 sztuka | Tak |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące | tak |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 7

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Unit stomatologiczny z oprzyrządowaniem

Nr kontraktu/poz. B 65

Zamawiana ilość (szt.): 1 sztuka

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne 33130000-0

LA:55-5 dla użytku weterynaryjnego

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr Tomasz Szponder telefon stacjonarny: 81 445-61-93, mail: tomszpon@op.pl 3.Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Budynek B Nazwa jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego pokój/pomieszczenie |
| --- |
|  | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | Lp. | 3. | 4. |
| Unit stomatologiczny dla małych zwierząt |
|  | Wyposażenia pulpitu roboczego |
|  | Okablowanie dla turbin wolnoobrotowych i szybkoobrotowych | tak |  |
|  | Obieg wody wraz ze zbiornikiem z filtrem i automatyczną regulacją ciśnienia | tak |  |
|  | Alternatywny system zbiorników z funkcja wyboru płynów | tak |  |
|  | Trzyfunkcyjna strzykawka wodno-powietrzna z wymienialną końcówką | tak |  |
|  | Krótki przewodnik umieszczony na obudowie urządzenia | tak |  |
|  | Uniwersalny łącznik do połączenia ze skalerem ultradźwiękowym | tak |  |
|  | Ssak z końcówkami autoklawowalnymi (5 dużych i 5 małych) | tak |  |
|  | 4 gniazdka elektryczne z bezpiecznikami | tak |  |
|  | Dodatkowe gniazdko elektryczne dla skalera ultradźwiękowego | tak |  |
|  | Tacka narzędziowa | tak |  |
|  | Pulpit roboczy wykonany z Corianu | tak |  |
|  | System czyszczenia instalacji | tak |  |
|  | Kolorowy system oznaczeń przewodów poszczególnych instalacji | tak |  |
|  | System zaworów, przełączników, zastawek , umożliwiający ich sprawną wymianę | tak |  |
|  | Podstawa unitu wykonana z aluminium z powłoką antybakteryjną | tak |  |
|  | Filtr cząstek stałych i filtry antybakteryjne | tak |  |
|  | Gwarancja na panel sterujący oraz elementy konstrukcyjne | Minimum 5 lat |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie |
|  | Automatyczna zmiana prędkości pracy turbiny (szybkoobrotowa/wolnoobrotowa) | tak |  |
|  | Turbina ze światłem LED wyposażona w system sprzęgłowy „push” | tak |  |
|  | Mikrosilnik doposażony w prostnicę 4:1 do polerowania zębów | tak |  |
|  | Prostnica 1:1do wypełnień, stomatologii gryzoni oraz ortopedii | tak |  |
|  | LED Advantage Prostnica 1:1, z funkcją chłodzenia | tak |  |
|  | Okres gwarancji na turbiny, mikrosilniki, prostnice | Minimum 24 miesiące |  |
|  | Kompresor, system mocowania urządzenia |
|  | Aluminiowy stojak jezdny o regulowanej wysokości | tak |  |
|  | „cichy ” kompresor bezolejowy | tak |  |
|  | Okres gwarancji na kompresor i elementy mocujące | Minimum 24miesiące |  |
|  | Pozostałe elementy wyposażenia |  |
|  | Dźwignie proste, zestaw 5 – elementowy (1-5 mm) | tak |  |
|  | Rozwieracz policzkowy o przedłużonych zakrzywionych ramionach | tak |  |
|  | Statyw operacyjny do zabiegów stomatologicznych dla gryzoni i królików | tak |  |
|  | Zestaw wierteł stomatologicznych typu FG dla psa długości 16 mm w kasecie autoklawowalnej | tak |  |
|  | Zestaw wierteł stomatologicznych typu FG dla kota długości 16 mm w kasecie autoklawowalnej | Tak |  |
|  | Wiertła stożkowe szczelinowe typu FG, rozmiar 703 L, C4450 5 sztuk | Tak |  |
|  | Wiertło okrągłe typu FG rozmiar 4, C9110 5 sztuk | Tak |  |
|  | Wiertło okrągłe typu FG rozmiar 6, C9149, 5 sztuk | Tak |  |
|  | Wiertło stożkowe szczelinowe typu FG rozmiar 699, D 8012 5 sztuk | Tak |  |
|  | Wiertło stożkowe szczelinowe typu FG rozmiar 701L, C7010, 5 sztuk | Tak |  |
|  | Wiertło stożkowe szczelinowe typu FG rozmiar 702L, D7810, 5 sztuk | Tak |  |
|  | Wiertło stożkowe szczelinowe typu FG rozmiar 703, C7030, 5 sztuk | Tak |  |
|  | Wiertło typu HP „odwrócony stożek” nr 39 5 sztuk | Tak |  |
|  | Wiertło okrągłe typy FG rozmiar ¼ D7910 5 sztuk | Tak |  |
|  | Wiertło okrągłe typu FG rozmiar 1 , C9050 5 sztuk | Tak |  |
|  | Wiertło okrągłe typu FG rozmiar 8, D 7930, 5 sztuk | Tak |  |
|  | Wiertło typu Crosscut Taoer Fissur rozmiar 701, (C9320) 5 sztuk | Tak |  |
|  | Wiertło typu Crosscut Taper Fissur rozmiar 702, (C9350) , 5 sztuk | Tak |  |
|  | Wiertło typu Crosscut Taper Fissur rozmiar 703 (C7030) 5 sztuk | Tak |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

Zamawiający nie ocenia wg. kryterium oceny ofert długości gwarancji na „panel sterujący oraz elementy konstrukcyjne” – pkt. 18.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 8

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Zestaw mobilny do korekcji racic

Nr kontraktu/poz. A/66

Zamawiana ilość (szt.): 1 sztuka

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: Wyposażenie różne do użytku weterynaryjnego 39290000-1 LA 55-5

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr Tomasz Szponder telefon stacjonarny: 81 445-61-93, mail: tomszpon@op.pl 3.Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Budynek B Nazwa jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego pokój/pomieszczenie |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Poskrom mobilny do korekcji racic |
|  | Szerokość całkowita do 120 cm | Tak |  |
|  | Długość całkowita do 260 cm | Tak |  |
|  | Wysokość po zdęciu stopek do transportu do 190 cm | Tak |  |
|  | Waga całkowita do 330 kg | Tak |  |
|  | Dwie windy przednie do unoszenia z możliwością poziomej regulacji unoszenia nóg | Tak |  |
|  | Przednia bramka z łańcuszkiem | Tak |  |
|  | Pasy do unoszenia pachwinowego | Tak |  |
|  | Pojemnik na odchody z rurą odprowadzającą | Tak |  |
|  | Oś transportowa z kołami i dyszlem do transportu w obrębie obory | Tak |  |
|  | 3 punktowy układ zawieszenia do transportu ciągnikiem i wózkiem widłowym | Tak |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe zestawu do korekcji racic |  |  |
|  | Kleszcze czołowe standard do korekcji racic długość 41 cm 1 sztuka | Tak |  |
|  | Nożyce do racic dla owiec, ostrza ząbkowane 1 sztuka | Tak |  |
|  | Nożyce do racic dla owiec, ostrza gładkie 1 sztuka | Tak |  |
|  | Nożyce boczne do korekcji racic, długość 60 cm | Tak |  |
|  | Szlifierka elektryczna do korekcji racic 125 mm, 850 Watt 1 sztuka | Tak |  |
|  | Tarcza wolframowa do szlifierki do korekcji racic, 115 mm, grubotnąca – 1 sztuka | Tak |  |
|  | Tarcza wolframowa do szlifierki do korekcji racic 115 mm, drobnotnąca - 1 sztuka | Tak |  |
|  | Demotec DL Tarcza do szlifierki do racic z dodatkowymi ostrzami frezującymi – 1 sztuka | Tak |  |
|  | Hamak transportowy dla koni EQUIVET, 280x150 cm | Tak |  |
|  | Nóż kopytowy prawy – 5 sztuk | Tak |  |
|  | Nóż kopytowy lewy – 5 sztuk | Tak |  |
|  | Nóż kopytowy pętelkowy- 5 sztuk | Tak |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 9

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Wózki transportowe dla dużych zwierząt

Nr kontraktu/poz. A//51

Zamawiana ilość (szt.): 3 sztuki

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 34000000-7 Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr Tomasz Szponder telefon stacjonarny: 81 445-61-93, mail: tomszpon@op.pl Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Nazwa jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie BudynekA |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Ręczny wózek platformowy bez nadbudowy – 1 szt. |
|  | Konstrukcja nośna spawana ze stalowych profilów, pomalowanych lakierem proszkowym | Tak |  |
|  | Kierowanie z obrotnicą z ruchomym dyszlem | tak |  |
|  | Automatyczny zabezpieczający hamulec | tak |  |
|  | Przednie koła na łożyskach kulkowych | tak |  |
|  | Dyszel podnoszony automatycznie przy pomocy siłownika pneumatycznego | tak |  |
|  | Hak do holowania, dyszel wyposażony w oko | tak |  |
|  | Nośność min 1250 kg | Tak |  |
|  | Powierzchnia ładunkowa min 2000 x 1000 mm | Tak |  |
|  | Wysokość ładunkowa min 480 mm | Tak |  |
|  | Koła min 400 x 100 mm | Tak |  |
|  | Ciężar do 120 kg | Tak |  |
| Ręczny wózek platformowy z 4 ścianami bocznymi ze sklejki - 1 szt. |
|  | Konstrukcja nośna spawana ze stalowych profilów, pomalowanych lakierem proszkowym | Tak |  |
|  | Kierowanie z obrotnicą z ruchomym dyszlem | tak |  |
|  | Automatyczny zabezpieczający hamulec | tak |  |
|  | Przednie koła na łożyskach kulkowych | tak |  |
|  | Dyszel podnoszony automatycznie przy pomocy siłownika pneumatycznego | tak |  |
|  | Hak do holowania, dyszel wyposażony w oko | tak |  |
|  | Nośność min 1250 kg | Tak |  |
|  | Powierzchnia ładunkowa min 2000 x 1000 mm | Tak |  |
|  | Wysokość ładunkowa min 480 mm | Tak |  |
|  | Koła min 400 x 100 mm | Tak |  |
|  | Ciężar do 120 kg | Tak |  |
|  | Ściany boczne ze sklejki o wysokości 220 mm, tylna i boczne uchylne na zawiasach | Tak |  |
|  | Platformowy wózek podnośny- 1 szt. |
|  | Rama i nożyce wykonane z profili stalowych | tak |  |
|  | Pompa hydrauliczna z pedałem nożnym | tak |  |
|  | Koła z poliuretanu, dwa kółka obrotowe z hamulcem | tak |  |
|  | Opuszczanie regulowane niezależne od obciążenia | tak |  |
|  | Nośność min 350 kg | tak |  |
|  | Zakres podnoszenia min 300-1300 mm | tak |  |
|  | Powierzchnia ładunkowa min 900 x 500 mm | tak |  |
|  | Ciężar maks 110 kg |  |  |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

| 1/ | Dot. poz. 1 i 2 1. Instalacja i szkolenie w zakresie obsługi dla min. 3 osób w siedzibie użytkownika. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 10

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Zestaw stomatologiczny dla koni

Nr kontraktu/poz. A/67

Zamawiana ilość (szt.): 1 sztuka

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: Wyposażenie różne do użytku weterynaryjnego 39290000-1 LA 55-5

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr Tomasz Szponder telefon stacjonarny: 81 445-61-93, mail: tomszpon@op.pl Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Budynek A Nazwa jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego pokój/pomieszczenie |
| --- |
| Lp. | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Profesjonalny tarnik elektryczny dla koni typu Slimline |
|  | Napęd typu Kress | Tak |  |
|  | Prowadnica stalowa długości minimum 50 cm | Tak |  |
|  | Wysokość głowicy do 22 mm | Tak |  |
|  | Możliwość rotacji prowadnicy bez użycia narzędzi o 180 stopni | Tak |  |
|  | Waga do 3 kg | Tak |  |
|  | System zabezpieczenia napędu typu GFCI- wyłącznik różnicowo-pradowy | Tak |  |
|  | Torba transportowa i komplet narzędzi | Tak |  |
|  | Wersja sieciowa | Tak |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
|  | Diamentowa głowica szlifująca do tarnika elektrycznego | Tak |  |
|  | Tarnik zębowy typu Equivet do dolnych zębów policzkowych długości min 53 cm | Tak |  |
|  | Tarnik zębowy typu Equivet do górnych zębów policzkowych długośc min 55 cm | Tak |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 11

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Stół operacyjny dla dużych zwierząt  z wyposażeniem

Nr kontraktu/poz. A 51

Zamawiana ilość (szt.): 1 sztuka

Grupa i kod z CPV w ramach grupy: Urządzenia używane na salach operacyjnych 33162000-3

LA:55-5 dla użytku weterynaryjnego

| 1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2. Osoba do kontaktu: dr Tomasz Szponder telefon stacjonarny: 81 445-61-93, mail: tomszpon@op.pl Miejsce dostawy: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Budynek A Nazwa jednostki: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego pokój/pomieszczenie |
| --- |
|  | Oczekiwane parametry techniczne | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| 1. | Lp. | 3. | 4. |
| Stół operacyjny elektrycznie podnoszony dla koni typu EQUIVET |
|  | Wymiary minimum 2900 x 1500 |
|  | Koła jezdne średnica 5 150 mm | Tak |  |
|  | Grubość obicia minimum 100 mm z pamięcią | Tak |  |
|  | Waga do 650 kg | Tak |  |
|  | Wysokość minimalna minimum 415 mm | Tak |  |
|  | Wysokość maksymalna min 1165 mm | Tak |  |
|  | Obciążenie maksymalne minimum 1000 kg | Tak |  |
|  | Napięcie robocze 12 V | Tak |  |
|  | Typ akumulatora 12 V, 55 Ah | Tak |  |
|  | Ładowarka 12 V, 4 A, dostosowana do napięcia 230 V, 50 Hz | Tak |  |
|  | Czas ładowania akumulatora max 5 godzin | tak |  |
|  | Minimalna liczba unoszeń stołu p4rzy naładowanym akumulatorze 30 | Tak |  |
|  | Możliwość używania stołu podczas ładowania | tak |  |
|  | Wyposażenie standardowe |
|  | 4 słupki pionowe , długość min 1700 mm | tak |  |
|  | 2 listy poziome z zaciskami , długość min 1100 mm | Tak |  |
|  | 4 zaciski pasa | tak |  |
|  | Kompletny wspornik kończyn z 1 poduszką pod kończynę z urządzeniem blokującym oraz wspornikami kończyn | Tak |  |
|  | Stojak z mocowaniem na worki infuzyjne | tak |  |
|  | 4 poduszki pod głowę i panele boczne | tak |  |
|  | 4 klinowe poduszki z pianki | tak |  |
|  | Wspornik rury anestetycznej | tak |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe |
|  | Taca odpływowa regulowana 80-140 cm | tak |  |
|  | Pozycjoner ortopedyczny dla koni | tak |  |
|  | Podpora pod nogę | tak |  |
|  | Płótno operacyjne 200 x 350 cm 14 sztuk | tak |  |
|  | Wieszak na płótna operacyjne | tak |  |
|  | Zestaw serwet do laparoskopii sterylny 3 sztuki | tak |  |
|  | Zestaw do laparotomii sterylny 3 sztuki |  |  |
|  | Zestaw serwet do artroskopii sterylny 3 sztuki | tak |  |
|  | Zestaw serwet do zabiegu na kopycie sterylny 5 sztuk | Tak |  |
|  | Zestaw serwet do obustronnego zabiegu na kopytach sterylny 5 sztuk | Tak |  |
|  | Fartuch chirurgiczny do leczenia schorzeń kolkowych rozmiar M, szer 145 cm, dł 120 cm 10 sztuk | Tak |  |
|  | Fartuch chirurgiczny do leczenia schorzeń kolkowych rozmiar L, szer 150 cm dł 130 cm 10 sztuk | Tak |  |
|  | Fartuch chirurgiczny do leczenia schorzeń kolkowych rozmiar XL, szer 160 cm, dł 140 cm 10 sztuk | Tak |  |
|  | Fartuch chirurgiczny do leczenia schorzeń kolkowych rozmiar XXL, szer 170 cm, dł 150 cm 10 sztuk | Tak |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe – narzędzia chirurgiczne do operacji dużych zwierząt |
|  | Zestaw nr 1 kaseta z narzędziami – 12 sztuk zestawów Wszystkie narzędzia wykonane są z najwyższej jakości stali nierdzewnej. W skład każdego zestawu wchodzą 32 elementy o parametrach zbliżonych do: Nożyczki chirurgiczne, typu Cooper, odgięte O/T 16 cm Nożyczki proste O/T, 16 cm typu Pean Rochester, odgięte 16 cm – 3 szt.. typu Pean Rochester, proste 16 cm – 3 szt. Kleszcze typu ALLIS, stal nierdzewna 15 cm -6 szt. Kleszczyki do fiksacji pola operacyjnego, typu Backhaus, stal nierdzewna 11 cm. Pinceta chirurgiczna, 16 cm. Pinceta anatomiczna, 15 cm. Oprawka skalpela No 4 – 3 szt. Stal węglowa, Ostrza skalpela nr 24, sterylne, 100 szt. Igłotrzymacz typu MATHIEU 17 cm, stal nierdzewna z wstawkami wolframowymi Igłotrzymacz typu Mayo-Hegar 13 cm, standard, z wstawkami wolframowymi Zgłębnik 14 cm. Sonda, typu Myrtle, 16 cm Sonda typu Director, nierdzewna, skrzydełka boczne 14 cm. Nożyczki do zdejmowania szwów, typu Spencer, zakrzywione bocznie, 12cm. Nożyczki do cięcia gipsu, typu Paris, ząbkowane 18cm. Standard, Nożyczki do rozcinania jelit, 21cm. Kleszcze do usuwania ciał obcych, 14 cm, stal nierdzewna, standard Standard, Rozwieracz do ran typu Senn-Miller, 16 cm – 2 szt. Perforowana kaseta ze stali nierdzewnej z gumowymi stabilizatorami narzędzi o wymiarach min 12x20 cm(±2 cm) Autoklawowalna | Tak |  |
|  | 12 Zestawów narzędzi przeznaczonych do chirurgii miękkiej wykonanych ze stali nierdzewnej. W skład każdego zestawu wchodzą 83 elementy o parametrach zbliżonych do: Kaseta ze stali nierdzewnej z gumowymi stabilizatorami narzędzi o wymiarach 12 x 20 cm (+2cm) autoklawowalna– 1 szt. Nożyczki chirurgiczne - typu Cooper, standard, odgięte O/T 16 cm – 5 szt. Standard, Nożyczki do zdejmowania szwów, 10,5 cm – 5 szt. Standard, Nożyczki proste O/T, 13 cm – 5 szt. Standard, Nożyczki proste O/T, 16 cm – 5 szt. Standard, Nożyczki proste T/T, 16 cm – 5 szt. Standard , typu Pean Rochester, proste 16 cm – 3 szt. Standard , typu Pean Rochester, odgięte 16 cm – 3 szt. Standard , typu Pean Rochester, proste 18 cm – 3 szt. Standard , typu Pean Rochester, proste 21 cm – 3 szt. Standard, Kleszcze typu ALLIS, 16 cm – 3 szt. Standard, Kleszczyki do fiksacji pola operacyjnego, typu Backhaus, stal nierdzewna 9 cm – 6 szt. Standard, Kleszczyki do fiksacji pola operacyjnego, typu Backhaus, stal nierdzewna 13 cm – 6 szt. Standard, Klemy jelitowe, odgięte 23 cm – 2 szt Standard, Rozwieracz do ran typu Senn-Miller, 16 cm – 2 szt. Standard, Nożyczki do rozcinania jelit, 21cm – 2 szt. Hak efemizacyjny dla kotek – 1 szt. Zgłębnik 14 cm – 2 szt. Sonda typu Director, nierdzewna, skrzydełka boczne 14 cm – 2 szt. Wziernik, typu Kilian 6 cm – 2 szt. Standard, Klemy jelitowe, proste 23 cm – 2 szt. Standard, Pinceta chirurgiczna, 15 cm – 2 szt. Standard, Pinceta anatomiczna, 15 cm – 2 szt. Standard, Pinceta anatomiczna, odgięta 13 cm – 2 szt. Oprawka skalpela No 4. – 3 szt. Ostrza skalpela nr 24, sterylne, 100 szt. . – 4 szt. Igłotrzymacz typu MATHIEU 17cm W. – 1 szt. Igłotrzymacz typu MATHIEU 14 cm, stal nierdzewna. – 1 szt. | tak |  |
|  | 6 sztuk zestawów narzędzi przeznaczonych do ortopedii wykonanych ze stali nierdzewnej. W skład każdego zestawu wchodzą 49 elementy o parametrach zbliżonych do: każdy zestaw z autoklawowalną kasetą ze stali nierdzewnej z gumowymi stabilizatorami narzędzi o wymiarach 12 x 20 cm. (+2cm) -1 szt. Nożyczki chirurgiczne typu Cooper standard, odgięte O/T 16 cm – 2 szt. Standard, Nożyczki do zdejmowania szwów, 10 cm – 2 szt. Standard, Nożyczki proste O/T, 16 cm – 2 szt. Standard, Nożyczki proste T/T, 16 cm – 2 szt. Standard , typu Pean Rochester, proste 16 cm – 2 szt. Standard , typu Pean Rochester, odgięte 16 cm – 2 szt. Standard , typu Pean Rochester, proste 18 cm – 2 szt. Standard, Kleszcze typu ALLIS, 16 cm. – 2 szt. Standard, Rozwieracz do ran typu Senn-Miller, 16 cm – 4 szt. Zgłębnik 14,5 cm – 2 szt. Sonda typu Director, nierdzewna, skrzydełka boczne 14 cm – 2 szt. Standard, Pinceta chirurgiczna, 15 cm – 2 szt. Standard, Pinceta anatomiczna, 15 cm – 2 szt. Standard, Pinceta anatomiczna, odgięta 13 cm – 2 szt. Oprawka skalpela No 4 – 3 szt. stal węglowa, Ostrza skalpela nr 24, sterylne, 100 szt. – 2 szt. Igłotrzymacz typu MATHIEU 17cm W – 1 szt. Igłotrzymacz typu MATHIEU 14 cm, stal nierdzewna – 1 szt. Dłuto kostne 25 mm – 2 szt. Dłuto kostne 25 mm – 2 szt. Dłuto kostne 25 mm – 2 szt. Młotek kostny – 1 szt. Odgryzacz kostny typu Stille – 1 szt. trepan do czaszki typu Horsley 19 cm – 1 szt. Standard, skrobaczka, 17 cm – 2 szt. | tak |  |

* W rubryce nr 4 „Oferowane parametry techniczne” należy wpisać tak lub nie, a w pozycjach, w których Zamawiający wymaga wpisania określonych parametrów – odpowiednio wpisać oferowane parametry.

.....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy