Lublin, dn. 16.07.2015 r.

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę wraz z montażem sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie z podziałem na 13 części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. – ost. zm. z 2014 r. poz. 1232),  przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Dotyczy:
Przewoźny aparat rtg z oprzyrządowaniem cyfrowym.

1. Czy Zamawiający nie podniesie wymaganej mocy generatora RTG do 4 kW? Wymaganie aparatu o mocy tylko 2,4 kW spowoduje trudności podczas wykonywania ekspozycji dużym zwierzętom, a takie według naszej wiedzy również leczone są w jednostce. Konsekwencją wymagania tak "małego" generatora będzie znaczne obciążenie aparatu co znacznie wpłynie 
na jego żywotność oraz będzie skutkowało koniecznością zwiększenia czasu ekspozycji co z kolei skutkuje ryzykiem powstania artefaktów ruchowych.

Odp. 1. Nie ma potrzeby podnoszenia wartości mocy generatora Rtg, podana wartość  to wartość minimalna.

2.  Czy Zamawiający wymaga aby istniała możliwość ustawień i modyfikacji parametrów ekspozycji zarówno na konsoli wózka statywu aparatu oraz bezpośrednio na obudowie lampy?
Taka możliwość spowoduje większą ergonomię pracy, jej przyspieszenie oraz w przypadku zwierząt niespokojnych skrócenie czasu pozycjonowania.

Odp. 2. Nie wymaga.

3. Czy Zamawiający wymaga aby aparat posiadał kieszeń na minimum 4 kasety/płyty obrazowe 
o wymiarach 35x43 cm? Brak takiego wymagania wydaje się być oczywistą omyłką pisarską gdyż w przypadku aparatu przewoźnego jest to element oczywisty i konieczny do zachowania wygody pracy.

Odp. 3. Nie wymaga.

4. Czy Zamawiający wymaga aby statyw aparatu posiadał blokadę kół? Przy aparacie przewoźnym brak tego wymagania skutkuje ryzykiem powstania artefaktów ruchowych.

Odp. 4. Parametr standardowy, w który powinien być wyposażony przewoźny aparat RTG.

5.Czy Zamawiający dopuści czytnik o wadze 25 kg? Waga czytnika CR nie ma żadnego istotnego wpływu. Jest to urządzenie stacjonarne  i zwiększenie wagi o 5 kg pozwoli nam złożyć konkurencyjną ofertę z produktem renomowanej amerykańskiej marki.

Odp. 5. Nie dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie z możliwością eksportu obrazu który później można wysłać mailem za pomocą ogólnodostępnych narzędzi? Wymaganie postawione przez Zamawiającego skutecznie ogranicza konkurencję i promuje jednego dostawcę systemu CR.

Odp. 6. Nie dopuszcza.

W imieniu Zamawiającego

Kanclerz

mgr Grażyna Szymczyk